## апп электрохирургич
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Аппарат электрохирургический | Указать
| 7 | Применение •косметология и дерматология •офтальмология •амбулаторно-поликлиническая хирургия •плановая гибкая и жесткая эндоскопия •амбулаторная гинекология | Наличие
| 8 | ВЧ электрохирургический блок, мощностью Вт, не менее | 80
| 9 | Режимы работы и максимальная выходная мощность: | Наличие
| 10 | Монополярное резание (чистое резание без коагуляции) | Наличие
| 11 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 80 Вт
| 12 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), не менее | 700 В
| 13 | СМЕСЬ (резание с коагуляцией) | Наличие
| 14 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом, не менее | 80 Вт
| 15 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p, не менее | 1200В
| 16 | МОНО-КОАГ (мягкая плавная коагуляция) | Наличие
| 17 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 80 Вт
| 18 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), не менее | 1200В
| 19 | СПРЕЙ (бесконтактная коагуляция) | Наличие
| 20 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом, не менее | 30 Вт
| 21 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), не менее | 2500 В
| 22 | БИ-КОАГ (биполярная коагуляция) | Наличие
| 23 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 80 Вт
| 24 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), не менее | 700 В
| 25 | Выбор режимов работы и регулировка мощности осуществляется при помощи поворотной ручки | Наличие
| 26 | Коплект поставки | Наличие
| 27 | ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки - 1 шт. | Наличие
| 28 | Педаль одноклавишная - 1 шт. | Наличие
| 29 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) - 1 шт. | Наличие
| 30 | Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) -1 шт. | Наличие
| 31 | Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) – 2 шт. | Наличие
| 32 | Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) – 2 шт. | Наличие
| 33 | Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм сечение 2 х 0,5 мм)- 1 шт. | Наличие
| 34 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - 1 шт. | Наличие
| 35 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм. с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт. | Наличие
| 36 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
| 37 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) - 1 шт. | Наличие
| 38 | Мопополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0.8 мм) - 1 шт. | Наличие
| 39 | Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм. с изоляцией проволока 0,8 мм) - 1 шт. | Наличие
| 40 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
| 41 | Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) -1 шт. | Наличие
| 42 | Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт. | Наличие
| 43 | Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт. | Наличие
| 44 | Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0.2 мм) - 1 шт. | Наличие
| 45 | Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7х10 мм, длина 94 мм. С изоляцией, проволока 0,2 мм) 1 шт. | Наличие
| 46 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, | Наличие
| 47 | с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
| 48 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с | Наличие
| 49 | изоляцией, проволока 0,2 мм)- 2 шт. | Наличие
| 50 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, | Наличие
| 51 | с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
| 52 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) – 1 шт. | Наличие
| 53 | Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) - 1 шт. | Наличие
| 54 | Биполярный пинцет прямой | Наличие
| 55 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 56 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 57 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 58 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 59 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 60 | Количество, компл. | 1
| 61 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие

## набор хирург инструм
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Набор хирургических инструментов | Указать
| 7 | Применение Предназначен для использования в поликлиниках. | Наличие
| 8 | В составе набора не менее предметов: | 213
| 9 | Упаковочное место №1 | Наличие
| 10 | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 1 шт. | Наличие
| 11 | Зажим к/о зубчатый изогнутый №1 10 шт. | Наличие
| 12 | Зажим к/о зубчатый прямой №1 6 шт. | Наличие
| 13 | Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый прямой №2 6 шт. | Наличие
| 14 | Зажим к/о типа «Москит» изогнутый по плоскости 4 шт. | Наличие
| 15 | Зажим с кремальерой для операционного белья 8 шт. | Наличие
| 16 | Иглодержатель сосудистый, 200 мм 3 шт. | Наличие
| 17 | Корнцанг прямой 2 шт. | Наличие
| 18 | Корнцанг изогнутый 2 шт. | Наличие
| 19 | Маска наркозная (каркас) 1 шт. | Наличие
| 20 | Ножницы тупоконечные в/и, 140 мм 4 шт. | Наличие
| 21 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм 2 шт. | Наличие
| 22 | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм 2 шт. | Наличие
| 23 | Ножницы д/разрезания повязок с пуговкой г/и, 185 мм 2 шт. | Наличие
| 24 | Расширитель трахеотомический 1 шт. | Наличие
| 25 | Роторасширитель с кремальерой, 190мм 1 шт. | Наличие
| 26 | Языкодержатель для взрослых 1 шт. | Наличие
| 27 | Упаковочное место №2 | Наличие
| 28 | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 1 шт. | Наличие
| 29 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско N1 1 шт. | Наличие
| 30 | Зеркало влагалищное по Симсу N3 1 шт. | Наличие
| 31 | Игольник металлический 2 шт. | Наличие
| 32 | Иглы хирургические 70 шт. | Наличие
| 33 | Пила для разрезания гипсовых повязок 1 шт. | Наличие
| 34 | Трокары полостные (комп. из 4-х шт. ) 1комп. | Наличие
| 35 | Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками 1 шт. | Наличие
| 36 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые 1 шт. | Наличие
| 37 | Зонд хирургический желобоватый, 170 мм 2 шт. | Наличие
| 38 | Зонд хирург. одностор. желобоватый с пугов. (проктол. ), 215мм 1 шт. | Наличие
| 39 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний 1 шт. | Наличие
| 40 | Иглы инъекционные: —10х90, —12х90 (по 2шт. ) 4 шт. | Наличие
| 41 | Игольник металлический 2 шт. | Наличие
| 42 | Катетер уретральный женский металлический изогнутый №17 1 шт. | Наличие
| 43 | Катетер уретральный мужской металлический изогнутый № 14, 18 (по 1шт. ) 2 шт. | Наличие
| 44 | Крючок хирургический 2-х зубый острый 2 шт. | Наличие
| 45 | Крючки хирургический 3-х зубые острые №1,2 (по 1шт. ) 2 шт. | Наличие
| 46 | Крючки пластинчатые по Фарабефу (комп. из 3-х шт. ) 1комп. | Наличие
| 47 | Крючок трахеотомический острый 2 шт. | Наличие
| 48 | Ложка костная двухсторонняя острая 1 шт. | Наличие
| 49 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 6 шт. | Наличие
| 50 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 2 шт. | Наличие
| 51 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 10 шт. | Наличие
| 52 | Пинцет зубчато-лапатчатый ПХ 200х18 2 шт. | Наличие
| 53 | Распатор изогнутый малый 1 шт. | Наличие
| 54 | Трубки трахеотомические пластмас. № 1-6 1комп. | Наличие
| 55 | Шпатель для языка двухсторонний прямой 2 шт. | Наличие
| 56 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное 1 шт. | Наличие
| 57 | Катетеры уретральные цилиндрические 1комп. | Наличие
| 58 | Катетер уретралный полимерный мужской изогнутый № 20 1 шт. | Наличие
| 59 | Лента сантиметровая 1 шт. | Наличие
| 60 | Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 2 шт. | Наличие
| 61 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 6 шт. | Наличие
|  | Нож резекционный брюшистый НЛ 165х55 1 шт. | Наличие
|  | Упаковочное место №3 | Наличие
|  | Ножницы д/разрезания гипсовых повязок 1 шт. | Наличие
| 55 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 56 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 57 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 58 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 59 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 60 | Количество, компл. | 5
| 61 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие