## ЭЭГ
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на компьютерный 29-канальный многофункциональный комплекс для проведения нейрофизиологических исследований |  | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие
|  | Параметр |  | Требуемое значение
|  | Назначение прибора |  | Электроэнцефалографические исследования, исследование вызванных потенциалов головного мозга
|  | Тип прибора |  | Компьютерный
|  | Типы поддерживаемых датчиков дыхания: термисторный и датчик давления (назальная канюля) |  | Наличие
|  | Светодиодная индикация на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента, качества установки электродов по измерению импеданса |  | Наличие
|  | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений |  | 21
|  | Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном, биполярном или смешанном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений в схемах «10-20» и «10-10» |  | Наличие
|  | Изменение монтажа в процессе регистрации и после регистрации ЭЭГ |  | Наличие
|  | Включение в монтаж любых полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, дыхание [ороназальный поток, экскурсия грудной клетки, экскурсия брюшной стенки], звук [датчик храпа], положение тела, движение конечностей, SpO2, CO2 и т. п.) |  | Наличие
|  | Кнопка запуска режима измерения импеданса и мониторирования ЭЭГ на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента |  | Наличие
|  | Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов |  | Наличие
Построение трендов по параметрам:
|  | — компоненты спектра |  | Наличие
|  | — индексы ЭЭГ |  | Наличие
|  | — амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и полиграфических каналов |  | Наличие
|  | — кардиоинтервалы |  | Наличие
|  | — амплитудно-интегрированная ЭЭГ (тренд aEEG) |  | Наличие
|  | — количество феноменов эпилептиформной активности |  | Наличие
|  | Анализ эпилептиформной активности в процессе регистрации ЭЭГ и после ее завершения |  | Наличие
|  | Автоматический поиск и выделение артефактов |  | Наличие
|  | Режим измерения волны |  | Наличие
|  | Печать ЭЭГ во время регистрации и просмотра обследования |  | Наличие
|  | Усреднение спайков и острых волн, построение карт мгновенной амплитуды спайков и острых волн |  | Наличие
|  | Дистанционное наблюдение за процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети |  | Наличие
|  | Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для любого канала |  | Наличие
|  | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ |  | Наличие
|  | Просмотр ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры |  | Наличие
каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаются автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи)
|  | Контроль качества установки заземляющего электрода |  | Наличие
|  | Разъем для присоединения стандартной электродной шапочки DSUB-25F |  | Наличие
|  | Работа в неэкранированном помещении |  | Наличие
|  | Сохранение на диске нефильтрованных данных в процессе регистрации ЭЭГ. Возможность изменения ФВЧ и ФНЧ в процессе просмотра ЭЭГ |  | Наличие
|  | Расчет и вывод в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности, таблиц |  | Наличие
|  | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  | Наличие
Автоматическое построение карт распределения по скальпу:
|  | — амплитуды ЭЭГ |  | Наличие
|  | — полной амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — мгновенной мощности спектра |  | Наличие
|  | — мгновенной амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — асимметрии спектров |  | Наличие
|  | — максимальной мощности спектра |  | Наличие
|  | — максимальной амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — средней мощности спектра |  | Наличие
|  | — средней амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — полной мощности спектра |  | Наличие
|  | — количества спайков |  | Наличие
|  | — количества острых волн |  | Наличие
|  | — амплитуды спайков |  | Наличие
|  | — амплитуды острых волн |  | Наличие
|  | Запись неограниченного количества функциональных проб |  | Наличие
|  | Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб |  | Наличие
|  | Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, корреляционный, когерентный, сравнительный, вейвлет анализ, анализ независимых компонент |  | Наличие
|  | Исследование функций мозга в условиях операционных и палат реанимации |  | Наличие
Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов головного мозга по многоканальной схеме с топографическим картированием:
|  | — зрительных вызванных потенциалов на вспышку |  | Наличие
|  | — зрительных вызванных потенциалов на паттерн |  | Наличие
|  | — длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — когнитивных вызванных потенциалов P300, MMN, CNV |  | Наличие
Исследование коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов головного мозга по четырём полиграфическим каналам:
|  | — зрительных вызванных потенциалов на вспышку и паттерн |  | Наличие
|  | — коротко-, средне- и длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — коротко- и длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — когнитивных вызванных потенциалов P300, MMN, CNV |  | Наличие
|  | Подключение прибора к компьютеру |  | USB
|  | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер и дополнительных блоков для подключения прибора |  | Наличие
|  | Операционная система |  | Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 (32, 64 бит)
|  | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования |  | Наличие
|  | Встроенный редактор протокола обследования |  | Наличие
|  | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования |  | Наличие
|  | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц |  | Наличие
|  | Возможность записи звуковых комментариев и звуковых заключений с использование встроенного программного диктофона |  | Наличие
|  | Редактируемый глоссарий из наиболее часто используемых фраз для составлений заключений |  | Наличие
Возможности базы данных
|  | Отправка обследования по почте |  | Наличие
|  | Экспорт обследований в форматы: RTF, EDF+, AVI, BMP, XML, TXT |  | Наличие
|  | База данных с возможностью структуризации и поиска |  | Наличие
|  | Архивация записей на оптические носители информации (CD/DVD) |  | Наличие
|  | Возможность хранения записей на удалённом файловом сервере (на любом компьютере в локальной сети) |  | Наличие
|  | Интерфейсы к стандартным СУБД в формате GDT, HL7, MS SQL, MySQL, MS Access |  | Наличие
Технические характеристики
|  | Исполнение |  | В виде одного блока
|  | Количество каналов ЭЭГ |  | 21
|  | Количество цифровых усилителей для каналов ЭЭГ |  | 24
|  | Количество полиграфических каналов |  | 4
|  | Количество каналов ЭКГ |  | 1
|  | Количество каналов регистрации частоты дыхания |  | 1
|  | Количество каналов постоянного тока |  | 2
Параметры каналов ЭЭГ
|  | Чувствительность |  | 1—1000 мкВ/мм
|  | Диапазон измерения напряжения |  | 1—1000 мкВ
|  | Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2, 10 Гц
|  | Верхняя граница полосы пропускания |  | 15, 35, 75, 100, 150,
200 Гц
|  | Частота квантования |  | до 2000 Гц
|  | Разрядность АЦП (не сигма-дельта) |  | 16
|  | Ослабление синфазной помехи |  | не менее 120 дБ
|  | Подавление частоты сети режекторным фильтром |  | 40 дБ
|  | Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, действующее значение |  | не более 0.3 мкВ
|  | Входное сопротивление |  | не менее 400 МОм
Параметры полиграфических каналов
|  | Частота квантования на канал |  | до 40000 Гц
|  | Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.01—500 Гц
|  | Верхняя граница полосы пропускания |  | 10—10000 Гц
|  | Чувствительность |  | 0.1— 50000 мкВ/дел
|  | Скорость развёртки |  | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 мс/дел
и 1 с/дел
|  | Относительная погрешность установки скорости развертки |  | в пределах ±1%
|  | Диапазон измерения напряжения |  | 0.02—50 мВ
Канал ЭКГ
|  | Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2 Гц
|  | Верхняя граница полосы пропускания |  | 15, 35 Гц
Каналы постоянного тока
|  | Полоса пропускания |  | 0—300 Гц
|  | Диапазон измерения напряжения |  | ±3 В
Характеристики фотостимулятора
|  | Максимальная яркость на одну сторону |  | 16000±1600 кд/м2
|  | Длительность стимула |  | 1—60 (2—50) мс
|  | Частота стимуляции |  | 1—50 (0.5—50) Гц
|  | Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | Наличие
Характеристики фоностимулятора
|  | Уровень стимуляции |  | 20—120 дБ
|  | Частота стимуляции |  | 1—50 (0.5—50) Гц
Частотная стимуляция:
|  | — тон |  | 100—3000 Гц
|  | — длительность тоновых импульсов |  | 1—500 мс
|  | Длительность импульсов при импульсной стимуляции |  | 100—5000 мкс
|  | Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | Наличие
|  | Сжатие/разрежение |  | Наличие
|  | Контралатеральное шумовое маскирование |  | Наличие
|  | Класс защиты |  | II, тип BF
Комплект поставки
|  | блок электроэнцефалографа на стойке |  | Наличие
|  | светодиодный фотостимулятор на напольной стойке |  | Наличие
|  | комплект аксессуаров для регистрации ЭЭГ |  | Наличие
|  | комплект электродов, кабелей и аксессуаров для регистрации коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | программное обеспечение для реализации всех указанных методик |  | Наличие
|  | инструкция по эксплуатации, методическое руководство |  | Наличие
|  | сумка для переноски |  | Наличие
|  | компьютер |  | Наличие
лазерный принтер
Прочие условия
|  | Гарантия |  | 2 года
|  | Обучение специалиста на базе производителя |  | Возможность
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Наличие
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Наличие
|  | Сертификат СЕ |  | Наличие
|  | Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 |  | Наличие
|  | количество |  | 1