###### Приложение № 3

Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Количество | Требуемые Характеристика товара | Предлагаемые Характеристика товар (заполнить) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,45х10мм | шт | 24 000 | Отсутствие "мертвого" пространства. Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне Игла 0,45х10мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-0 Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. Скольжения – 130/90 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |
| 2 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,6х30мм | шт | 34 000 | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,6х30мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольжения – 168/124 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |
| 3 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный двухкомпонентный с иглой 0,55х25мм | шт | 2000 | Игла 0,55*25, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» |  |
| 4 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм | шт | 72 000 | Нличие резиноой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,7х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольжения – 219/99 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |
| 5 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм | шт | 36 000 | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,8х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольжения – 241/143 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |
| 6 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный трехкомпонетный с иглой 0,8*40мм | шт | 12500 | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,8*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 ,прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольж. 241/143 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат соответствия ИСО 13485/2003 |  |
| 7 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный двухкомпо-нентный с иглой 0,9*40мм | шт | 1500 | Игла 0,9*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 , прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» |  |
| 8 | Шприц 50,0 одноразовый трехкомпонентный для использования в шприцевых насосах | Шт | 300 | Игла 14G,1,2*40, заточка иглы трехгранная, Шток поршня цветоконтрастный Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» |  |
| 9 | Шприц 150,0 Жане одноразовый трехдетальный для промывания полостей | шт | 120 | Тип канюли «под катетер» Наличие резиновой манжеты, покрытой силиконом Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» |  |
| 10 | Устройство инфузионное для вливания инфузионных растворов и плазмозаменителей | шт | 33000 | Металлический шип к емкости Длина иглы к емкости не менее 28мм Длина устройства 1520мм Толщина стенок трубки не менее 0,55мм Длина роликового зажима не менее 46мм Капельная камера со встроенным фильтром Игла для пунктирования вены импортного производства, G21 Наличие у основания внутривенной иглы дополнительного инъекционного порта, длиной 40-50мм (используется для дополнительного ввода лекарств) Стерилизация радиационным методом |  |
| 11 | Устройство инфузионное для вливания инфузионных растворов и плазмозаменителей | шт | 3000 | Метало-пластиковый шип к емкости Упоры для пальцев рук в основании пластикового шипа Длина упоров для пальцев рук не менее 35мм Площадь упоров для пальцев рук не менее 535мм2 Длина метало-пластикового шипа не менее 42мм (пластик – 36мм, метал 6 мм) Капельная камера со встроенным дисковым инфузионным фильтром Игла для пунктирования вены импортного производства, G21 Стерилизация радиационным методом |  |
| 12 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезамените- лей и инфузионных растворов из бутылки, однократного применения, стерильное | шт | 12000 | Металлический шип к емкости Игла для пунктирования вены 1.2*38мм Индивидуальная упаковка Системы расфасованы в коробки по 180шт |  |