Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «19» сентября 2011 года  № 0356300051111000015

Техническое задание

Поставка стрипового иммуноферментного анализатора

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для исследования гормонов, инфекций в клинико-диагностических лабораториях | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Открытая система для работы с любыми реактивами, в том числе отечественного производства | Наличие |  |
|  | Время подготовки прибора к работе | Не более 15 минут |  |
|  | Метод измерения: одно-, двухволновая фотометрия | Наличие |  |
|  | Диапазон линейности измерения | Не менее 0,00 – 3,00 единиц оптической плотности (А) |  |
|  | Точность фотометра: - при 0,0 – 1,5 А - при 1,5 – 3,0 А | Не более 1 % Не более 2 % |  |
|  | Стабильность: дрейф ноля в течение 8 ч | Не более 0,005 А |  |
|  | Источник света — галогеновая лампа с вольфрамовой нитью | Наличие |  |
|  | Время прогрева лампы | Не более 45 секунд |  |
|  | Фильтры (длины волн) | 405, 450, 492 и 630 нм |  |
|  | Тип фильтра — интерференционный с шириной полосы пропускания на половине высоты | Не менее 10 нм |  |
|  | Лунки одиночные, двойные или разделяемые на части стрипы длиной до 12 лунок, каретка на 3 стрипа | Наличие |  |
|  | Скорость измерения, расчета и печати результатов для 12 лунок | Не более 30 секунд |  |
|  | Буквенно-цифровой ЖК дисплей | Наличие |  |
|  | Количество знаков | Не менее 16 |  |
|  | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
|  | Количество знаков в строке | Не менее 20 |  |
|  | Ширина бумаги | Не менее 56 мм |  |
|  | Методы расчета: - одноточечная калибровка, многоточечная калибровка с регрессией или кусочно-линейной кривой; - многоточечная калибровка с %Abs; - по точке отсечения Cutoff; - по контролю Cutoff; - определение ОП | Наличие |  |
|  | Последовательный порт RS-232 | Наличие |  |
|  | Пластиковый корпус, окрашенный огнеупорной эмалью с металлическим основанием | Наличие |  |
|  | Питание от сети 115 или 230 В, 50/60 Гц | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 50 Вт |  |
|  | Предохранители | 0,5 А |  |
|  | Габариты | Не более 23 × 30 × 8 см |  |
|  | Масса | Не более 5,9 кг |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Анализатор | 1 шт. |  |
|  | Кабель питания | 1 шт. |  |
|  | Держатель стрипов (8 × 3 и 12 × 3) | 2 шт. |  |
|  | Бумага | 2 рулона |  |
|  | Лампа фотометра | 1 шт. |  |
|  | Предохранитель | 2 шт. |  |
|  | Инструкция по замене ламп и предохранителей | 1 шт. |  |
|  | Защитный чехол | 1 шт. |  |
|  | Крышка принтера | 1 шт. |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | Свидетельство о поверке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Главный врач МУЗ «ГП № 3»			                                                                Ю.Б. Власова