## ПСО эндоскопов
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Установка для стерилизации гибких эндоскопов | Указать
| 7 | Предназначена для мойки ПСО, очистки эндоскопов | Наличие
| 8 | Габаритные размеры, мм не более | 995х550х1040
| 9 | Объем ванны, л не менее | 5
| 10 | Масса, кг, не более | 17.5
| 11 | Специальный насос, выполненный из химически стойких материалов, обеспечивающий подачу раствора в функциональные каналы эндоскопа без пузырьков воздуха | Наличие
| 12 | Встроенный в систему титановый фильтр | Наличие
| 13 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 14 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 15 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 16 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 17 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 18 | Количество, компл. | 3
| 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать
3 |  | Доставка | наличие

## шкаф суховозд
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Шкаф суховоздушный сушильный | Указать
| 7 | Объем рабочей камеры, л , не менее | 80
| 8 | Габаритные размеры рабочей камеры, мм не более | 560х390х370
| 9 | Диапазон задаваемых рабочих температур, не менее °С | от +50 до + 200
| 10 | Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более | 45
| 11 | Масса, кг, не более | 60
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 6
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
| 19 | Доставка | наличие

## стерилизатор
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Стерилизатор суховоздушный | Указать
| 7 | Предназначены для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки объектов медицинского назначения. | Наличие
| 8 | Задаваемые температурные режимы, диапазон не менее °С | от 60 до 200
| 9 | Устанавливаемое время выдержки,диапазон не менее | от 1 до 999 мин
| 10 | Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С | не более 3
| 11 | Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, мин | не более + 5
| 12 | Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч | не менее 16
| 13 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, 205-235°С | наличие
| 14 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более °С | ± 3
| 15 | Питание, В/Гц | 220/50 (1Ф)
| 16 | Объем камеры, л, не менее | 40
| 17 | Ширина , мм не более | 410
| 18 | Глубина , мм не более | 280
| 19 | Высота , мм не более | 355
| 20 | Габаритные размеры (не более), мм | 495х705х510
| 21 | Масса (не более), кг. Не более | 20
| 22 | Габаритные размеры с упаковкой, мм, не более | 520х500х480
| 23 | Общий вес (с упаковкой), кг, не более | 21
| 24 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 25 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 26 | Количество, компл. | 1
| 27 | Стоимость позиции, руб. | Указать
4 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 |  | Доставка | наличие

## конт для термом
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Контейнер для термометров (лоток прямоугольный | Указать
| 7 | Скрышкой без ячеек | Наличие
| 8 | Размеры лотка 200х154х40 мм | Наличие
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 20
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
5 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
9 |  | Доставка | наличие

## конт 1л
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации | Указать
| 7 | Емкость-контейнеры с перфорированным поддоном для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения | Наличие
| 8 | Объем, л | 1
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 15
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
6 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
9 |  | Доставка | наличие

## конт 3л
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации | Указать
| 7 | Емкость-контейнеры с перфорированным поддоном для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения | Наличие
| 8 | Объем, л | 3
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 3
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
7 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
9 |  | Доставка | наличие

## тележка
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Тележка внутрибольничная 2-х ярусная малая | Указать
| 7 | Изготовлена из облегченных труб с химически стойким порошковым покрытием и оборудованы поворотными колесными опорами диаметром 100 мм с резиновым серым (белым) ободом | Наличие
| 8 | Габариты, мм, не менее | 590х450х890 мм
|  | Масса, кг не более | 15
|  | Поддоны тележек выполнены из нетоксичного химически стойкого и ударопрочного полистирола | Наличие
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 3
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
2 |  | Доставка | наличие

## УЗ чистка апп
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Ультразвуковая мойка | Указать
| 7 | предназначена для предстерилизационной очистки инструментов и изделий медицинского назначения от различных загрязнений. | Наличие
| 8 | Рабочий объем ванны литров не менее | 10
| 9 | Размеры зоны обработки ультразвуковой мойки, не менее | 320х245х100 мм.
| 10 | Сливание раствора из ванны происходит самотёком с помощью сливной трубки. | Наличие
| 11 | УЗ-генератор (источник питания), соединенный кабелем с УЗ-излучателем (конструктивно УЗ-излучатель одновременно выполняет функцию крышки рабочих ванн) | Наличие
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 1
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
| 19 | Доставка | наличие