Приложение № 1

к извещению № 0356300020011000026 от 22 сентября 2011г.

- Техническое задание

- Система суточного мониторирования ЭКГ

| 1. Состав системы |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи ЭКГ с базой данных | 1 |  |
| 1.2. | Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом для переноски, кабелем отведения, элементами питания и зарядным устройством | 1 |  |
| 1.3. | Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов | Наличие |  |
| 2. Суточное мониторирование ЭКГ |  |  |  |
| 2.1 | Регистратор ЭКГ |  |  |
| 2.2 | Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее | 3 |  |
| 2.3 | Время записи, не менее, часов | 24 |  |
| 2.4 | Размеры, мм | 67х62х19 |  |
| 2.5 | Вес с элементом питания , г, не более | 80 |  |
| 2.6 | Высокочастотный канал для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР) | Наличие |  |
| 2.7 | Частота дискретизации выделенного канала ИВР, Гц не менее | 2048 |  |
| 2.8 | Разрядность АЦП, не менее, Бит | 12 |  |
| 2.9 | Кнопка отметчика событий | Наличие |  |
| 2.10 | Встроенный ЖК цветной дисплей OLED, с разрешением не хуже | 168*128 |  |
| 2.11 | Размер цветного дисплея, мм не менее | 34х27 |  |
| 2.12 | Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению | Наличие |  |
| 2.13 | Съемная флэш-память типа CD, емкостью не менее, Мб | 1024 |  |
| 2.14 | Хранение индификационных данных пациента на карте памяти | наличие |  |
| 2.15 | Картридер с подключением по USB порту для чтения карт формата мини SD | Наличие |  |
| 2.16 | Запись ЭКГ без потери данных | Наличие |  |
| 2.17 | Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth | Наличие |  |
| 2.18 | Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора | Наличие |  |
| 2.19 | Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более | 3 минуты |  |
| 2.20 | Питание – 1 аккумулятор типа ААА | Наличие |  |
| 2.21 | Работа с одноразовыми электродами | Наличие |  |
| 3 | Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ |  |  |
| 3.1 | Режим оснащения пациента: |  |  |
| 3.2 | Контроль качества наложения электродов по трем каналам. | Наличие |  |
| 3.3 | Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов | Наличие |  |
| 3.4 | Возможность задания параметров ИКС для последующего анализа. | Наличие |  |
| 3.5 | Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования. | Наличие |  |
| 3.6 | Возможность дистанционного перевода монитора в режим записи. | Наличие |  |
| 3.7 | Возможность «фиктивного» оснащения монитором ЭКГ (оснащение без компьютера) | Наличие |  |
| 4 | Обработка ЭКГ |  |  |
| 4.1 | Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям | Наличие |  |
| 4.2 | Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов | Наличие |  |
| 4.3 | График тренда ЧСС | Наличие |  |
| 4.4 | График изменения сегмента ST по трем каналам | Наличие |  |
| 4.5 | График изменения интервалов QT по трем каналам | Наличие |  |
| 4.6 | График типов базового ритма | Наличие |  |
| 4.7 | Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование. | Наличие |  |
| 4.8 | Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи. | Наличие |  |
| 4.9 | Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах Возможность ручной коррекции типа цикла. | Наличие |  |
| 4.10 | Цветовая кодировка ЭКГ с дифференциацией цвета для нормальных комплексов, предсердных аритмий, желудочковых аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов. | Наличие |  |
| 4.11 | Автоматический «шаблонный анализ» - разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Возможность смены классификации всего выбранного шаблона. | Наличие |  |
| 5 | Анализ сегмента ST: |  |  |
| 5.1 | Стандартный анализ изменения уровня и наклона сегмента ST с построением трендов по трем каналам. | Наличие |  |
| 5.2 | Определение наклона сегмента ST на расстоянии 20 и 40/60/80 мсек. (по выбору) для всех каналов. | Наличие |  |
| 5.3 | Построение трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST. | Наличие |  |
| 5.4 | Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. | Наличие |  |
| 6.1 | Анализ интервала QT: |  |  |
| 6.2 | Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам | Наличие |  |
| 6.3 | Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT. | Наличие |  |
| 6.4 | Расчет и построение трендов корригированных интервалов QT. | Наличие |  |
| 6.5 | Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно | Наличие |  |
|  | Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. | Наличие |  |
| 7 | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), |  |  |
| 7.1 | Анализ параметров ВСР во временной области: - Ритмограмма. - Расчет параметров: MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50. | Наличие |  |
| 7.2 | Анализ параметров ВСР в частотной области: - Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов. - Скаттерграмма. - Хаосграмма. | Наличие |  |
| 7.3 | Расчет всех параметров ВСР на произвольных участках суточной записи. | Наличие |  |
| 8 | Анализ работы ИКС: |  |  |
| 8.1 | Первоначальное указание типа ИКС. | Наличие |  |
| 8.2 | Автоматическое распознавание импульсов ИКС. | Наличие |  |
| 8.3 | Возможность ре-анализа работы ИКС без пересчета всей записи. | Наличие |  |
| 9 | Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз. | Наличие |  |
| 10 | Формирование итогового документа по заданному шаблону | Наличие |  |
| 11 | Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ , выбранных графиков и таблиц в итоговый документ. | Наличие |  |
| 12 | Расширенные возможности по форматированию текста итогового документа: - Наличие встроенного редактора. - Возможность работы с внешним редактором | Наличие |  |
| 13 | Возможность настройки «цветовых схем» интерфейса программы. | Наличие |  |
| 14 | Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров. | Наличие |  |
| 15 | Интеграция программного модуля ЭКГ с модулем АД для проведения бифункционального исследования . | Наличие |  |
| 16 | Наличие программы базы данных пациентов и исследований, совместимой с базой данных результатов исследования ЭКГ, КРГ,РЕО,ФКГ,ВЭМ,ФВД диагностического комплекса | Наличие |  |

И.О. главного врача                                                 __________   А.А. Борисов