Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «27» сентября 2011 года  № 0356300051111000016

Техническое задание

Поставка кольпоскопа с видеосистемой и программным обеспечением

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Рабочее расстояние | Не менее 250 мм |  |
|  | Увеличение | 4, 6, 10, 16, 25 крат |  |
|  | Поле зрения | 56, 35, 22, 14, 9 мм |  |
|  | Диоптрийная подвижка окуляров, в диапазоне | Не менее +5...−5 дптр |  |
|  | Диапазон регулирования межзрачкового расстояния, | Не менее 56 – 74 мм |  |
|  | Угол между оптической осью объектива и окулярами | Не менее 45 ° |  |
|  | Сине-зеленый фильтр для визуализации кровеносных сосудов | Наличие |  |
|  | Светодиодный (LED) источник света | Наличие |  |
|  | Максимальная освещенность в предметной плоскости | Не менее 15 000 лк |  |
|  | Ресурс работы светодиодов | Не менее 50 000 ч |  |
|  | Тип штатива – напольный с пружинно-уравновешанным пантографическим рычагом с ручкой регулировки равновесия | Наличие |  |
|  | Ручка для одновременного торможения осей вращения блока питания и пантографического рычага («ручка быстрой фиксации штатива») | Наличие |  |
|  | Регулировка высоты, в диапазоне | Не менее 1000 – 1250 мм |  |
|  | Максимальная мощность потребления | Не более 15 Вт |  |
|  | Масса | Не более 32 кг |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |  |
|  | Видеоинструкция по монтажу и эксплуатации прибора | Наличие |  |
|  | Требования к видеосистеме |  |  |
|  | Видеосистема должна быть встроена в головку кольпоскопа и не должна мешать стереоскопическому режиму наблюдения | Наличие |  |
|  | Видеосистема должна передавать изображение на экран монитора полностью соответствующее видимому через окуляры кольпоскопа | Наличие |  |
|  | Наличие кнопки видеосъемки на головке кольпоскопа | Наличие |  |
|  | Разрешение фотоснимка | Не менее 1600 × 1200 пикселей |  |
|  | Подключение к компьютеру через USB порт | Наличие |  |
|  | Видеосистема должна быть оснащена программным обеспечением | Наличие |  |
|  | Активный кабель USB длиной не менее 10 м | Наличие |  |
|  | Телевизионный кабель длиной не менее 10 м | Наличие |  |
|  | Возможности программного обеспечения |  |  |
|  | Формирование базы данных с кольпоскопическими снимками пациентов и наличием поисковой системы | Наличие |  |
|  | Возможность работать нескольким врачам под личными паролями со своими архивами и индивидуальными настройками | Наличие |  |
|  | Формирование отчетов по результатам диагностики на русском, украинском и английском языке | Наличие |  |
|  | Кольпоскопический атлас, состоящие из не менее 180 классических снимков | Наличие |  |
|  | Возможность создания собственного кольпоскопического атласа | Наличие |  |
|  | Римскоая 1991 г. и Барселонская 2003 г. классификации | Наличие |  |
|  | Автоматизированная система статистики по заболеваниям | Наличие |  |
|  | Автопоиск пациенток по диагнозу | Наличие |  |
|  | Возможность определять и фиксировать на снимке линейные размеры и площадь пораженных участков. | Наличие |  |
|  | Возможность отображать на снимке гинекологическую сетку, сноски и текст | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Главный врач МУЗ «ГП № 3»			                                                                Ю.Б. Власова