## Лист1
Конкретные показатели Аппарата медицинского для проведения искусственной вентиляции легких (рекомендуемая форма)
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование, модель | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать №, срок действия
4 | Сертификат | Наличие
5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Аппарат медицинский для проведения искусственной вентиляции легких | Наличие
8 | Область применения: Проведение искусственной вентиляции легких у взрослых и детей в отденелиях реанимации и интенсивной терапии, а также на внутрибольничных и внебольничных средствах транспортировки больных, для проведения искусственной вентиляции , в том числе неинвазивной вентиляции у лиц страдающих синдромом дыхательной недостаточностью в домашних условиях | Наличие
9 | Система должна иметь возможность (в аварийных ситуациях) проведения полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутсвия внешних источноков электропитания, кислорода и воздуха высокого давления. | Наличие
10 | Программное обеспечение на русском языке | Наличие
11 | Тип привода -встроенная турбина (электропривод) | Наличие
12 | Встроенный цветной жидкокристаллический дисплей | Наличие
13 | Диагональ жидкокристаллического дисплея, дюймов | не менее 8,4
14 | Снабжение кислородом от источника высокого давления | Наличие
15 | Снабжение кислородом от источника низкого давления (кислородный концетратор) | Наличие
16 | Предустановка параметров ИВЛ посредством ввода массы пациента | Наличие
17 | Функция автозапуска при включении аппарата | Наличие
19 | Функция преоксигенации с помощью специальной кнопки | Наличие
20 | Режим ожидания с сохранением всех установленных параметров | Наличие
21 | Журнал событий | Наличие
22 | Емкость журнала событий, шт | не менее 780
23 | Режим самодиагностики при включении | Наличие
24 | Режимы упрощенной и расширенной сервисной диагностики | Наличие
25 | Режим проверки контура на утечку | Наличие
26 | Управление функциями ИВЛ типа touch-turn-touch, не сенсорное | Наличие
27 | Блок пульсоксиметрии | Возможность
28 | Встроенный небулайзер струйный | Возможность
29 | Сумка - транспортный кейс, обеспечивает работу при неблагоприятных погодных условиях (дождь,снег и т.д.) | Возможность
30 | Устройство для крепления аппарата ИВЛ в реанимобиле | Возможность
31 | Фильтр карбоновый для защиты от бактериологического, радиационного, ядерного и химического заражения, от задымления (с адаптером) | Возможность
32 | Режимы ИВЛ:
33 | A/C c контролем по объему | Наличие
34 | A/C c контролем по давлению | Наличие
35 | SIMV c контролем по объему | Наличие
36 | SIMV c контролем по давлению | Наличие
37 | CPAP. | Наличие
38 | PSV. | Наличие
39 | Adaptive Bi-Level | Наличие
40 | Специальные режимы ИВЛ: | Наличие
41 | NIV (неинвазивная вентиляция легких ) | Наличие
42 | Режим дополнителього глубокого вдоха (sigh) | Наличие
43 | "Backup вентиляция" | Наличие
44 | Функция облегченного выдоха (Easy flow) | Наличие
45 | Функция адаптивного потока (Adaptive flow) | Наличие
46 | Поддержка апноэ | Наличие
47 | Технические характеристики ИВЛ | Наличие
48 | Частота дыхания в диапазоне, дых/мин | от 1 до 80
49 | Дыхательный объем в диапазоне, мл | от 50 до 2000
50 | PEEP в диапазоне, см вод. ст. | от 0 до 40
51 | Контроль давления в диапазоне, см вод. ст. | отт 5 до 80
52 | Поддержка давлением | Наличие
53 | Поддержка давлением-отключена | Наличие
54 | Поддержка давлением в диапазоне, см.вод.ст | от 0 до 60
55 | Время вдоха в диапазоне, с | от 0,2 до 3
56 | Пиковый поток при аппаратной вентиляции в диапазоне, л | от 1 до 120
57 | Пиковый поток при спонтанном дыхании в диапазоне, л | от 1 до 180
58 | Критерий переключения на выдох в диапазоне, % | от 10 до 90
59 | Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) в диапазоне, % | от 21 до 100
60 | Триггер по давлению | Наличие
61 | Триггер по давлению в диапазоне см.вод.ст | от 0,5 до 20
62 | Триггер по давлению-выключен | Наличие
63 | Триггер по потоку | Наличие
64 | Триггер по потоку в диапазоне, л | от 1 до 20
65 | Триггер по потоку-выключен | Наличие
66 | Скорость подъема давления:
67 | - низкая | Наличие
68 | - средняя | Наличие
69 | - высокая | Наличие
70 | - автоматически | Наличие
71 | Меню управления - интерфейс на русском языке | Наличие
72 | Отображаемые параметры
73 | Тип дыхания | Наличие
74 | - принудительный | Наличие
75 | - вспомогательный | Наличие
76 | - спонтанный | Наличие
77 | - глубокий вдох | Наличие
78 | Общая частота дыхания | Наличие
79 | - отображение частоты дыхания в диапазоне, д/мин | от 0 до 150
80 | Измеряемый дыхательный объем | Наличие
81 | - выдыхаемый дыхательный объем в диапазоне, мл | от 0 до 9999
82 | Измерение степени утечки | Наличие
83 | - утечка в диапазоне, % | от 0 до 100
84 | Максимальное давление | Наличие
85 | Минимальное давление | Наличие
86 | Пиковый поток | Наличие
87 | Время вдоха | Наличие
88 | Отношение времени вдоха ко времени выдоха(I:E) | Наличие
89 | Отношение времени вдоха ко времени выдоха(I:E) в диапазоне | от 1:11 до 3:1
90 | Выдыхаемый минутный объем в диапазоне, л | от 0 до 99,9
91 | Источник питания (внешний/внутренний) | Наличие
92 | Уровень заряда батареи | Наличие
93 | Среднее давление в дыхательных путях в диапазоне, мл.вод.ст | от 0 до 99
94 | Комплайнс динамический в диапазоне мл/мм.вод.ст | от 0 до 99,9
95 | Мониторинг каждого дыхательного цикла | Наличие
96 | Одновременное отображение двух графиков и до трех петель | Наличие
97 | Тренды и память по всем параметрам, часов | не менее 72
98 | Сохранение в памяти до 2 часов графических эпизодов | Наличие
99 | Респираторная механика | Наличие
100 | Респираторная и экспираторная пауза | Наличие
101 | Тревоги | Наличие
102 | Частота дыхания | Наличие
103 | - высокая | Наличие
104 | - низкая | Наличие
105 | Минутный объем | Наличие
106 | - высокий | Наличие
107 | - низкий | Наличие
108 | Апноэ в диапазоне, с | от 0 до 120
109 | Достигнут предел объема | Наличие
110 | Низкий подаваемый дыхательный объем | Наличие
111 | Инверсия I:E | Наличие
112 | Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) | Наличие
113 | - высокая | от 0,2 до 15
114 | - низкая | Наличие
115 | Степень утечки в диапазоне, % | от 0 до 100
116 | Уровень громкости сигнала тревоги | от 1 до 10
117 | Датчик потока
118 | Проксимальный датчик потока, расположенный между тройником и интубационной трубкой (или маской) для максимального увеличения точности измерения потока. | Наличие
119 | Периодическая продувка аппаратом проксимального датчика потока | Наличие
120 | Источники питания | Наличие
121 | Переменное напряжение 100-220В 50-60Гц | Наличие
122 | Постоянное напряжение 12-15В | Наличие
123 | Встроенный аккумулятор | Наличие
124 | Непрерывная работа от встроенного аккумулятора, ч | не менее 2
125 | Внешняя батарея свинцово кислотная с непрерывной работой не менее 8 часов | Возможность
126 | Масса и размеры
127 | Масса аппарата без аккумулятора, кг | не более 8
128 | Масса аппарата с встроенным аккумулятором, кг | не более 11
129 | Размеры аппарата без стойки, см | 33 х 24 х 26
130 | Стандарты безопасности
131 | ISO 10651-1 Аппараты ИВЛ для медицинского использования | Соответствие
132 | ISO 10651-3 Требования к транспортным и аппаратам ИВЛ для неотложной помощи | Соответствие
133 | ASTM F1100-90 Стандартные требования к реанимационным аппаратам ИВЛ
134 | IEC 60601-2-12 Медицинское электрическое оборудование, особые требования безопасности к аппаратам ИВЛ для реанимации | Соответствие
135 | Комплект поставки
136 | Аппарат ИВЛ | 1 шт.
137 | Крепеж под кислородный баллон | 1 шт.
138 | Контур дыхательный многоразовый для взрослых | 1 шт.
139 | Клапан выдоха | 2 шт.
140 | Активный увлажнитель | 1 шт.
141 | Сетевой кабель | 1 шт.
142 | кислородный шланг 3м | 1 шт.
143 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт.
144 | Общие требования
145 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не ранее 2010 года выпуска | Наличие
146 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.п. | Наличие
147 | Доставка оборудования до склада ЛПУ | Наличие
148 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие
149 | Обучение специалистов Заказчика работе на аппарате во время инсталляции | Наличие
150 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
151 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12
152 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие
153 | Цена контракта включает все расходы на выполнение Технического задания (Спецификации) в полном объеме, а также расходы на: ­ уплату таможенных пошлин, ­ уплату налогов, ­ уплату сборов, и других обязательных платежей, ­ страхование, ­ упаковку, маркировку, ­ складские расходы, ­ подготовку сопроводительной документации, ­ доставку, ­ разгрузку, ­ на демонтаж, установку, монтаж, пусконаладочные работы, ­ инструктаж технического и обслуживающего персонала, ­ гарантию. | Наличие
154 | Срок поставки, дней | не более 5 календарных дней