Приложение № 1

к извещению № 0356300020011000030 от 28 сентября 2011г.

- Техническое задание

- Настольная автономная проявочная машина

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия к поставляемому товару | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 7 | Назначение: Для автоматической проявки рентгенпленки | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: | Наличие |  |
| 9 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие |  |
| 10 | - без наличия водопровода | Наличие |  |
| 11 | - без наличия канализации | Наличие |  |
| 12 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки. | Наличие |  |
| 13 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие |  |
| 14 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть не менее, литров | 5 |  |
| 15 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие |  |
| 16 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость не более, литров | 0,9 |  |
| 17 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть не менее, 0С | 34 |  |
| 18 | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне не более, град | 0,5 |  |
| 19 | Время обработки плёнки не более, сек | 120 |  |
| 20 | Автоматическое обновление химреактивов в машине без ручной подкачки растворов. | Наличие |  |
| 21 | Сушка пленки в машине с помощью инфракрасного света | Наличие |  |
| 22 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие |  |
| 23 | - многопозиционный | Наличие |  |
| 24 | - 6-ти уровневый | Наличие |  |
| 25 | Максимальная ширина проявляемой пленки не менее, см | 36 |  |
| 26 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки не более, кДж/сек | 0,58 |  |
| 27 | Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа | Наличие |  |
| 28 | Инструкция на русском языке |  |  |
| 29 | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
| 30 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 31 | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 32 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | наличие |  |
| 33 | Все оборудование должно быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | указать |  |
| 34 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | наличие |  |
| 35 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | наличие |  |
| 36 | Монтаж, установка, пуско-наладочные работы, обучение персонала на рабочем месте | наличие |  |
| 37 | Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать количество месяцев |  |

И.О. главного врача                                                 __________   А.А. Борисов