Приложение № 1

к извещению № 0356300020011000031 от 28 сентября 2011г.

- Техническое задание

Велоэргометр медицинский со стресс-системой с программными модулями ЭКГ и спирографией

| № п/п |  | Наименование характеристики |  |  | Значение характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| А |  | Регистрационное свидетельство Минздрава России |  |  | Наличие |  |
| В |  | Декларация соответствия, зарегистрированная уполномоченным органом или сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |
| С |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  | Наличие |  |
| - Состав комплекса: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь биосигналов |  |  | 1 |  |
|  |  | Комплект электрокардиографических исследований (ЭКГ) |  |  | 1 |  |
|  |  | Комплект спирометрических исследований (ФВД) |  |  | 1 |  |
|  |  | Комплект велоэргометрических исследований (ВЭМ) |  |  | 1 |  |
|  |  | Компьютерное оборудование (процессорный блок, монитор, принтер) |  |  | 1 |  |
|  |  | Велоэргометр |  |  | 1 |  |
| - Функциональные требования к комплексу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Программное обеспечение входящих в комплекс комплектов исследования , должно обеспечивать: - однотипный интерфейс, органы управления - единую базу данных исследований. - режим электронной истории болезни пациента. - формирование отчетных протоколов в режиме предварительного просмотра печати - статистические функции программного обеспечения; формирование отчетов по территориальному, профессиональному и отделенческому принципу; расчет нагрузки на врачей в сравнительном аспекте; отчет по объему проведенных обследований по методикам за указанный период времени; формирование статистических выборок по запросу пользователя. |  | Наличие |  |  |
| 2.2 |  | Использование универсального преобразователя биосигналов для подключения всех комплектов исследования |  | Наличие |  |  |
| 2.3 |  | Возможность произвольно формировать комплекты исследований с последующим расширением |  | Наличие |  |  |
| 2.4 |  |  | Хранение результатов по всем методикам исследования в базе данных пациентов с возможностью импорта/экспорта | Наличие |  |  |
| 2.5 |  |  | Встроенный в программную оболочку CD/DVD менеджер записи и считывания данных. | Наличие |  |  |
| 2.6 |  |  | Трехуровневый доступ к базе данных пациентов с введением пароля; администратор, редактор и читатель. | Наличие |  |  |
| 3 |  |  | Функциональные требования к диагностическим модулям |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Синхронная регистрация 12-ти стандартных отведений ЭКГ и возможность записи 40 секунд II отведения для анализа ритма | Наличие |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Обзорный и подробный просмотр контура ЭКГ и ритма в различных масштабах: со скоростью 25, 50, 100 мм/с и усилением 10,20,40 мм/мВ, построение скаттерграммы в реальном времени при регистрации ритма | Наличие |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Фильтрация и выравнивание изолинии | Наличие |  |  |
| 3.1.4. |  |  | Автоматическое распознавание и измерение амплитуд, длительностей и форм элементов ЭКГ сигнала с возможностью использования «виртуальной линейки» и корректировки параметров | P1, P2, Q, R, S, R', S', T1, T2, Jv, ST, PQ, QRS, QT |  |  |
| 3.1.5 |  |  | Сравнение ЭКГ в динамике на одном экране с возможностью наложения кривых | Наличие |  |  |
| 3.1.6 |  |  | Анализ дисперсии QT по 12-ти отведениям и 40 секундной записи ритма | Наличие |  |  |
| 3.1.7 |  |  | Автоматическое синдромальное заключение для детского и взрослого возрастов | Наличие |  |  |
| 3.1.8 |  |  | Автоматическая словесная интерпретация следующих электрофизиологических синдромов: | Наличие |  |  |
| 3.1.9 |  |  | основные типы ритмов: синусовый ритм с разделением на тахикардию и брадикардию синусовая аритмия с разделением на тахикардию и брадикардию миграция водителя ритма эктопический предсердный ритм фибрилляция предсердий ритм AV соединения пароксизмальная наджелудочковая тахикардия пароксизмальная желудочковая тахикардия | Наличие по каждому пункту |  |  |
| 3.1.10 |  |  | желудочковые и наджелудочковые экстрасистолии с учетом аллоритмий; | Наличие |  |  |
| 3.1.11 |  |  | нарушения проводимости, в т.ч. AV и С-А блокады различных степеней и блокады ножек пучка Гиса; | Наличие |  |  |
| 3.1.12 |  |  | инфаркты миокарда с указанием локализации и стадии; | Наличие |  |  |
| 3.1.13 |  |  | гипертрофии предсердий и желудочков с указанием степени выраженности; | Наличие |  |  |
| 3.1.14 |  |  | нарушения реполяризации и синдром удлиненного QT в т.ч. ишемии. | Наличие |  |  |
| 3.1.15 |  |  | синдром ранней реполяризации | Наличие |  |  |
| 3.1.16 |  |  | Синдром укороченного PQ | Наличие |  |  |
| 3.1.17 |  |  | Синдром WPW | Наличие |  |  |
| 3.1.18 |  |  | Формирование собственного заключения на основе автоматической интерпретации. Хранение в памяти обоих вариантов заключения. | Наличие |  |  |
| 3.1.19 |  |  | Возможность конфигурации отчетного протокола в режиме предварительного просмотра печати. Различные варианты печати: Заключение без ЭКГ, режим «компактной печати» на формате А4, две скорости печати 50 и 25, укороченная печать с представительным кардиоциклом и заключением, печать представительного кардиоцикла в динамике, печать 40 секундной записи ритма, печать скатерграммы | Наличие |  |  |
| 3.5 |  | Велоэргометрическое исследование (ВЭМ) |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Непрерывная регистрация 12 отведений ЭКГ во время всего нагрузочного теста с сохранением сигнала в базе данных |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.2 | Регистрация ЭКГ в системе Франка и Неба, 12-ти общепринятых отведений Mason-Likar |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.3 | Выбор типа теста: достижение cубмаксимальной ЧСС или PWC/PWC170 |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.4 | Возможность произвольной конфигурации протокола нагрузки |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.6 | Отображение 3-ех произвольно выбранных отведений ЭКГ (отведения для контроля) на экране монитора в реальном времени с возможностью смены отведений во время пробы |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.7 | Одновременный просмотр 12 отведений ЭКГ на экране монитора во время пробы |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.8 | Возможность просмотра уже отснятого сигнала на мониторе во время пробы и проведения контурного анализа любого фрагмента ЭКГ |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.9 | Автоматическая или ручная отметка фрагмента записи ЭКГ для формирования врачебного отчета |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.10 | График изменения длительности QRS комплекса с таблицей числовых показателей |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.11 | График изменения амплитуды R-зубца с таблицей числовых показателей |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.12 | График изменения амплитуды T-зубца с таблицей числовых показателей |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.13 | Установка скорости отображения ЭКГ 12.5, 25 и 50 мм/с |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.14 | Установка амплитуды отображения ЭКГ 5, 10 и 20 мм/с |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.15 | Вывод на экран сообщений о необходимом действии в соответствии с настройками протокола пробы |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.16 | Измерение элементов ЭКГ в режиме «линейка» |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.17 | Навигатор фрагментов ЭКГ с отображением номера, периода нагрузки и времени исследования в минутах |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.18 | Режим автоматической разметки |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.19 | Просмотр критериев формирования заключения |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.20 | Построение ритмограммы и просмотр ее во время проведения пробы и анализа |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.21 | Возможность распечатки любого фрагмента ЭКГ во время проведения пробы |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.22 | Миографический фильтр и выравнивание изолинии для получения динамически усредняемого QRS комплекса |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.23 | Отображение динамически усредняемого QRS комплекса для любого из 12-ти отведений с наложением на первоначальный QRS комплекс для визуального отслеживания изменений |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.24 | Расстановка реперов - точка J и J+ на динамически усредняемом QRS комплексе |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.25 | Возможность ручного ввода результатов измерения артериального давления |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.26 | Отображение трендов ЧСС, АД и смещения ST в течение всего времени проведения пробы |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.27 | Автоматическое управление велоэргометром по заданному протоколу |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.28 | Тревожная сигнализация при превышении порогов значений смещения ST, падения АД, субмаксимальной ЧСС |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.29 | Автоматический расчет параметров и интерпретация пробы. |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.30 | Список автоматических расчетных параметров: 1. Хронотропный резерв 2. Инотропный резерв 3. Коэффициент расходования 4. Индекс двойного произведения 5. Индекс энергозатрат 6. Суммарная работа 7. Толерантность к физической нагрузке 8. Максимальное потребление кислорода |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.31 | Автоматическое формирование усредненного QRS на выбранных фрагментах ЭКГ при формировании отчета |  |  | Наличие |  |  |
| 3.5.32 | Редактирование протокола во время выполнения пробы, с последующей корректировкой автоматической обработки и анализа результатов пробы |  |  | Наличие |  |  |
| 3.6 |  |  | Спирометрическое исследование (ФВД) |  |  |  |
|  |  | - Диапазон измерения скорости воздушного потока , л/сек |  | от 0,25 до 12 |  |  |
|  |  | - Пределы относительной погрешности измерения расхода в диапазоне от 0,25 до 1 л/сек от 1 до 12 л/сек |  | от - 7 до + 7 % от - 5 до + 5% |  |  |
|  |  | -Пределы допускаемой относительной погрешности объема диапазоне от 1 до 10 л, % |  | от +5 до – 5% |  |  |
|  |  | - Диапазон измерения дыхательного объема, л |  | от 1 до 10 |  |  |
|  |  | - Выполнение основных дыхательных проб: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ |  | наличие |  |  |
|  |  | - Проведение скринг-маневра (одновременное выполнение ЖЕЛ и ФЖЕЛ ) |  | наличие |  |  |
|  |  | - Обязательный набор показателей: ЖЕЛвд, ЖЕЛвыд., Резервные объемы вдоха и выдоха, ФЖЕЛ, ПОС, СОС, МОС25, МОС50, МОС75, Тпос(время достижения пиковой объемной скорости), Индекс Тиффно, МВЛ,МОД,ЧД, |  | Наличие |  |  |
|  |  | - Функциональные пробы (бронхолитическая) |  | Наличие |  |  |
|  |  | - Должные величины для взрослого и детского возраста |  | наличие |  |  |
|  |  | - Вывод на экран спирограммы, пневмотахограммы и кривой «петля-объем» в реальном времени |  | Наличие |  |  |
|  |  | - Автоматический выбор лучшей попытки |  | Наличие |  |  |
|  |  | - Автоматический расчет должных величин |  | наличие |  |  |
|  |  | - Автоматическая оценка фактических данных с должными |  | Наличие |  |  |
|  |  | - Автоматическое заключение |  | Наличие |  |  |
|  |  | - Диаграмма результатов исследования, для визуального контроля |  | наличе |  |  |
|  |  | - Печать протокола исследования на одном листе формат А4 |  | Наличие |  |  |

И.О. главного врача                                                 __________   А.А. Борисов