## ТЗ
Приложение №3
к документации об аукционе в электронной форме
Конткретные показатели товара (рекомендуемая форма)
№ поз. | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Показатели товара | Предлагаемые показатели товара в рамках установленных (указать)
1 | 1 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и калибратор для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -осаждающий реагент, фл х мл | 2 х 50
| 10 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав осаждающего реагента:
| 12 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0.55
| 13 | -хлорид магния, ммоль/л | 25
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -холестерин, ммоль/л | 1.29
| 16 | Необходим набор для определения конценрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
2 | 1 | Набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного гемостаза
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | - универсальный индуктор агрегации (УИА) | Наличие
| 6 | -стеклянная палочка | Наличие
| 7 | Время агрегации в нормальной плазме, в диапазоне сек. | 14-18
| 8 | Количество анализов в наборе, не менее | 500
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора УИА при температуре 2-8 С , не более часов | 12
3 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
4 | 1 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
| 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 2
| 11 | Состав стандарта:
| 12 | -альбумин, г/л | 60
5 | 1 | Антиген кардиолипиновый
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0
| 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10
6 | 1 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, мл | 2
| 9 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250
| 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 11 | Время проведения анализа не более, мин | 2
7 | 1 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 500
| 6 | Состав набора:
| 7 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 2
| 8 | -каолин (концентрированная взвесь 200 : 1 ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность раствора кефалина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 14 | Стабильность раствора каолина:
| 15 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 16 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, месяцев | 4
| 17 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси:
| 18 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 1
| 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2
| 20 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0
8 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9
9 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
| 10 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55
| 11 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2
| 12 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250
| 13 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2
| 14 | Состав кофеинового реагента:
| 15 | -кофеин, ммоль/л | 52
| 16 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104
| 17 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184
| 18 | Состав сульфонолового реагента:
| 19 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
| 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
| 21 | Состав сульфонолового реагента: | Указать
| 22 | Состав нитритного реагент реагента:
| 23 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72
| 24 | Состав разводящего реагента:
| 25 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154
| 26 | Состав калибратора:
| 27 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5
10 | 1 | ХГЧ, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации хорионического гонадотропина человека
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 6 | Количество определений в дублях не менее | 40
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | 6 х 0,5
| 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 18
| 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок | 1 х 14
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14
| 15 | -буфер для разведения образцов, фл. Х мл | 1 х 20
| 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/л | 0
| 19 | -второй калибратор, МЕ/л | 15
| 20 | -третий калибратор, МЕ/л | 50
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500
| 24 | Чувствительность не более, МЕ/л | 2
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10
11 | 1 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7
| 9 | -буферный раствор, фл х мл | 2 х 8,0
| 10 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,2
| 11 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 0,2
| 12 | -палочки для перемешивания не менее, шт. | 50
| 13 | -тестовые слайды по 6 тестовых ячеек не менее, шт. | 16
| 14 | Состав латексного реагента:
| 15 | -суспензия латесных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина в HEPES-буфере (рН=8,2) | Наличие
| 16 | -азид натрия, % | 0.02
| 17 | Состав буферного раствора:
| 18 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие
| 19 | -азид натрия, % | 0.02
| 20 | Состав положительного контроля:
| 21 | -лиофилизированная плазма человека обогащенная д-димером фибрина | Наличие
| 22 | Состав отрицательного контроля:
| 23 | -лиофилизированная плазма человека | Наличие
| 24 | Коичество определений не менее | 80
| 25 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200
| 26 | Объем исследуемого образца не более, нг/мл | 250
| 27 | Время проведения анализа не более, мин | 3
12 | 1 | Железо, колометрический метод для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови без депротеинизации
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50
| 10 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 11 | Состав монореагента:
| 12 | -Nitro-PAPS, ммоль/л | 3.6
| 13 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 30
13 | 1 | АФП, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 6 | Количество определений в дублях не менее | 40
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 6 х 0,5
| 11 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 14
| 12 | -буфер для разведения образцов, фл. Х мл | 1 х 10
| 13 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок | 1 х 14
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14
| 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0
| 19 | -второй калибратор, МЕ/мл | 10
| 20 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 100
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 200
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 300
| 24 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 1
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10
14 | 1 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30
| 10 | Состав набора:
| 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50
| 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1
| 13 | Состав монореагента:
| 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500
| 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260
| 16 | -детергенты | Наличие
| 17 | -стабилизаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -калий, ммоль/л | 5
15 | 1 | Коллаген, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл х мг | 1 х 120,0
| 6 | -растворитель для коллагена, фл х мл | 1 х 6,5
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 120
16 | 1 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
17 | 1 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2
| 23 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
| 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000
| 27 | -азид натрия, % | 0.095
| 28 | Состав субстрата:
| 29 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
| 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 32 | -азид натрия, % | 0.095
18 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер-субстрат, таб. | 10
| 12 | -ферментативный реагент, таб. | 5
| 13 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5
| 14 | -антикоагулянт, таб. | 10
| 15 | Состав буфера-субстрата:
| 16 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1
| 17 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50
| 18 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75
| 19 | Состав ферментативного реагента:
| 20 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500
| 21 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500
| 22 | Состав калибратора:
| 23 | -глюкоза, ммоль/л | 10
| 24 | Состав антикоагулянта:
| 25 | -натрия хлорид, г/л | 9
| 26 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02
19 | 1 | Натрий, набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Методики проведения анализа:
| 6 | -энзиматический колометрический метод | Наличие
| 7 | -двухточечный псевдокинетический | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего реагента при температуре хранения 2-8 С0, не менее дней | 10
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент №1-буфер | 4 х 10
| 11 | -реагент №2-стартовый реагент | Наличие
| 12 | -реагент №3, фл | 4
| 13 | -калибратор | Наличие
| 14 | -stop-реагент | Наличие
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -трис, ммоль/л | 300
| 17 | -криптанд, ммоль/л | 8.4
| 18 | -активаторы и хелаторы | Наличие
| 19 | Состав стартового реагента:
| 20 | -ONPG, ммоль/л | 1.5
| 21 | Состав лиофилизата:
| 22 | -бета-галактозидаза, Ku/л | 0.8
| 23 | Состав калибратора:
| 24 | - натрий хлористый, ммоль/л | 150
| 25 | Состав stop-реагента:
| 26 | -гуанидин гидрохлорид, моль/л | 2.25
20 | 1 | Набор контрольных плазм для исследования гемостаза
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -контроль-плазма I (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с диапазоном значений I уровня), фл.х мл | 1 х 1,0
| 7 | -контроль-плазма II (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с диапазоном значений II уровня), фл.х мл | 1 х 2,0
21 | 1 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2
| 9 | -разбавитель, мл | 10
| 10 | - положительный контроль - РФ не менее, МЕ/мл | 16
| 11 | - отрицательный контроль - РФ не более, МЕ/мл | 6
| 12 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 6,0 - 16,0
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3
22 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1
23 | 1 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2
| 9 | -разбавитель, мл | 10
| 10 | - положительный контроль - СРБ не менее, мг/л | 10
| 11 | - отрицательный контроль - СРБ не более, мг/л | 5
| 12 | - слабоположительный контроль -СРБ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 5,0 - 10,0
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3
24 | 1 | Препарат для определения титра антител к стрептокиназе в крови больных с целью диагностики ревматизма и других заболеваний стрептококковой этиологии
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Упаковка, амп. х мл | 5 х 1,0
25 | 1 | АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 5
| 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
| 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0
26 | 1 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0
27 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0
28 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH | 1 х 500
| 7 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 2 х 0,5
| 8 | -буфер трис-НСl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | 1 х 10,0
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбина:
| 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 13 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 15 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0
29 | 1 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Количество определений в наборе не менее | 330
| 5 | Состав набора:
| 6 | - концентрат тимолового реактива, фл х мл | 2 х 10
| 7 | - барий хлористый (0,0481 моль/л), фл х мл | 1 х 3
| 8 | - серная кислота (2,5 моль/л), фл х мл | 1 х 10
| 9 | Состав реакционной смеси:
| 10 | - буфер ТРИС ( pН 7,55), ммоль/л | 0.16
| 11 | - тимол, ммоль/л | 0.098
| 12 | Чувствительность не более, ед. S-H | 0.5
| 13 | Линейность в диапазоне не менее, ед. S-H | 1 - 20
| 14 | Коэффициент вариации не более, % | 10
30 | 1 | Набор реагентов для исследования ХIIа-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Количество определений в наборе не менее | 400
| 5 | Состав набора:
| 6 | - суспензия каолина (концентрированная 10:1, 0,5%), фл х мл | 1 х 10,0
| 7 | - хлорид кальция (концентрированный 20:1 раствор, 5,54%), фл х мл | 1 х 10,0
| 8 | - буфер ТРИС-HCL (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | 1 х 10,0
| 9 | -уксусная кислота (10% раствор), фл х мл | 1 х 10,0
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
31 | 1 | Холестерин, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 6
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 2 х 250
| 12 | -лиофилизат, фл | 2
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,3), ммоль/л | 100
| 16 | -фенол, ммоль/л | 20
| 17 | Состав лиофилизата:
| 18 | -холестеролэстераза менее, Е/л | 400
| 19 | -холестеролоксидаза менее, Е/л | 250
| 20 | -пероксидаза не менее, Е/л | 500
| 21 | -хромогены, активаторы, стабилизаторы | Наличие
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
32 | 1 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 30
| 10 | Объем рабочего реагента | 250
| 11 | Состав набора:
| 12 | - буфер | Наличие
| 13 | - субстрат | Наличие
| 14 | Исследуемый материал:
| 15 | - сыворотка | Наличие
| 16 | - гепаринизированная плазма крови без следов гемолиза | Наличие
33 | 1 | Набор реагентов для определения антикоагулянтов волчаночного типа
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -АПТВВА-, фл х мл | 2 х 2,5
| 6 | -АПТВВА+, фл х мл | 1 х 5,0
| 7 | -контрольная плазма, положительная на ВА, фл | 1
| 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), фл х мл | 1 х 2,0
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора АПТВВА+-реагента:
| 11 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 7
| 12 | Стабильность раствора АПТВВА- реагента:
| 13 | -при температуре 18-25 С0 не менее, часов | 6
| 14 | Количество определений в наборе не менее | 50
34 | 1 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США)
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35
35 | 1 | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке крови
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод иммунохроматографический | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке , шт. | не менее 25
| 11 | -справочные карточки, шт. | не менее 25
| 12 | -пипетки одноразовые стерильные, шт. | не менее 25
| 13 | Объем исследуемого образца:
| 14 | -сыворотки/плазмы , мкл | не более 200
| 15 | Чувствительность , % | не менее 90
| 16 | Время проведения анализа , мин | не более 30
36 | 1 | Экспресс-тест для качественного определения тропонина I
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод иммунохроматографический одностадийный твердофазный | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | -цельная кровь | Наличие
| 10 | Состав набора:
| 11 | -тестовое устройство в индивидуальной герметичной упакове , шт. | не менее 25
| 12 | -пипетки-капельницы одноразовые , шт. | не менее 25
| 13 | Состав тестового устройства:
| 14 | -конъюгат (конъюгат коллоидного золота и моноклональных антител мыши к тропонину I), мкг | 0,13±0,026
| 15 | -тестовая линия ( поликлональные антителакозы тропонину I), мкг | 0,48±0,096
| 16 | -контрольная линия (антитела козы к иммуноглобулинам G мыши), мкг | 0,64±0,128
| 17 | Объем исследуемого образца:
| 18 | -сыворотки/плазмы/цельной крови , мкл | не менее 80
| 19 | Чувствительность , % | не менее 100
| 20 | Время проведения анализа , мин | не более 15
37 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Метод проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2
| 14 | Состав трасформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2
38 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека.
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
| 8 | - пероксидаза, % | 1.3
| 9 | -тетраметилбензидин, % | 21
| 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0)
| 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее | 5
| 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям:
| 13 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0)
| 14 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0)
| 15 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0)
| 16 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0)
| 17 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0)
| 18 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
| 19 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
39 | 1 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 7 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
| 8 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
40 | 1 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 7 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 8 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
41 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50,0
42 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека.
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
| 8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0)
| 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов не более | 4
| 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям:
| 11 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0)
| 12 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0)
| 13 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0)
| 14 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0)
| 15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
| 16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
43 | 1 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы в цельной крови для глюкометра Accu-Chek Active
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 15
| 5 | Фасовка, уп х полосок | 1 х 50
44 | 1 | ПИРАтест, для быстрого выявления активности пирролидониламидазы
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, минут | 24
| 6 | Количество определений, не менее | 50
| 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50
| 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 18
45 | 1 | Реактив для теста ПИР, для выявления цветной реакции теста pyrrolidonylarylamidase
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | - реактив для ПИР I, фл х мл | 1 х 9
| 7 | - реактив для ПИР II, фл х мл. | 1 х 9
| 8 | -флакон с капельницей Реактив для теста ПИР, шт | 1
46 | 1 | ГИППУРАТтест, детекционные полоски для определения способности бактериальных штаммов гидролизовать гиппурат натрия
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не менее, часов | 24
| 6 | Количество определений, не менее | 50
| 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50
| 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 18
47 | 1 | Реактив для теста ГИППУРАТ, образующий цвет реактив для диагностических полосок ГИППУРАТтест
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | - реактив для HIP-навеска, шт х гр. | 2 х 0,9
| 7 | - реактив для HIP-растворитель, шт х мл. | 2 х 18
| 8 | -флакон с капельницей Реактив для теста ГИППУРАТ, шт | 1
48 | 1 | ОКСИтест, индивидуальный тест для обнаружения цитохромоксидазы
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Время проведения анализа не более, мин | 1
| 6 | Количество определений, не менее | 50
| 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50
| 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 12
49 | 1 | Тест-полоски для выявления бета-галактозидазы
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Время проведения анализа не более, часов | 48
| 4 | Количество определений, не менее | 50
| 5 | Хранение при температуре 2-8о С до конца срока годности | Наличие
| 6 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50
50 | 1 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллеозный Vi-антигенный жидкий
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -диагностикум Vi-антиген, фл. х мл | 1 х 3,0
| 7 | -адсорбированная аглютинирующая кроличья сыворотка сальмонеллеозная, рецептор Vi, фл х мл | 1 х 0,1
| 8 | -0,9% раствор натрия хлорида, фл х мл | 2 х 8
| 9 | -планшет одноразового применения для постановки реакции РПГА, шт | 1
51 | 1 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 DREW Scientific, США
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Количество исследований, не менее | 350
52 | 1 | Набор реагентов для определения количества антитромбина III
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -хромогенный субстрат, фл х мг | 2 х 9
| 6 | -лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH | 1 х 500
| 7 | -буфер трис-НСl с гепарином, фл х мл | 1 х 3,5
| 8 | -лиофильно высушенная контрольная плазма с известным содержанием АТ III, фл х мл | 2 х 1,0
| 9 | -растворитель для тромбина, фл х мл | 3 х 10,0
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
| 13 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 15 | Линейность определения тромбинового времени не менее, % | 10,0 - 150,0