Приложение 1

Техническое задание

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать для новорожденных | Предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях. |
| 1.1 | Модель | Указать |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 2 | Функциональные характеристики: |  |
| 2.1 | Каркас кровати выполнен из стальных труб круглого сечения 20 мм с полимерно-порошковым покрытием. | Наличие |
| 2.2 | Каркас поворотной рамы выполнен из стальных труб круглого сечения 16 мм с полимерно-порошковым покрытием. | Наличие |
| 2.3 | Ванна-кювета изготовлена из прозрачного органического стекла, толщиной не менее 4 мм. В одном торце ванны-кюветы имеется карман для именной таблички. | Наличие |
| 2.4 | Наклон ванны-кюветы в сторону головы («Тренделенбург») и в сторону ног («Антитренделенбург») осуществляется бесступенчато, фиксация производится с помощью зажимного винта. | Наличие |
| 2.5 | Кровать комплектуется матрацем из пенополиуретана (толщина 45 мм) в чехле из клеенки с полихлорвиниловым покрытием на тканевой основе. | Наличие |
| 2.6 | Основание кровати установлено на 4 самоориентирующиеся колеса импортного производства диаметром 75 мм, 2 колеса оснащены тормозным устройством. | Наличие |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Габаритные размеры кровати: | длина — 760-780 мм ширина — 490-510 мм высота — 980-1010 мм |
| 3.2 | Габаритные размеры ванны-кюветы: | длина — 745-750 мм ширина — 445-450 мм глубина — 245-250 мм |
| 3.3 | Угол наклона ванны-кюветы: | в сторону головы («Тренделенбург») — не менее 8° в сторону ног («АнтиТренделенбург») — не менее 8° |
| 3.4 | Предельная рабочая нагрузка на кровать | не менее 8 кг |
| 3.5 | Масса кровати | не более 12 кг |
| 4 | Обработка наружных поверхностей |  |
| 4.1 | Наружные поверхности кровати должны быть устойчивы к дезинфекции | Наличие |
| 5 | Количество, шт. | 11 |
| 6 | Год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |
| 7 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |
| 8 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |
| 9 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала, уборка и вывоз материала упаковки оборудования | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |
| 10 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение | Предоставляется вместе с товаром |