Техническое задание

Автоматический гематологический анализатор

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Применение в клинико-диагностических лабораториях любого профиля | Наличие |  |
|  | Время подготовки прибора к работе | Не более 15 мин |  |
|  | Количество определяемых параметров | Не менее 20 |  |
|  | Количество подгрупп дифференцировки лейкоцитов | Не менее 3 |  |
|  | Определяемые параметры: - эритроциты (RBC); - распределение эритроцитов стандартное отклонение в абсолютных числах (RDWSD); - распределение эритроцитов коэффициент вариации в процентах (RDWCV); - гемоглобин (HGB); - гематокрит (HCT); - средний объём эритроцита (MCV); - среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); - средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC); - распределение эритроцитов (RDW); - тромбоциты (PLT); - тромбокрит (PCT); - объём тромбоцита (MPV); - распределение тромбоцитов стандартное отклонение в абсолютных числах (PDWSD); - распределение тромбоцитов коэффициент вариации в процентах (PDWCV); - гистограммы распределения лейкоцитов по объёму; - гистограммы распределения эритроцитов/тромбоцитов по объёму | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции: - лимфоциты (LYM), # и %; - гранулоциты (GRA), # и %; - MID, # и % | Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Многоуровневая система контроля качества | Наличие |  |
|  | Русификация | Наличие |  |
|  | Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы | Наличие |  |
|  | Открытая система для любых реагентов | Наличие |  |
|  | Производительность | Не менее 60 тестов в час |  |
|  | Объем пробы (цельная кровь) | Не более 25 мкл |  |
|  | Объем пробы (с предварительным разведением) | Не более 50 мкл |  |
|  | Диаметр апертуры | 80 мкм, 100 мкм |  |
|  | Система с открытой пробиркой с выдвигающимся пробоотборником | Наличие |  |
|  | Метод измерения — кондуктометрический | Наличие |  |
|  | Процедура очистки: прожиг высоким напряжением в аппертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | Наличие |  |
|  | Кнопочный интерфейс | Наличие |  |
|  | Дисплей жидкокристаллический, размером | Не менее 240 × 128 точек |  |
|  | Использование внешней клавиатуры | Возможность |  |
|  | Модуль биохимического анализа мочи | Возможность |  |
|  | Емкость хранения базы данных | Не менее 10 000 измерений |  |
|  | Процессор | Наличие |  |
|  | Интерфейс связи — порт RS-232 | Наличие |  |
|  | Интерфейс выгрузки данных — порт USB | Наличие |  |
|  | Интерфейс принтера — порт Centronics или USB | Наличие |  |
|  | Принтер встроенный | Наличие |  |
|  | Использование внешнего принтера | Возможность |  |
|  | Питание от сети 110 – 120 или 220 – 240 В, 50 – 60 Гц | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность в режиме ожидания | Не более 10 Вт |  |
|  | Потребляемая мощность в режиме работы | Не более 80 Вт |  |
|  | Габариты | Не более 350 × 490 × 385 мм |  |
|  | Масса | Не более 18,0 кг |  |
|  | Стартовый набор реагентов и принадлежностей |  |  |
|  | Изотонический разбавитель | 20 л |  |
|  | Лизирующий раствор | 1 л |  |
|  | Очищающий раствор | 1 л |  |
|  | Салфетки нетканые | 500 шт. |  |
|  | Пробирка с ЭДТА для забора крови | 100 шт. |  |
|  | Контрольная кровь, нормальный уровень | 2,5 мл |  |
|  | Инструкция на русском языке | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Монтаж, пуско-наладочные работы | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Главный энергетик                                                                                      С.М.Мишин