## Лист1
Приложение №1
к открытому аукциону
в электронной форме
Техническое задание на перевязочные средства для МУЗ "ГКП №4"
№ позиции | № п/п | Требования | Параметры и условия требований к товару
| 1 | Страна происхождения | Указать
1 | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе | Наличие
| 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие
| 6 | Размер, см | 2х500
| 7 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие
| 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | не менее 1200
| 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 90
| 10 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 4
| 11 | Количество, шт. | 500
2 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе | Наличие
| 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие
| 6 | Размер, см | 3х500
| 7 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие
| 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | не менее 1200
| 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 90
| 10 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 4
| 11 | Количество, шт. | 500
3 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе с зигзагообразным краем | Наличие
| 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие
| 6 | Размер, см | 2,5х500
| 7 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие
| 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | не менее 1200
| 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 90
| 10 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 4
| 11 | Количество, шт. | 100
4 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе | Наличие
| 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств., гипоаллергенный, для особочувствительного типа кожи, воздухо- и влагопроницаемый, легко рвется в поперечном направлении | Наличие
| 6 | Размер, см | 2,5х500
| 7 | Состав: целлюлоза, синтетический акрилатный клей. | Наличие
| 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | не менее 900
| 9 | Предел продольной прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 25
| 10 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 2
| 11 | Количество, шт. | 100
5 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие
| 5 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие
| 6 | Размер, см | 6х1000
| 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие
| 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | не менее 3200
| 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 85
| 10 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 6
| 11 | Количество, шт. | 600
6 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие
| 5 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие
| 6 | Размер, см | 10х1000
| 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие
| 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | не менее 3200
| 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 85
| 10 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 6
| 11 | Количество, шт. | 600
7 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Повязка адгезивная, стерильная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой | Наличие
| 5 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие
| 6 | Размер, см | 8,5х 6
| 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. | Наличие
| 8 | U-образный вырез. | Наличие
| 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | не менее от 4700 и до 5300
| 10 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | не менее от 14 и до 18
| 11 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | не менее от 5 и до 9
| 12 | Количество, шт. | 800
8 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Повязка для фиксации катетеров на полимерной основе с фиксирующей лентой, стерильная | Наличие
| 5 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной фиксирующей лентой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, контроль места пункции, удобство наложения повязки, надежная и безопасная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие
| 6 | Размер, см 5,7х5 | 5,7х5
| 7 | Состав: полиуретановая плёнка, акрилатный клей, вставка и фиксирующие ленты из нетканого материала — полипропилена. | Наличие
| 8 | Прозрачная. | Наличие
| 9 | U-образный вырез. | Наличие
| 10 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие
| 11 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | не менее от 600 и до 800
| 12 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | не менее от 12 и до 16
| 13 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | не менее от 3 и до 5
| 14 | Количество, шт. | 600
9 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Наличие
| 5 | Длина, м | не менее 5
| 6 | Ширина, см | не менее 10
| 7 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36
| 8 | Толщина скатки, мм | не более 16
| 9 | Степень белизны, % | не менее 80
| 10 | Капиллярность, см/ч | не менее 7
| 11 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9
| 12 | Количество, шт. | 6000
10 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Наличие
| 5 | Длина, м | не менее 7
| 6 | Ширина, см | не менее 14
| 7 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36
| 8 | Толщина скатки, мм | не более 20
| 9 | Степень белизны, % | не менее 80
| 10 | Капиллярность, см/ч | не менее 7
| 11 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9
| 12 | Количество, шт. | 6000
11 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | Наличие
| 5 | Длина, м | не менее 1000
| 6 | Ширина ткани, см | не менее 90
| 7 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36
| 8 | Число нитей на 10 см утка | не менее 56
| 9 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм основы, кгс | не менее 8,0
| 10 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм утка, кгс | не менее 3,0
| 11 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие
| 12 | Массовая доля хлористых солей, % | не более 0,02
| 13 | Массовая доля сернокислых солей, % | не более 0,02
| 14 | Массовая доля кальциевых солей, % | не более 0,06
| 15 | Скорость смачивания, сек | не более 10
| 16 | Капиллярность, см/ч | не менее 10
| 17 | Влажность, % | не более 8,5
| 18 | Зольность, % | не более 0,3
| 19 | Степень белизны, % | не менее 80
| 20 | Количество, шт. | 2
12 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Марля медицинская отбеленная в отрезах | Наличие
| 5 | Длина, м | не менее 10
| 6 | Ширина ткани, см | не менее 90
| 7 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36
| 8 | Число нитей на 10 см утка | не менее 56
| 9 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм основы, кгс | не менее 8,0
| 10 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм утка, кгс | не менее 3,0
| 11 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие
| 12 | Массовая доля хлористых солей, % | не более 0,02
| 13 | Массовая доля сернокислых солей, % | не более 0,02
| 14 | Массовая доля кальциевых солей, % | не более 0,06
| 15 | Скорость смачивания, сек | не более 10
| 16 | Капиллярность, см/ч | не менее 10
| 17 | Влажность, % | не более 8,5
| 18 | Зольность, % | не более 0,3
| 19 | Степень белизны, % | не менее 80
| 20 | Количество, шт. | 320
13 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная, упаковка 0,25 кг. | Наличие
| 5 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % | не более 2,4
| 6 | Массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % | не более 0,15
| 7 | Засоренность, % | не более 0,30
| 8 | Зольность, % | не более 0,30
| 9 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ, % | не более 0,35
| 10 | Влажность, % | не более 9,0
| 11 | Поглотительная способность, г | не менее 20,0
| 12 | Капиллярность, мм | не менее 70,0
| 13 | Массовая доля хлористых солей, % | не более 0,04
| 14 | Массовая доля сернокислых солей, % | не более 0,02
| 15 | Массовая доля кальциевых солей, % | не более 0,06
| 16 | Скорость смачивания, сек | не более 30
| 17 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие
| 18 | Запах отсутствует | Наличие
| 19 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. | Наличие
| 20 | Упаковка индивидуальная пленочная оболочка, со сварными термическим способом краями или эквивалент | Наличие
| 21 | Количество, шт. | 200
14 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Бинт марлевый гипсовый | Наличие
| 5 | Длина в диапазоне, м | от 2,5 до 3,5
| 6 | Масса бинта в диапазоне, г | от 135 до 165
| 7 | Ширина бинта в диапазоне, мм | от 95 до 105
| 8 | Поверхнотная плотность бинта в диапазоне, г/м2 | от 385 до 660
| 9 | Осыпаемость гипсовой композиции, % | не более 10
| 10 | Время смачивания гипсовых бинтов, с | не более 5
| 11 | Уровень вымывания гипсовой композиции, % | Не более 10
| 12 | Время образования устойчивой формы в диапазоне, мин | от 5 до 10
| 13 | Количество, шт. | 3200
15 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Бинт марлевый гипсовый | Наличие
| 5 | Длина в диапазоне, м | от 2,5 до 3,5
| 6 | Масса бинта в диапазоне, г | от 202,5 до 247,5
| 7 | Ширина бинта в диапазоне, мм | от 140 до 160
| 8 | Поверхнотная плотность бинта в диапазоне, г/м2 | от 385 до 660
| 9 | Осыпаемость гипсовой композиции, % | не более 10
| 10 | Время смачивания гипсовых бинтов, с | не более 5
| 11 | Уровень вымывания гипсовой композиции, % | Не более 10
| 12 | Время образования устойчивой формы в диапазоне, мин | от 5 до 10
| 13 | Количество, шт. | 3200
16 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Жесткий полимерный иммобилизирующий бинт
| 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Указать
| 6 | Воздухопроницаемый | Указать
| 7 | Водостойкий | Указать
| 8 | Рентгеноконтрастный | Указать
| 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Указать
| 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | не менее 4
| 11 | Время полного затвердевания (возможность нагрузки), минут | не более 20
| 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Указать
| 13 | При затвердевании принимает жесткую форму | Указать
| 14 | Размер 5см*3,6м | Указать
| 14 | Количество, шт . | 100
17 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Жесткий полимерный иммобилизирующий бинт
| 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Указать
| 6 | Воздухопроницаемый | Указать
| 7 | Водостойкий | Указать
| 8 | Рентгеноконтрастный | Указать
| 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Указать
| 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | не менее 4
| 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | не более 20
| 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Указать
| 13 | При затвердевании принимает жесткую форму | Указать
| 14 | Размер 7,6см*3,6м | Указать
| 15 | Количество, шт . | 120
18 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт
| 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Указать
| 6 | Воздухопроницаемый | Указать
| 7 | Водостойкий
| 8 | Рентгеноконтрастный | Указать
| 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Указать
| 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | не менее 4
| 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | не более 20
| 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Указать
| 13 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Указать
| 14 | Размер 5см*3,6м | Указать
| 15 | Количество, шт . | 120
19 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт
| 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Указать
| 6 | Воздухопроницаемый | Указать
| 7 | Водостойкий
| 8 | Рентгеноконтрастный | Указать
| 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Указать
| 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | не менее 4
| 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | не более 20
| 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Указать
| 13 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Указать
| 14 | Размер 7,5см*3,6м | Указать
| 15 | Количество, шт . | 120
20 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Жесткий полимерный иммобилизирующий бинт
| 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Указать
| 6 | Воздухопроницаемый | Указать
| 7 | Водостойкий | Указать
| 8 | Рентгеноконтрастный | Указать
| 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Указать
| 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | не менее 4
| 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | не более 20
| 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Указать
| 13 | При затвердевании принимает жесткую форму | Указать
| 14 | Размер 10см*3,6м | Указать
| 15 | Количество, шт . | 120
21 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт
| 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Указать
| 6 | Воздухопроницаемый | Указать
| 7 | Водостойкий
| 8 | Рентгеноконтрастный | Указать
| 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Указать
| 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | не менее 4
| 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | не более 20
| 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Указать
| 13 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Указать
| 14 | Размер 10см*3,6м | Указать
| 15 | Количество, шт . | 120
22 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Подшивной чулок
| 5 | Круговая сетчатая синтетическая бесшовная повязка | Указать
| 6 | Высокая степень растяжения в продольном и поперечном направлениях | Указать
| 7 | Воздухопроницаемость | Указать
| 8 | Сорбционная способность | Наличие
| 9 | Размер: 22м х 5см | Указать
| 10 | Количество, шт . | 4400
23 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Подшивной чулок
| 5 | Круговая сетчатая синтетическая бесшовная повязка | Указать
| 6 | Высокая степень растяжения в продольном и поперечном направлениях | Указать
| 7 | Воздухопроницаемость | Указать
| 8 | Сорбционная способность | Наличие
| 9 | Размер: 22м х 7,6см | Указать
| 10 | Количество, шт . | 8800
24 | 1 | Страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Подшивной чулок
| 5 | Круговая сетчатая синтетическая бесшовная повязка | Указать
| 6 | Высокая степень растяжения в продольном и поперечном направлениях | Указать
| 7 | Воздухопроницаемость | Указать
| 8 | Сорбционная способность | Наличие
| 9 | Размер: 22м х 10,1см | Указать
| 10 | Количество, шт . | 8800