Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 89 от «20» октября 2011 года

- Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| ### Наименование оборудования виды работ | Периодичность ТО | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Аппарат наркозный Venar Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка функции механических частей 2. Проверка функции оборудования для сигнализации тревоги 3. Проверка герметичности отдельных узлов 4. Проверка функции переключательного клапана А/М 5. Проверка функции монитора 6. Проверка редукционных клапанов 7. Проверка функции отсасывающего устройства газовых отходов EKONAR 1098 8. Проверка струйного отсасывающего устройства 9. Настройка сточного клапана 10. Настройка редукционного клапана – пневматического управления 11. Проверка компрессора 12 Проверка калибровки испарителя 13. Проверка и настройка электронного ротаметра EFA 14. Проверка и настройка основных параметров с помощью внешнего компьютера | 1 раз в квартал | 3 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких Chirolog SV Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка состояния внутренней и внешней инспирационной ветви дыхательного контура, его цельность, плотность и состояние «О» колец на соединениях, состояние бактериологических фильтров 2. Проверка состояния шланга питания О2 и внешних электрических соединений 3. Проверка функции оборудования для сигнализации тревоги 4. Проверка состояния запасного электрического источника 5. Проверка функциональной способности механического предохранительного клапана 6. Проверка состояния экспирационного клапана 7. Проверка работы увлажнителя 8. Проверка состояния, функциональной способности и жесткости шарниров плеча дыхательного контура 9. Чистка системы охлаждения энергоблока ### 10. Проверка и настройка основных параметров с помощью внешнего компьютера. | 1 раз в квартал | 4 |
| ### Аппарат искусственной вентиляции легких Galileo Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка состояния внутренней и внешней инспирационной ветви дыхательного контура,его цельность 2. Проверка состояния шланга питания О2 и внешних электрических соединений 3. Проверка функции оборудования для сигнализации тревоги 4. Проверка состояния запасного электрического источника 5. Проверка функциональной способности механического предохранительного клапана 6. Проверка состояния экспирационного клапана 7. Проверка работы увлажнителя 8. Проверка состояния, функциональной способности и жесткости шарниров плеча дыхательного контура 9. Чистка системы охлаждения энергоблока 10. Проверка состояния соединений, соединительных шлангов компрессорного блока | 1 раз в квартал | 1 |
| ### Анализатор газов крови и электролитов Easystat Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Чистка гидравлической системы, проверка на герметичность 4. Проверка электродов на выявление протечки и отложения солей, чистка контактов электродов 5. Проверка модуля датчиков 6. Чистка пробоотборника 7. Проверка и чистка блока клапанов 8. Проверка напряжения на контрольных точках 9. Калибровка электродов 10. Проведение внутрилабораторного контроля качества 11. Замена осушителя зонда один раз в 3 месяца 12. Замена трубки насоса, референтного электрода один раз в 6 месяцев | 1 раз в квартал | 1 |
| ### Анализатор полуавтоматический Clima-МС-15 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Проверка напряжения на контрольных точках 4. Проверка, чистка светофильтров 5. Проверка, настройка блока фотометра при необходимости замена лампы 6. Чистка системы охлаждения 7. Чистка, смазка каретки фотометра 8. Контрольные прогоны | 1 раз в месяц | 1 |
| ### Анализатор гематологический Drew D3 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Чистка гидравлической системы 4. Чистка блока клапанов 5. Чистка клапанов 6. Чистка, смазка плунжеров. 7. Замена уплотнительных колец 1 раз в год 8. Чистка омывателя иглы пробоотборника 9. Чистка камер подсчета WBC, RBC 10. Проверка, настройка фотометра гемоглобина 11. Замена трубок гидравлической системы по мере износа 12. Калибровка счетных параметров 13. Проведения внутрилабораторного контроля качества | 1 раз в полгода | 1 |

| ### Анализатор полуавтоматический биохимический Humalyzer Junior Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Проверка напряжения на контрольных точках 4. Чистка системы охлаждения 5. Проверка, чистка блока фотометра 6. Проверка воспроизводимости 7. Проведения внутрилабораторного контроля качества | 1 раз в месяц | 1 |
| --- | --- | --- |
| ### Анализатор полуавтоматический биохимический Humalyzer 2000 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Чистка гидравлической системы 4. Чистка проточной кюветы 5. Проверка напряжения на контрольных точках 6. Чистка системы охлаждения 7. Проверка, чистка блока фотометра 8. Проведения внутрилабораторного контроля качества | 1 раз в месяц | 1 |
| ### Фотометр АР-700 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка, чистка платы питания 3. Чистка, юстировка элементов измерения 4. Проведения внутрилабораторного контроля качества | 1 раз в месяц | 1 |
| ### Фотометр АР-101 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка, чистка платы питания 3. Чистка, юстировка элементов измерения 4. Проведения внутрилабораторного контроля качества | 1 раз в месяц | 1 |
| ### Планшетный анализатор для иммуноферментного анализатора Expert Plus Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка, настройка движущихся частей 3. Проверка и чистка блока фотометра 4. Проверка фильтров, при необходимости чистка 5. Проведения внутрилабораторного контроля качества | 1 раз в месяц | 1 |
| ### Система ультразвуковая диагностическая SONIX Техническое обслуживание включает в себя: 1. Внешний осмотр аппарата: проверка аппарата на внешнее повреждение, проверка соединений 2. Проверка кабеля датчиков на повреждение 3. Проверка и регулировка яркости контрастности монитора 4. Проверка устройства архивирования диагностических изображений 5. Проверка работы программ, установленных на аппарате 6. Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли 7. Проверка качества изображения 8. Проверка, чистка системы охлаждения | 1 раз в квартал | 1 |

| ### Система ультразвуковая диагностическая Loqic book XP Техническое обслуживание включает в себя: 1. Внешний осмотр аппарата: проверка аппарата на внешнее повреждение, проверка соединений 2. Проверка кабеля датчика на повреждение 3. Проверка и регулировка яркости контрастности монитора 4. Проверка работы программ, установленных на аппарате 5. Проверка работы клавиш и переключателей 6. Проверка качества изображения | 1 раз в квартал | 1 |
| --- | --- | --- |
| ### Система ультразвуковая диагностическая SSD-5000 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Внешний осмотр аппарата: проверка аппарата на внешнее повреждение, проверка соединений 2. Проверка кабеля датчиков на повреждение 3. Проверка и регулировка яркости контрастности монитора 4. Проверка устройства архивирования диагностических изображений 5. Проверка работы программ, установленных на аппарате 6. Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли 7. Проверка качества изображения 8. Проверка, чистка системы охлаждения | 1 раз в квартал | 1 |
| ### Система ультразвуковая диагностическая Vivid 7 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Внешний осмотр аппарата: проверка аппарата на внешнее повреждение, проверка соединений 2. Проверка кабеля датчиков на повреждение 3. Проверка и регулировка яркости контрастности монитора 4. Проверка устройства архивирования диагностических изображений 5. Проверка работы программ, установленных на аппарате 6. Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли 7. Проверка качества изображения 8. Проверка, чистка системы охлаждения | 1 раз в месяц | 1 |
| ### Литотриптер компактный Dornier Compact Delta 2 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Проверка работы компонентов водяной системы, промывка водяной системы, замена воды, проверка и настройка давления воды в подушке 4. Проверка функционирования системы позиционирования, проверка работы аварийного выключателя, чистка и смазка направляющих системы движения, настройка скоростей движения, оконечных выключателей, нулевых позиций для всех осей 5. Проверка и настройка генератора высоковольтных импульсов 6. Проверка состояния источника ударных волн 7. Проверка и настройка терапевтического фокуса для ультразвуковой системы локализации камня 8. Проверка качества изображения и работоспособность ультразвукового аппарата из комплекса литотриптера 9. Проверка и настройка центровки, линейной и контрастной разрешающей способности рентгеновского аппарата из комплекса литотриптера, настройка мониторов 10. Проверка состояния урологической информационной системы 11. Замена мембраны источника ударных волн, катушки источника ударных волн, силиконовой мембраны. | 1 раз в квартал | 1 |

| № п/п | Требования к оказанию услуг | Параметры и условия требований к оказанию услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. | Наличие |
| 2 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. | Наличие |
| 3 | Соблюдение технологии выполнения работ, требований действующих стандартов, технических условий к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Обслуживание выполняется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники». Утвержденной МПНиТ РФ 10 октября 2003 г. и МЗ РФ 24 сентября 2003г. и требованиями эксплуатационной документации применительно к обслуживаемым изделиям МТ. | Наличие |
| 4 | Техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ. Состоит из периодических технических осмотров ИМТ, технического обслуживания ИМТ, проверки технического состояния. | Наличие |
| 5 | Технические осмотры заключаются в определении работоспособности ИМТ, проверки действия защитных устройств и электрических цепей, устранения повреждений и мелких неисправностей. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ. В процессе технического обслуживания проводится проверка технического состояния ИМТ производится в соответствии с основными техническими характеристиками по эксплуатационной документации. | Наличие |
| 6 | Работы по техническому обслуживанию сдаются с подписанием «Акта выполненных работ». | Наличие |
| 7 | В состав работ по техническому обслуживанию ИМТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ. | Наличие |
| 8 | Работы по техническому обслуживанию ИМТ оказываются с использованием необходимых инструментов, контрольно-измерительных приборов Исполнителя. | Наличие |
| 9 | Наличие сервисной документации от производителя на диагностику, обслуживание и ремонт на весь перечень обслуживаемого оборудования | Наличие |
| 10 | Соблюдение сроков оказания услуг | Наличие |
| 11 | Своевременное и качественное устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приёмке оказанных услуг | Наличие |
| 12 | Место оказания услуг: МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» г. Пермь, ул. Плеханова, 36 | Наличие |