Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Техническое задание

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Общие требования |  |  |
|  | Наименование | Транспортно-реанимационная система Life-Base II с аппаратом ИВЛ Medumat Standard и модулем Combi или «эквивалент» |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |
| II. Основные параметры и технические характеристики |  |  |
| 1. | Переносная платформа с креплениями для приборов |  |
| 1.1. | Размер (Ш × В × Г) | Не более 485 × 445 × 145 мм |
| 1.2. | Масса | Не более 13 кг |
| 2. | Аппарат ИВЛ |  |
| 2.1. | Тип: | электронный, микропроцессорный |
| 2.2. | Пневматический привод | Наличие |
| 2.3. | Вентиляция у детей (массой тела от 10 кг) | Наличие |
| 2.4. | Вентиляция у взрослых | Наличие |
| 2.5. | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |
| 2.6. | Проведение ИВЛ смесью кислород/воздух | Наличие |
| 2.7. | Ручная регулировка минутного объема | Наличие |
| 2.8. | Ручная регулировка частоты дыхания | Наличие |
| 2.9. | Встроенная батарея | Наличие |
| 2.10. | Средний срок работы батареи | Не менее 5 лет |
| 3. | Параметры вентиляции |  |
| 3.1. | Рабочие давление, в диапазоне | Не менее 2,7 – 6 бар |
| 3.2. | Необходимый объём газа | Не менее 80 л/мин |
| 3.3. | Частота дыхания, в диапазоне | Не менее 10 – 30 дыханий/мин |
| 3.4. | Минутный объём, в диапазоне | Не менее 3 – 20 л/мин |
| 3.5. | Максимальное давление вдоха, в диапазоне | Не менее 20 – 45 мбар |
| 3.6. | Соотношение времени вдоха/выдоха | Не менее 1:1,67 |
| 3.7. | Минимальная концентрация кислорода при использовании воздушного миксера | Не менее 55 % |
| 4. | Тревоги |  |
| 4.1. | Оптические | Наличие |
| 4.2. | Звуковые | Наличие |
| 4.3. | При рассоединении элементов дыхательного контура | Наличие |
| 4.4. | При стенозе | Наличие |
| 4.5. | При разряде аккумулятора | Наличие |
| 4.6. | При падении давления питания ниже, чем 2,7 бар | Наличие |
| 4.7. | Автоматическое отключения акустической тревоги при неустраненной причине не ранее, чем через 30 с | Наличие |
| 4.8. | Возможность отключения оптической тревоги при неустранённой причине только после устранения причины возникновения тревоги | Наличие |
| 4.9. | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |
| 5. | Комбинированный модуль |  |
| 5.1. | Возможность проведения ингаляции кислородом | Наличие |
| 5.2. | Плавная регулировка потока подачи кислорода при ингаляции | Наличие |
| 5.3. | Рабочее давление, в диапазоне | Не менее 2,7 – 6 бар |
| 5.4. | Необходимый объем газа | Не менее 80 л/мин |
| 5.5. | Скорость потока при ингаляции, в диапазоне | Не менее 0 – 15 л/мин |
| 5.6. | Постоянный вакуум при подаче давления 4,5 бар | Не менее 0,5 бар |
| 6. | Комплектация |  |
| 6.1. | Переносная платформа с креплениями для приборов | Не менее 1 шт. |
| 6.2. | Аппарат ИВЛ | Не менее 1 шт. |
| 6.3. | Комбинированный модуль | Не менее 1 шт. |
| 6.4. | Кислородный баллон объёмом не менее 2 л | Не менее 1 шт. |
| 6.5. | Редуктор с манометром | Не менее 1 шт. |
| 6.6. | Напорный шланг | Не менее 1 шт. |
| 6.7. | Аспирационная система с контейнером-сборником ёмкостью не менее 250 мл | Не менее 1 шт. |
| 6.8. | Держатель контейнера-сборника, поворотный | Не менее 1 шт. |
| 6.9. | Манометр для вакуума | Не менее 1 шт. |
| 6.10. | Тестовый мешок объёмом не менее 1 л | Не менее 1 шт. |
| 6.11 | Ингаляционная маска с соединительным шлангом | Не менее 1 шт. |
| 6.12. | Панель крепления транспортной реанимационной системы на стену с возможностью «снятия одной рукой» | Не менее 1 шт. |