Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (сведения о поставляемом товаре)

на поставку медицинского оборудования

(Модуль неинвазивной инструментальной диагностики cor-потенциалов)

для отделения новорожденных

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель (товарный знак) | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения* | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России,дату, номер,указать | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России,дату, номер,указать | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Возможность последующей модернизации программного обеспечения прибора подключением к ПК | Наличие/указать |  |
|  | Комбинированная буквенно-цифровая и функциональнная клавиатура | Наличие |  |
|  | Разрешение дисплея, не хуже 128x64 | Указать |  |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |  |
|  | Печать усредненных комплексов | Наличие |  |
|  | Число печатаемых отведений в ручном режиме режиме:1, 2, 3, 6 | Наличие |  |
|  | Индикация контакта каждого электрода | Наличие |  |
|  | Размер графического дисплея, не менее 70 x 35мм | Указать |  |
|  | Питание от сети или аккумулятора | Наличие |  |
|  | Встроенный аккумулятор | Наличие |  |
|  | Число печатаемых отведений в автоматическом режиме:1, 2, 3, 6 | Наличие |  |
|  | Графический дисплей | Наличие |  |
|  | Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ | Наличие |  |
|  | Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с, указать | Наличие |  |
|  | Адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц | Наличие |  |
|  | Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц | Наличие |  |
|  | Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с) | Наличие |  |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Определение кардиостимулятора | Наличие |  |
|  | 12 каналов для одновременной записи результатов и печать по 6-ти отведениям (не менее) | Наличие |  |
|  | Анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка) | Наличие |  |
|  | Анализ сердечного ритма за последние 10сек, | Наличие |  |
|  | Анализ электрокардиограммы и интерпретация словами | Наличие |  |
|  | Таблица анализа результатов (временные интервалы, амплитуды зубцов и интервалов, частоты сердечных сокращений) | Наличие |  |
|  | Расчет векторов оси сердца, векторограммы | Наличие |  |
|  | Усреднение результатов | Наличие |  |
|  | Количество отведений: 1, 2, 3, 6 | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к компьютерной базе данных и диагностической программы | Наличие |  |
|  | Возможность сравнения результатов в динамике путем наложения с помощью специальной компьютерной программы | Наличие |  |
|  | Размеры, не более, 290 x 182 x 70мм | Указать |  |
|  | Ёмкость аккумулятора 1-2 часа беспрерывной работы (указать), не менее 10м непрерывной печати | Указать/Наличие |  |
|  | Частота выборки, 2000Гц/12 отведений, 18000Гц/1 отведение, указать | Указать/Наличие |  |
|  | Возможность подключения к кардиологической стресс-системе | Наличие |  |
|  | Возможность сохранения не менее 6 записей результатов (10-секундный интервал) | Указать |  |
|  | Настройка всех параметров под не менее 6 пользователей | Указать |  |
|  | Ручной и автоматический режим работы | Наличие |  |
|  | Режим длительной записи для диагностики аритмий | Наличие |  |
|  | Синхроная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы | Наличие |  |
|  | Вес - без аксессуаров, не более, 2кг | Указать |  |
|  | Электропитание | 115В-230В, 50-60Гц |  |
|  | Частотный диапазон | 0,04Гц-150Гц |  |
|  | Шум квантования, не более, 3,9мкВ | Указать |  |
|  | Дискретность АЦП, не менее 13бит | Указать |  |
|  | Динамический диапазон | 15,9мB |  |
|  | Макс. диапазон входного напряжения | 400мB |  |
|  | Макс. постоянное напряжение | 5В |  |
|  | Входное сопротивление> 20MОм | Наличие |  |
|  | Торакальные/конечностные электроды (детские) не менее 6/4 шт. | Указать |  |
|  | Комплект однораразов. электродов (для новорожденных) для диагностики не менее 50 шт. | Указать |  |
|  | Класс защиты | II в соответствии с IEC 536 |  |
|  | Режим подавления помех не менее 100дБ | Наличие |  |
|  | Стандарты безопасности IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971 | Наличие |  |
|  | Время заряда, не более | 3 часа (при полной разрядке) |  |
|  | Модуль неинвазивной диагностики | Наличие |  |
|  | Гель, не менее 300 мл | наличие |  |
|  | Эргометрический кабель | наличие |  |
|  | Кабель с комплектом редукторов (не менее 6шт.) | 1 шт. |  |
|  | Бумага/рул.25м /58мм,/ | 1 шт. |  |
|  | Программа для проведения и анализа стресс-теста | опция |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2011г. | Указать |  |
|  | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |  |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны производителя и поставщика | Наличие |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию товара, не менее,24 мес. | Наличие |  |
|  | Предоставление гарантии поставщика на товар | Наличие |  |
|  | Срок действия гарантии поставщика товара с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, не менее срока действия гарантии производителя | Наличие |  |
|  | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта не более 28 календарных дней | Наличие |  |
|  | Возможность послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования | Наличие |  |

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.

Форма заполняется участником размещения заказа.

*Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.

Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.

Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).

За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).