Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 87 от 26.10.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

(дозатор шприцевой для внутривенного вливания) для родильного дома

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для длительного, дозированного введения лекарства в организм пациента в различных медицинских учреждениях | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Количество скоростей подачи лекарств | Не менее 30 |  |
|  | Регулировка объема лекарства с помощью передвижной установочной втулки | Наличие |  |
|  | Звуковая и световая сигнализация окончания введения лекарственного раствора или возникновения аварийного режима | Наличие |  |
|  | Возможность оперативного изменения скорости введения лекарственного раствора в процессе его работы | Наличие |  |
|  | Автоматическое отключение режима вливания | Наличие |  |
|  | Скорость введения лекарств, в диапазоне | Не менее 0,6 – 40 мл/ч |  |
|  | Количество одновременно используемых шприцев | Не менее 2 |  |
|  | Объем используемых шприцев | 10, 20, 50 мл |  |
|  | Тип используемых шприцев: одноразовые, многоразовые | Наличие |  |
|  | Предельно допустимое усилие противодействия шприца (шприцев) | Не менее 65 Н |  |
|  | Время установления рабочего режима | Не более 60 с |  |
|  | Максимальное время непрерывной работы | Не менее 20 ч |  |
|  | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 320 × 125 × 185 мм |  |
|  | Масса | Не более 3 кг |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Дозатор шприцевой | 1 шт. |  |
|  | Одноразовые проводящие магистрали | 25 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |

_____________________                                __________________                            ____________________

(должность) м.п.	(подпись)                                           (расшифровка)