Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса котировок

№ 22 от "27 " октября 2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования стоматологического  для МУЗ «ГСП № 1»

| № п/п | Наименование характеристики | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка Fona 1000 S или эквивалент |  |  |
| 1. | Общие требования | Соответствие |
| 1.1 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |
| 1.2 | Год выпуска, в том числе всех комплектующих частей | 2010 |
| 1.3 | Срок поставки оборудования с момента подписания контракта не более, дней | 14 |
| 1.4 | Монтаж, пуско-наладка, обучение персонала | Наличие |
| 1.5 | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, в том числе как выставочный экспонат, не прошедший ремонтно-восстановительные работы | Соответствие |
| 1.6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. | Стоматологическая установка стационарная Fona 1000 S или эквивалент. Нижняя подача (производство Sirona Dental Systems Foshan. Китай). | Наличие |
| 2.1 | Энергоблок и узел подвода коммуникаций в основании кресла | Наличие |
|  | - напряжение питания, В | ~230±10% |
|  | - частота переменного тока, Гц | 50±2% |
|  | - сила тока не более, А | 10 |
|  | - предохранители, 250В/А | 1, 5, 8, 6.3, 3.15 |
|  | - степень защиты от поражения электрическим током, тип | В |
|  | - тип зашиты от поражения электрическим током, класс | I |
|  | - рассеянная потребляемая мощность, Вт | 3 00± 10% |
|  | - входное давление воды, мПа | 0,2 - 0,4 |
|  | - входное давление воздуха, мПа | 0,55 - 0,8 |
|  | - общий вес установки, кг | 184 |
|  | - подвод воздуха | 1/2" |
|  | - подвод воды | 1/2" |
|  | - магистраль слива в канализацию, наружный диаметр сливного отверстия, мм | 32- 40 |
|  | - подключение электропитания, мм кв. | 3 х 0,75 |
| 2.2 | Кресло пациента электромеханическое | Наличие |
| 2.2.1 | - размеры (длинна, ширина, высота), мм | 1950, 1200-1800, |
|  | - грузоподъемность, кг | 2000 |
|  | - минимальная высота кресла от уровня пола до чаши сидения, мм | 135 |
|  | - максимальная высота кресла от уровня пола до чаши сидения, мм | 780 |
|  | - наивысшая точка уровня ног подколенной части, мм | 890±10 |
|  | - диапазон перемещения спинки кресла, град. | 110-180 |
|  | - ширина кресла не более, мм | 600 |
|  | - ширина кресла без подлокотников не более, мм | 520 |
|  | - длина основы кресла (устанавливаемой на пол) не более, мм | 1250 |
|  | - ширина основы кресла (устанавливаемой на пол), мм | 510 |
|  | - длина сиденья кресла, мм | 123 0± 10 |
|  | - высота спинки кресла, мм | 510± 10 |
| 2.2.2 | Корпус спинки изготовлен из лёгкого сплава по технологии литья под давлением. | Наличие |
| 2.2.3 | Бесшовная анатомическая обивка | Наличие |
| 2.2.4 | Цвет обивки «Темно-синий» | Наличие |
| 2.2.5 | Съемное защитное покрытие под ноги пациента | Наличие |
| 2.2.6 | Изменение высоты кресла, электродвигатель | Наличие |
| 2.2.7 | Перемещение спинки кресла, электродвигатель | Наличие |
| 2.2.8 | Подвижный подголовник с двойной артикуляцией и изменением положения по высоте | Наличие |
|  | - ширина подголовника, мм | 210± 10 |
|  | - диапазон выдвижения, мм | 100 |
|  | - диапазон хода по высоте артикуляционного шарнира, мм | 130 |
|  | - фиксация положения винтовым зажимом | Наличие |
|  | - максимальная высота подъёма подголовника, мм | 280±10 |
| 2.2.9 | Предустановленные позиции кресла (посадка, лечение, полоскание) | Три |
| 2.2.10 | Программируемые позиции кресла | Три |
| 2.2.11 | Функция сохранения памяти последнего положения спинки после позиции полоскания | Наличие |
| 2.2.12 | Блокировка движения кресла при активации инструмента. | Наличие |
| 2.2.13 | Система блокировки кресла при наезде на препятствие. | Наличие |
| 2.2.14 | Ножной джойстик в основании для управления движением кресла. | Наличие |
| 2.2.15 | Ножная пневматическая педаль для управления и активации инструмента. | Наличие |
| 2.2.16 | Кнопка на педали для включения режима продувки операционного поля | Наличие |
| 2.2.17 | Тумблер на педали для вкл/выключения подачи воды на охлаждение инструмента | Наличие |
| 2.2.18 | Вкл/выключение установки ножным переключателем в основании кресла (одновременно отключается воздух, вода и электричество). | Наличие |
| 2.2.19 | Левый/правый подлокотник. | Возможность |
| 2.3 | Гидроблок с креплением к креслу пациента | Наличие |
| 2.3.1 | Блок плевательницы поворотный, на 90 град | Наличие |
| 2.3.2 | Съёмная вращающаяся стеклянная чаша плевательницы | Наличие |
| 2.3.3 | Автоматический водонагреватель (24В). | Наличие |
| 2.3.4 | Система чистой воды (бутылка 1,5л). | Наличие |
| 2.3.5 | Переключатель подачи воды для работы от центрального водоснабжения или системы чистой воды. | Наличие |
| 2.3.6 | Кнопка управления наполнением стакана и омывания плевательницы с функцией таймера. | Наличие |
| 2.3.7 | Система программирования с модуля врача для омывания плевательницы и наполнения стакана | Наличие |
| 2.3.8 | Воздухоструйная помпа с сепарацией (вода-воздух) | Наличие |
| 2.3.9 | Система подачи воздуха. | Наличие |
| 2.4 | Модуль ассистента с креплением к гидроблоку на шарнирной консоли | Наличие |
| 2.4.1 | Положение 1: многофункциональный пистолет вода/воздух/спрей | Наличие |
| 2.4.2 | Положение 2: пылесос. | Наличие |
| 2.4.3 | Положение 3: слюноотсос. | Наличие |
| 2.4.4 | Автоматическое вкл/отключение аспирационной системы при снятии/возврате пылесоса, слюноотсоса. | Наличие |
| 2.4.5 | Сетчатые фильтры в корпусе под общей крышкой: | Наличие |
|  | - фильтр пылесоса/слюноотсоса | Наличие |
|  | - фильтр слюноотсоса для использования другой системы аспирации. | Наличие |
| 2.4.6 | Установка дополнительной системы отсоса | Возможность |
| 2.4.7 | Полимеризационная лампа STARLIGHT S /Mectron или эквивалент на кронштейне с креплением слева. | Наличие |
| 2.4.7.1 | электропитание: | АС 24 В ±10%, 50/60 Гц; DC 33 В ±10%. |
| 2.4.7.2 | Длина волны: | между 440 и 480 нм. |
| 2.4.7.3 | средний срок службы светодиода по 20 секунд каждый | 2 500 000 циклов |
| 2.4.7.4 | стерилизация световода | Возможность |
| 2.4.7.5 | габариты: | длина 148 мм, диаметр 22 мм; |
| 2.4.7.6 | вес: | 75 г |
| 2.5 | Модуль врача на 5 инструментов с креплением к гидроблоку, нижняя подача | Наличие |
| 2.5.1 | Регулируемая по высоте консоль, пантограф | Наличие |
| 2.5.2 | Механическое фиксирование консоли по высоте (тормоз); | Наличие |
| 2.5.3 | Корпус основания сделан из лёгкого металлического сплава по технологии литья под давлением | Наличие |
| 2.5.4 | Рабочая поверхность на крышке модуля, (длинна, ширина), мм. | 375, 395 |
| 2.5.5 | Стерилизуемый силиконовый коврик 370,390мм (длинна, ширина) | Наличие |
| 2.5.6 | Нагрузка на рабочую поверхность, кг. | 2,5 |
| 2.5.7 | Манометр на передней панели для регулировки давления воздуха в магистрали шланга. | Наличие |
| 2.5.8 | Панель управления функциями установки | Наличие |
| 2.5.9 | Кнопки панели управления: | Наличие |
|  | - позиции кресла: спинка назад, спинка вперёд, кресло вниз, кресло вверх, | Наличие |
|  | - запрограммированные позиции: посадка/лечение P/R, полоскание. | Наличие |
|  | - программируемые позиции: кресло/спинка Р 1, Р 2, Р 3, наполнение стакана, полоскание плевательницы, программирование SET | Наличие |
|  | - управление операционным светильником. | Наличие |
| 2.5.10 | Регулировка расхода воды на инструмент, кран | Наличие |
| 2.5.11 | Регулировка расхода воздуха на инструмент, кран | Наличие |
| 2.5.12 | Персональная регулировка давления воздуха в магистрали воздушного шланга, кран | Наличие |
| 2.5.13 | Положение 1: многофункциональный пистолет вода/воздух/ спрей | Наличие |
| 2.5.14 | Положение 2: воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) | Наличие |
| 2.5.15 | Положение 3: воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) | Наличие |
| 2.5.16 | Положение 4: скалер SATELEC SP 4055 или эквивалент для монтажа в установку с наконечником Suprasson, 3-мя насадками (№1, 10Р,10Х) и потенциометром | Наличие |
| 2.5.17 | Положение 5: Комплект встраиваемого электрического микромотора Sirotorque-E или эквивалент с педалью врача с возможностью плавной регулировки оборотов | Наличие |
| 2.5.17.1 | широкий информационный светящийся дисплей Sirotorque-E | Наличие |
| 2.5.17.2 | Панель управления с сенсорными кнопками Sirotorque-E | Наличие |
| 2.5.17.3 | шланг микромотора - встраиваемая электронная плата управления Sirotorque-E | Наличие |
| 2.5.17.4 | Электрический мотор: Sirona Motor SL с адаптером ISO для длинных наконечников Sirona Tl Classic и Siropure | Наличие |
| 2.5.18 | Негатоскоп для дентальных снимков с клавишей вкл/выкл, шт. | Наличие |
| 2.5.19 | Плата подсветки для 3-х инструментов | Наличие |
| 2.5.20 | Воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) | Наличие |
| 2.6 | Операционный светильник с креплением к гидроблоку | Наличие |
|  | - напряжение питания, В | 12 |
|  | - потребляемая мощность, Вт | 50 |
|  | - тип защиты от поражения электрическим током, класс | II |
|  | - номинальный размер светового изображения, максимально, мм | 70 - 180 |
|  | - цветовая температура, К | 3800-4500 |
|  | - минимальная яркость не менее, лк | 8000 |
|  | - минимальная яркость не менее, лк | 20000 |
|  | - диапазон перемещения головки осветителя по вертикали, не менее, мм | 630 |
| 2.6.1 | Стойка прямая с пантографом | Наличие |
| 2.6.2 | Адаптер для монитора | Возможность |
| 2.6.3 | Отражатель бестеневой | Наличие |
| 2.6.4 | Корпус светильника сделан из лёгкого металлического сплава по технологии литья под давлением. | Наличие |
| 2.6.5 | Рукоятка, нержавеющая сталь | Наличие |
| 2.6.6 | Защитный экран отражателя | Наличие |
| 2.6.7 | Синхронное вкл/отключение при движении кресла и спинки | Наличие |
| 2.6.8 | Ручная регулировка фокуса освещения операционного поля | Наличие |
| 2.6.9 | Плавное изменение освещённости. | Наличие |
| 3. | Стул врача с гигиеническим покрытием, передвижной |  |
|  | - на пяти роликах | Наличие |
|  | - сиденье и спинка регулируются по высоте | Наличие |
|  | - угол спинки настраивается и фиксируется | Наличие |
|  | - газовая пружина | Наличие |
|  | - обшивка эргономичная бесшовная | Наличие |
|  | - цвет обивки идентичный обивке стоматологического кресла | Наличие |
| Количество: 2 шт. |  |  |
| Наконечник турбинный ТЕ-98 LED G под быстросъемное соединение Roto Quick или эквивалент |  |  |
| Оснащен: |  |  |
|  | - встроенный светодиод для подсветки, |  |
|  | - стальными подшипниками, |  |
|  | - пятиточечный спрей, |  |
|  | - кнопочный зажим, |  |
| Технические характеристики: |  |  |
|  | Величина головки | 0 11,5 мм |
|  | Мощность | 20 Вт |
|  | Число оборотов | 330.000 мин. -1 |
| Вращающиеся инструменты: |  |  |
|  | Боры FG | в соответствии с EN ISO 1797:1995 |
|  | Диаметр/Макс, длина | 1,6/25 мм |
|  | Уровень давления | 2,2 - 2,5 бар |
|  | Расход воздуха | 42 л/мин |
|  | Количество спрея | до 50 мл/мин |
|  | стерилизация при температуре до 135°С | Возможность |
| Количество: 2 шт. |  |  |
| Быстросъемное соединение Roto Quick RQ-34 или эквивалент |  |  |
|  | четырех канальный |  |
|  | регулируемый спрей |  |
|  | подводка оптики |  |
| Количество: 2 шт. |  |  |
| Наконечник угловой или эквивалент |  |  |
|  | Кнопочная фиксация бора |  |
|  | Встроенная водо-воздушная система охлаждения. Используется при терапевтических работах. |  |
|  | Фиксация бора поворотной защелкой. |  |
|  | Возможность изменения положения головки наконечника при работе на труднодоступных участках |  |
|  | Внешняя система охлаждения. |  |
|  | Число оборотов | 40 000 об/мин |
|  | Уровень шума | 65 дБ |
|  | Крутящий момент | не менее 1,5 кгс*см |
| Количество: 2 шт. |  |  |
| Наконечник прямой или эквивалент |  |  |
|  | Фиксация бора поворотной защелкой. |  |
|  | Встроенная водо-воздушная система охлаждения. Используется при терапевтических работах. |  |
|  | Число оборотов | 40 000 об/мин |
|  | Уровень шума | 60 дБ |
|  | Крутящий момент | не менее 0,8 кгс*см |
| Количество: 2 шт. |  |  |

Главный врач МУЗ "ГСП № 1"	Д.Г. Сметанин