Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «27» октября  2011 года  № 22

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет Договора |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- *к котировочной заявке необходимо приложить Сведения  с указанием наименования и характеристики поставляемых товаров.

Приложение №1 к Котировочной заявке

Сведения  с указанием наименования и характеристики поставляемых товаров

| № п/п | Наименование и характеристика товара, требуемого к поставке | Наименование и характеристика, поставляемого товара | Ед.изм. | Цена товара, руб. | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоматологическая установка Fona 1000 S или эквивалент 1. Общие требования – соответствие. 1.1 Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. - 12 1.2 Год выпуска, в том числе всех комплектующих частей - 2010 1.3 Срок поставки оборудования с момента подписания контракта не более, дней - 14 1.4 Монтаж, пуско-наладка, обучение персонала - Наличие 1.5 Оборудование новое, не бывшее в употреблении, в том числе как выставочный экспонат, не прошедший ремонтно-восстановительные работы - Соответствие 1.6 Инструкция по эксплуатации на русском языке - Наличие 2. Стоматологическая установка стационарная Fona 1000 S или эквивалент. Нижняя подача (производство Sirona Dental Systems Foshan. Китай). - Наличие 2.1 Энергоблок и узел подвода коммуникаций в основании кресла - Наличие - напряжение питания, В - ~230±10% - частота переменного тока, Гц - 50±2% - сила тока не более, А - 10 - предохранители, 250В/А - 1, 5, 8, 6.3, 3.15 - степень защиты от поражения электрическим током, тип - В - тип зашиты от поражения электрическим током, класс - I - рассеянная потребляемая мощность, Вт - 3 00± 10% - входное давление воды, мПа - 0,2 - 0,4 - входное давление воздуха, мПа - 0,55 - 0,8 - общий вес установки, кг - 184 - подвод воздуха - 1/2" - подвод воды - 1/2" - магистраль слива в канализацию, наружный диаметр сливного отверстия, мм - 32- 40 - подключение электропитания, мм кв. - 3 х 0,75 2.2 Кресло пациента электромеханическое - Наличие 2.2.1 размеры - (длинна, ширина, высота), мм - 1950, 1200-1800, - грузоподъемность, кг - 2000 - минимальная высота кресла от уровня пола до чаши сидения, мм - 135 - максимальная высота кресла от уровня пола до чаши сидения, мм - 780 - наивысшая точка уровня ног подколенной части, мм - 890±10 - диапазон перемещения спинки кресла, град. - 110-180 - ширина кресла не более, мм - 600 - ширина кресла без подлокотников не более, мм - 520 - длина основы кресла (устанавливаемой на пол) не более, мм - 1250 - ширина основы кресла (устанавливаемой на пол), мм - 510 - длина сиденья кресла, мм - 123 0± 10 - высота спинки кресла, мм - 510± 10 2.2.2 Корпус спинки изготовлен из лёгкого сплава по технологии литья под давлением. - Наличие 2.2.3 Бесшовная анатомическая обивка - Наличие 2.2.4 Цвет обивки «Темно-синий» - Наличие 2.2.5 Съемное защитное покрытие под ноги пациента - Наличие 2.2.6 Изменение высоты кресла, электродвигатель - Наличие 2.2.7 Перемещение спинки кресла, электродвигатель - Наличие 2.2.8 Подвижный подголовник с двойной артикуляцией и изменением положения по высоте - Наличие - ширина подголовника, мм - 210± 10 - диапазон выдвижения, мм - 100 - диапазон хода по высоте артикуляционного шарнира, мм - 130 - фиксация положения винтовым зажимом - Наличие - максимальная высота подъёма подголовника, мм - 280±10 2.2.9 Предустановленные позиции кресла (посадка, лечение, полоскание) - Три 2.2.10 Программируемые позиции кресла - Три 2.2.11 Функция сохранения памяти последнего положения спинки после позиции полоскания - Наличие 2.2.12 Блокировка движения кресла при активации инструмента. - Наличие 2.2.13 Система блокировки кресла при наезде на препятствие. - Наличие 2.2.14 Ножной джойстик в основании для управления движением кресла. - Наличие 2.2.15 Ножная пневматическая педаль для управления и активации инструмента. - Наличие 2.2.16 Кнопка на педали для включения режима продувки операционного поля - Наличие 2.2.17 Тумблер на педали для вкл/выключения подачи воды на охлаждение инструмента - Наличие 2.2.18 Вкл/выключение установки ножным переключателем в основании кресла (одновременно отключается воздух, вода и электричество). - Наличие 2.2.19 Левый/правый подлокотник. - Возможность 2.3 Гидроблок с креплением к креслу пациента - Наличие 2.3.1 Блок плевательницы поворотный, на 90 град - Наличие 2.3.2 Съёмная вращающаяся стеклянная чаша плевательницы - Наличие 2.3.3 Автоматический водонагреватель (24В). - Наличие 2.3.4 Система чистой воды (бутылка 1,5л). - Наличие 2.3.5 Переключатель подачи воды для работы от центрального водоснабжения или системы чистой воды. - Наличие 2.3.6 Кнопка управления наполнением стакана и омывания плевательницы с функцией таймера. - Наличие 2.3.7 Система программирования с модуля врача для омывания плевательницы и наполнения стакана - Наличие 2.3.8 Воздухоструйная помпа с сепарацией (вода-воздух) - Наличие 2.3.9 Система подачи воздуха. - Наличие 2.4 Модуль ассистента с креплением к гидроблоку на шарнирной консоли - Наличие 2.4.1 Положение 1: многофункциональный пистолет вода/воздух/спрей - Наличие 2.4.2 Положение 2: пылесос. - Наличие 2.4.3 Положение 3: слюноотсос. - Наличие 2.4.4 Автоматическое вкл/отключение аспирационной системы при снятии/возврате пылесоса, слюноотсоса. - Наличие 2.4.5 Сетчатые фильтры в корпусе под общей крышкой: - Наличие - фильтр пылесоса/слюноотсоса - Наличие - фильтр слюноотсоса для использо-вания другой системы аспирации. - Наличие 2.4.6 Установка дополнительной системы отсоса - Возможность 2.4.7 Полимеризационная лампа STARLIGHT S /Mectron или эквивалент на кронштейне с креплением слева. - Наличие 2.4.7.1 электропитание: - АС 24 В ±10%, 50/60 Гц; DC 33 В ±10%. 2.4.7.2 Длина волны: - между 440 и 480 нм. 2.4.7.3 средний срок службы светодиода по 20 секунд каждый - 2 500 000 циклов 2.4.7.4 стерилизация световода - Возможность 2.4.7.5 габариты: - длина 148 мм, диаметр 22 мм; 2.4.7.6 вес: 75 г 2.5 Модуль врача на 5 инструментов с креплением к гидроблоку, нижняя подача - Наличие 2.5.1 Регулируемая по высоте консоль, пантограф - Наличие 2.5.2 Механическое фиксирование консоли по высоте (тормоз); - Наличие 2.5.3 Корпус основания сделан из лёгкого металлического сплава по технологии литья под давлением - Наличие 2.5.4 Рабочая поверхность на крышке модуля, (длинна, ширина), мм. - 375, 395 2.5.5 Стерилизуемый силиконовый коврик 370,390мм (длинна, ширина) - Наличие 2.5.6 Нагрузка на рабочую поверхность, кг. - 2,5 2.5.7 Манометр на передней панели для регулировки давления воздуха в магистрали шланга. - Наличие 2.5.8 Панель управления функциями установки - Наличие 2.5.9 Кнопки панели управления: - Наличие - позиции кресла: спинка назад, спинка вперёд, кресло вниз, кресло вверх, - Наличие - запрограммированные позиции: посадка/лечение P/R, полоскание. - Наличие - программируемые позиции: кресло/спинка Р 1, Р 2, Р 3, наполнение стакана, полоскание плевательницы, программирование SET - Наличие - управление операционным светильником. - Наличие 2.5.10 Регулировка расхода воды на инструмент, кран - Наличие 2.5.11 Регулировка расхода воздуха на инструмент, кран - Наличие 2.5.12 Персональная регулировка давления воздуха в магистрали воздушного шланга, кран - Наличие 2.5.13 Положение 1: многофункциональ-ный пистолет вода/воздух/ спрей - Наличие 2.5.14 Положение 2: воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) - Наличие 2.5.15 Положение 3: воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) - Наличие 2.5.16 Положение 4: скалер SATELEC SP 4055 или эквивалент для монтажа в установку с наконечником Suprasson, 3-мя насадками (№1, 10Р,10Х) и потенциометром - Наличие 2.5.17 Положение 5: Комплект встраи-ваемого электрического микромотора Sirotorque-E или эквивалент с педалью врача с возможностью плавной регулировки оборотов - Наличие 2.5.17.1 широкий информационный светящийся дисплей Sirotorque-E - Наличие 2.5.17.2 Панель управления с сенсорными кнопками Sirotorque-E - Наличие 2.5.17.3 шланг микромотора - встраиваемая электронная плата управления Sirotorque-E - Наличие 2.5.17.4 Электрический мотор: Sirona Motor SL с адаптером ISO для длинных наконечников Sirona Tl Classic и Siropure - Наличие 2.5.18 Негатоскоп для дентальных снимков с клавишей вкл/выкл, шт. - Наличие 2.5.19 Плата подсветки для 3-х инструментов - Наличие 2.5.20 Воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) - Наличие 2.6 Операционный светильник с креплением к гидроблоку - Наличие - напряжение питания, В - 12 - потребляемая мощность, Вт - 50 - тип защиты от поражения электрическим током, класс - II - номинальный размер светового изображения, максимально, мм - 70 - 180 - цветовая температура, К - 3800-4500 - минимальная яркость не менее, лк - 8000 - минимальная яркость не менее, лк - 20000 - диапазон перемещения головки осветителя по вертикали, не менее, мм - 630 2.6.1 Стойка прямая с пантографом - Наличие 2.6.2 Адаптер для монитора - Возможность 2.6.3 Отражатель бестеневой - Наличие 2.6.4 Корпус светильника сделан из лёгкого металлического сплава по технологии литья под давлением. - Наличие 2.6.5 Рукоятка, нержавеющая сталь - Наличие 2.6.6 Защитный экран отражателя - Наличие 2.6.7 Синхронное вкл/отключение при движении кресла и спинки - Наличие 2.6.8 Ручная регулировка фокуса освещения операционного поля - Наличие 2.6.9 Плавное изменение освещённости. - Наличие 3. Стул врача с гигиеническим покрытием, передвижной: - на пяти роликах - Наличие - сиденье и спинка регулируются по высоте - Наличие - угол спинки настраивается и фиксируется - Наличие - газовая пружина - Наличие - обшивка эргономичная бесшовная - Наличие - цвет обивки идентичный обивке стоматологического кресла - Наличие |  | Шт. |  |  |
| 2 | Наконечник турбинный ТЕ-98 LED G под быстросъемное соединение Roto Quick или эквивалент. Оснащен: встроенный светодиод для подсветки, стальными подшипниками, пятиточечный спрей, кнопочный зажим. Технические характеристики: Величина головки - 0 11,5 мм; Мощность - 20 Вт; Число оборотов - 330.000 мин. -1. Вращающиеся инструменты: Боры FG - в соответствии с EN ISO 1797:1995; Диаметр/Макс, длина - 1,6/25 мм; Уровень давления - 2,2 - 2,5 бар; Расход воздуха - 42 л/мин; Количество спрея - до 50 мл/мин; стерилизация при температуре до 135°С – Возможность. |  | Шт. |  |  |
| 3 | Быстросъемное соединение Roto Quick RQ-34 или эквивалент. Четырех канальный; регулируемый спрей; подводка оптики. |  | Шт. |  |  |
| 4 | Наконечник угловой или эквивалент. Кнопочная фиксация бора. Встроенная водо-воздушная система охлаждения. Используется при терапевтических работах. Фиксация бора поворотной защелкой. Возможность изменения положения головки наконечника при работе на труднодоступных участках. Внешняя система охлаждения. Число оборотов - 40 000 об/мин. Уровень шума - 65 дБ. Крутящий момент - не менее 1,5 кгс*см. |  | Шт. |  |  |
| 5 | Наконечник прямой или эквивалент. Фиксация бора поворотной защелкой. Встроенная водо-воздушная система охлаждения. Используется при терапевтических работах. Число оборотов -40 000 об/мин. Уровень шума - 60 дБ. Крутящий момент - не менее 0,8 кгс*см. |  | Шт. |  |  |
| Всего к поставке: |  |  |  |  |  |

____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП