Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  28 октября 2011 года №0356300079211000214

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Стол неонатальный с автоматическим поддерживанием температуры обогрева СНО или эквивалент Количество 1 штука |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Диапазон регулирования температуры, °С | 35-37,9 |
| 1.2. | Диапазон температуры, отображаемой индикатором, °С | 30-39,9 |
| 1.3. | Максимальная погрешность измерения температуры кожи ребенка, °С | ± 0,3 |
| 1.4. | Максимальное отклонение средней температуры в любой из периферийных точек матрасика от средней температуры в его центральной точке, °С | ± 2,0 |
| 1.5. | Диапазон регулирования концентрации кислорода под неонатальным колпаком, % | 40-95 |
| 1.6. | Максимальный угол наклона ложа | ± 10° |
| 1.7. | Фиксированные углы поворота модуля нагревателя вокруг вертикальной оси | ±65°±5° |
| 1.8. | Время непрерывной работы, не менее, час | 72 |
| 1.9. | Возможность проведения рентгенографии | наличие |
| 1.10. | Максимальная плотность инфракрасного излучения в любой точке матрасика, мВт/см, не более: во всем инфракрасном диапазоне спектра в ближнем инфракрасном диапазоне спектра (760-1400 нм) | 60 10 |
| 1.11. | Режим обогрева, ручной/автоматический | наличие |
| 1.12. | Сигнализация световая и звуковая | наличие |
| 1.13. | Аварийная сигнализации срабатывает - при отклонении температуры от заданной, - при нарушении работы датчика кожи, - при прекращении подачи сетевого электропитания, - при перегреве | наличие |
| 1.14. | Галогеновый светильник | наличие |
| 1.15. | 4 колеса с тормозами | наличие |
| 1.16. | Выдвижная полочка для рентгеновской кассеты | наличие |
| 1.17. | Цифровой таймер | наличие |
| 1.18. | Датчик температуры кожи | 1 |
| 1.19. | Инфузионная стойка | 1 |
| 1.20. | Полка инструментальная | 1 |
| 1.21. | Рентгенопрозрачный матрасик, мм | 750х600 |
| 1.22. | Поворотный столик | 2 |
| 1.23. | Отверстия для подведения трубок | 4 |
| 1.24. | Колпак неонатальный ПК-02 | 1 |
| 1.25. | Узел подготовки кислорода | 1 |
| 1.26. | Шланг кислородной магистрали | 1 |
| 1.27. | Шланг подвода газовой смеси к неонатальному колпаку | 1 |
| 1.28. | Габаритные размеры, мм, не более: ВхДхШ | 2000х1100х710 |
| 1.29. | Масса, не более, кг | 120 |
| 1.30. | Источник питания - электросеть переменного тока | наличие |
| 1.31. | Напряжение, В | 220±22 |
| 1.32. | Частота, Гц | 50±0,5 |
| 1.33. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 700 |
| 1.34. | Подводящая кислородная магистраль (или кислородный баллон), давление, кПа (кгс/см2) | 500-700 (5-7) |
| 1.35. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.36. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.37. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.38 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.39. | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 |
| 1.40. | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 |
| 1.41. | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию | наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение10 (Десять) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова