Приложение №1

Техническое задание

На расходные материалы для отделения переливания крови МУЗ «КМСЧ №1»

| № п/п | Параметры и условия | Требования | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мешок для забора крови с гемоконсервантом сдвоенный | Наличие. |  |
| 1.1. | Технические характеристики: |  |  |
| 1.1.1. | Предварительно залитый антикоагулянт CPDA-1 или эквивалент в мешок для забора цельной крови | Наличие |  |
| 1.1.2. | Количество собираемой крови 450 мл | Наличие |  |
| 1.1.3. | Емкость дополнительного контейнера в диапазоне 400 – 420 мл | Наличие, указать |  |
| 1.1.4. | Количество антикоагулянта 63 мл | Наличие |  |
| 1.1.5. | Пропорция антикоагулянта к крови 1:7 | Наличие |  |
| 1.1.6. | Состав предварительно залитого антикоагулянта CPDA-1 в мешок для забора цельной крови: - Натрия цитрат; - Лимонная кислота; - Натрия дигидрофосфат; - Декстроза; - Аденин; | Соответствие |  |
| 1.1.7. | Возможный срок хранения эритроцитов не менее 35 суток | Указать |  |
| 1.1.8. | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, не шире 100 - 105 см | Указать |  |
| 1.1.9. | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне , не шире 50-55 см | Указать |  |
| 1.1.10. | Расстояние между цифровыми маркировками на донорской магистрали не более 5 см | Наличие, указать |  |
| 1.1.11. | Игла тройной заточки с ультратонкими стенками, 16G | Наличие |  |
| 1.2. | Контейнеры: |  |  |
| 1.2.1. | - форма округлая | Наличие |  |
| 1.2.2. | - четыре боковых прорези, длиной не более 2,5см каждая, по периметру контейнера, для опытной трубки | Наличие, указать |  |
| 1.2.3 | -Прорезь по нижнему краю, длиной не более 2см, для подвешивания мешка | Наличие |  |
| 1.2.4 | Этикетка - на русском языке | Наличие |  |
| 1.2.5 | Этикетка - надежно закрепленная специальным клеем | Наличие |  |
| 1.3. | Упаковка для хранения контейнеров - жесткая механически-несминаемая упаковка с прозрачной крышкой (пленкой), обеспечивающая отсутствие перегибов магистрали и визуальный контроль за состоянием контейнеров | Наличие |  |
| 1.3.1. | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, не менее , комплектов сдвоенных мешков, штук | 5 |  |
| 1.3.2. | Размеры упаковки , не более, см (ДхШхВ) | 28х16х6 |  |
| 1.3.3. | Абсорбент кислорода в упаковке | Наличие |  |
| 1.3.4. | Визуальный контроля состояния мешков при закрытой упаковке | Наличие |  |
| 1.4. | Гарантийный срок хранения контейнеров в упаковке не менее, месяцев | 32 |  |
| 1.5. | Класс потенциального риска не ниже 2А | Наличие |  |
| 1.6. | Количество, шт. | 200 |  |
| 2. | Мешок для забора крови с гемоконсервантом | Наличие |  |
| 2.1. | Технические характеристики: |  |  |
| 2.1.1 | Предварительно залитый антикоагулянт CPDA-1 или эквивалент в мешок для забора цельной крови | Наличие |  |
| 2.1.2. | Количество собираемой крови 350 мл | Наличие |  |
| 2.1.3. | Емкость дополнительного контейнера в диапазоне 300 – 320 мл | Наличие, указать |  |
| 2.1.4. | Количество антикоагулянта 63 мл | Наличие |  |
| 2.1.5. | Пропорция антикоагулянта к крови 1:7 | Наличие |  |
| 2.1.6. | Состав предварительно залитого антикоагулянта CPDA-1 в мешок для забора цельной крови: - Натрия цитрат; - Лимонная кислота; - Натрия дигидрофосфат; - Декстроза; - Аденин; | Соответствие |  |
| 2.1.7. | Возможный срок хранения эритроцитов не менее 35 суток | Наличие, указать |  |
| 2.1.8. | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, не шире 100 - 105 см | Указать |  |
| 2.1.9. | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне , не шире 50-55 см | Указать |  |
| 2.1.10 | Расстояние между цифровыми маркировками на донорской магистрали не более 5 см | Наличие, указать |  |
| 2.1.11. | Игла тройной заточки с ультратонкими стенками, 16G | Наличие |  |
| 2.2. | Контейнеры: |  |  |
| 2.2.1. | - форма округлая | Наличие |  |
| 2.2.2. | - четыре боковых прорези, длиной не более 2,5см каждая, по периметру контейнера, для опытной трубки | Наличие, указать |  |
| 2.2.3. | -Прорезь по нижнему краю, длиной не более 2см, для подвешивания мешка | Наличие |  |
| 2.2.4. | Этикетка - на русском языке | Наличие |  |
| 2.2.5. | Этикетка - надежно закрепленная специальным клеем | Наличие |  |
| 2.3. | Упаковка для хранения контейнеров - жесткая механически-несминаемая упаковка с прозрачной крышкой (пленкой), обеспечивающая отсутствие перегибов магистрали и визуальный контроль за состоянием контейнеров | Наличие |  |
| 2.3.1. | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, не менее , комплектов сдвоенных мешков, штук | 5 |  |
| 2.3.2. | Размеры упаковки , не более, см (ДхШхВ) | 28х16х6 |  |
| 2.3.3. | Абсорбент кислорода в упаковке | Наличие |  |
| 2.3.4. | Визуальный контроля состояния мешков при закрытой упаковке | Наличие |  |
| 2.4. | Гарантийный срок хранения контейнеров в упаковке не менее, месяцев | 32 |  |
| 2.5. | Класс потенциального риска не ниже 2А | Наличие |  |
| 2.6. | Количество, шт. | 200 |  |