Приложение № 1

к Извещению № 0356300120311000021

от «17» ноября 2011г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

Облучатель бактерицидный рециркулятор ОрБН 2х15-01 или эквивалент для обеззараживания воздуха в присутствии людей в количестве 5 штук.

| Описание требований | Значение параметра ТЗ |
| --- | --- |
| Тип | Рециркулярный закрытого типа |
| Режим работы | Предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений в присутствии людей Обеззараживание воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе протекания его через полость облучателя |
| Эффективность обеззараживания воздушного потока (%) | не менее 99,9 |
| Производительность при бактерицидной эффективности 95% по золотистому стафилококку (м 3 /час) | не менее 65 |
| Величина облученности в плоскости нижней торцевой поверхности (Вт/м 2 ) | не менее 0,6 |
| Средняя скорость воздушного потока на расстоянии 15мм от верхней торцевой поверхности (м/сек) | не менее 1,0 |
| Питание облучателя от сети переменного тока: Частотой (Гц) Напряжение (В) | 50 220±22 |
| Потребляемая мощность (Вт) | не более 120 |
| Масса облучателя (кг) | не более 3,5 |
| Средний срок службы до списания (лет) | не менее 5 |
| Габаритные размеры (мм) | не более 750х150х150 |
| Тип бактерицидной лампы PHILIPS TUV 15W или эквивалент | 2шт |