Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 17.11.2011 года № 80

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2011 года

| Сведения об участнике размещения заказа - юридическом лице |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Сведения об участнике размещения заказа физическом лице (в т.ч. индивидуальном предпринимателе) |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора | Сервисное обслуживание магнитно-резонансного томографа «Айрис Мейт» |
| Наименование, характеристики оказываемых услуг | Таблица 1 (заполнить) |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги | В рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах | (указать) |

Таблица 1

Сервисное обслуживание магнитно-резонансного томографа «Айрис Мейт»:

| Характеристики требуемых услуг | Характеристики предлагаемых услуг |
| --- | --- |
| - Проверка гомогенности постоянного магнитного поля с помощью специализированного оборудования производителя. |  |
| - Проверка фиксации соединительных разъемов |  |
| - Осмотр электрических частей на повреждение |  |
| - Проверка работоспособности световых маркеров |  |
| - Проверка функционирования настроечных конденсаторов приемных катушек |  |
| - Проверка головной и коленной катушки |  |
| - Проверка гибкой катушки тела |  |
| - Проверка суставной катушки |  |
| - Проверка количества запасных защелок |  |
| - Проверка функционирования продольного, поперечного и вертикального перемещения |  |
| - Проверка роликов и их замена |  |
| - Проверка фиксации разъемов |  |
| - Чистка верхней части стола |  |
| - Проверка функционирования индикаторной лампы кнопки EMERGENCY |  |
| - Проверка цветоискажения и дисторсии монитора |  |
| - Проверка работоспособности и контроль клавиатуры |  |
| - Проверка работоспособности и контроль мыши |  |
| - Проверка работоспособности и контроль переговорного устройства |  |
| - Контроль лазерного принтера |  |
| - Контроль оптического диска |  |
| - Контроль выполнения контрольных программ RAM |  |
| - Контроль выполнения контрольных программ DSP |  |
| - Контроль выполнения контрольных программ PSC |  |
| - Проверка работоспособности и контроль кнопок: PAT INTERCOM START PAUSE ABORT |  |
| - Проверка работоспособности и контроль зуммера клавиатуры |  |
| - Очистка от пыли |  |
| - Осмотр на наличие повреждений электрических компонентов |  |
| калибровка приемных катушек |  |
| калибровка передающих катушек |  |
| ремонт ДВД привода |  |
| - Контроль, проверка вращения и чистка вентиляторов |  |
| ремонт двери рч-кабины |  |
| - Контроль и проверка на обрыв соединительных кабелей |  |
| - Контроль и проверка разъемов |  |
| - Контроль и проверка напряжений источников питания |  |
| Чистка электронных плат |  |
| - Общая проверка, чистка пыли внутри |  |
| - Чистка воздушного фильтра |  |
| - Контроль и проверка на повреждение электрических компонентов |  |
| - Контроль, чистка, проверка вращения 13 вентиляторов |  |
| - Контроль и проверка на обрыв соединительных кабелей |  |
| - Контроль разъемов |  |
| - Контроль и проверка напряжений источников постоянного тока радиочастотного блока |  |
| - Контроль и проверка напряжений источников постоянного тока для GC блока (GCCTL2 PCB) |  |
| - Контроль и проверка напряжений на плате источников постоянного тока |  |
| - Контроль источников постоянного тока для блока распределения |  |
| - Контроль и проверка напряжения между +HV и GND в GC блоке основного источника питания |  |
| - Контроль, чистка и проверка вращения вентилятора GC |  |
| - Контроль и проверка напряжений источника постоянного тока для РСВ блока |  |
| - Чистка плат РСВ |  |
| - Контроль и проверка светодиодов и заряда батарей UPS |  |
| - Контроль рабочей станции. |  |
| - Контроль NVRAM |  |
| - Общая проверка |  |
| - Контроль и проверка на повреждение электрических компонентов |  |
| - Контроль разъемов |  |
| - Контроль соединительных винтов |  |
| - Контроль и настройка передающей катушки |  |
| - Контроль и настройка приемных катушек |  |
| - Контроль по фантому FOV |  |
| - Контроль кабелей синхронизации |  |
| - Контроль экранирующей комнаты |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________    __________________________            ________________________

(должность)                                             (подпись)                                                                                              (ФИО)МП