## Лист1
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "23" ноября 2011 года
на поставку изделий травматологических для МУЗ "МСЧ № 9"
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Костный цемент 40 гр., средней вязкости | Костный цемент должен образовываться в результате реакции полимеризации при смешении жидкого и порошкового компонентов. Жидкий компонент должен быть изготовлен на основе метила метакрилата. Порошковый компонент должен быть изготовлен на основе полиметилметакрилата. Порошковый компонент может допускать в своём составе наличие диоксида циркония (не более 5 г) или сульфата бария (не более 6 г) для придачи рентгеноконтрастности.
| 2 | Упаковка | Одна упаковка должна содержать: одну стерильную ампулу темного стекла со стерильным раствором объемом не более 30 мл, один стерильный пакетик со стерильным порошком массой не более 60 г. Должен поставляться в двойной стерильной упаковке.
| 3 | Температура полимеризации не более | 71 градусов
| 4 | Время затвердевания | Не более 15 минут
| 5 | Количество, уп. | 2
2 | 1 | Головка металлическая | Наличие
| 2 | Материал изготовления | Сплав кобальт-хром
| 3 | Диаметр головки, мм | 28,32
| 4 | Конус посадки на бедренный компонент | Стандартный конус 12/14
| 5 | Количество типоразмеров | Не менее 6 типоразмеров по глубине посадки для каждого размера головки: -3 мм, +0 мм, +4 мм, +8 мм, +12 мм, +16мм.
| 6 | Количество, уп. | 2
3 | 1 | Цементный бедренный компонент | Наличие
| 2 | Материал изготовления | Из кованного сплава CoCrMo.
| 3 | Форма компонента | Должна представлять собой плоскую клиновидную ножку, уплощенную в переднезаднем направлении, со сглаженными гранями, без воротничка. Должна иметь два продольно расположенных выраженных желоба – по одному на передней и задней поверхностях, и множественные менее выраженные желоба на обеих плоскостях - для дополнительной фиксации цементной мантии
| 4 | Форма компонента должна обеспечивать | Установку и фиксацию по принципу самоцентрирования и самозаклинивания с правильным позиционированием ножки без отклонения по варусу или вальгусу. Не требует применения дополнительного централизатора. Структура поверхности должна быть матированная. Поверхность не должна быть полированной и не должна иметь дополнительных покрыти
| 5 | Тип фиксации компонента | Цементная
| 6 | Конус для посадки головки | Евроконус 12/14, длина шейки изменяется пропорционально типоразмеру
| 7 | Компонент должен быть представлен в двух опциях | Стандартная и латерализованная
| 8 | Угол между шейкой и осью ножки для обеих опций | 135 °
| 9 | Количество типоразмеров | Не менее 9 в стандартной и не менее 7 в латерализованной опциях.
| 10 | Количество, уп. | 2
4 | 1 | Чашка цементная | Наличие
| 2 | Материал изготовления | Ультравысокомолекулярный полиэтилен UHMWPE
| 3 | Форма чашки | Полусферическая однорадиусная полнопрофильная. По наружной поверхности чашки должны быть циркулярные борозды для лучшего контакта с цементом. По экватору чашки должно быть встроенное металлическое кольцо для ориентировки на рентгенограммах
| 4 | Тип фиксации чашки | Цементная
| 5 | Количество типоразмеров | Чашка должна быть представлена не менее 11-ю типоразмерами для головок 28 мм с наружным диаметром от 40 до 60 мм и не менее 8-ми типоразмеров для головок 32 мм с наружным диаметром от 44 до 58 мм
| 6 | Количество, уп. | 2
5 |  | Предоставление инструмента для установки имплантатов до истечения срока действия контракта | Наличие
6 |  | Замена типоразмеров имплантатов, в пределах размерной линейки по требованию Заказчика | Наличие
7 |  | Техническая ассистенция при операциях по требованию Заказчика | Наличие
8 |  | Остаточный срок годности, не менее | 70%
9 |  | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара
10 |  | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (копия Декларации о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара