Приложение №1

к открытому аукциону в

электронной форме

Техническое задание

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат радиохирургический | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Отсоединяемое сетевое подключение | Наличие |  |
|  | Разъёмы для подключения радиочастотных инструментов по стандарту Meyer-Haake, Atmos, Martin, Berchtold с изолированным 4-мм гнездом | Наличие |  |
|  | Влагозащищённое исполнение, лёгкое для очистки | Наличие |  |
|  | Частота, используемая для резания и коагуляции, МГц | 2,1 – 2,3 |  |
|  | Мощность резания, Вт | 1 – 100 |  |
|  | Возможность распределения мощности, которая используется для реза и для коагуляции | Наличие |  |
|  | Мощность коагуляции (монополярный режим), Вт | 1 – 90 |  |
|  | Дискретная степень коагуляции | Наличие |  |
|  | Количество ступеней регулировки, не менее | 10 |  |
|  | Режим импульсной коагуляции | Наличие |  |
|  | Длительность импульса коагуляции. c | 0.05-0.45 |  |
|  | Два раздельных выхода для подключения рукояток разреза и коагуляции | Наличие |  |
|  | Одновременное подключение к аппарату двух рукояток с кнопками пуска, для резания и коагуляции | Наличие |  |
|  | Функция памяти для сохранения последних используемых значений и режимов работы аппарата | Наличие |  |
|  | Цифровая индикация параметров и режимов работы на двух буквенно-цифровых LED дисплеях аппарата | Наличие |  |
|  | Рукоятки, кабели, нейтральный электрод и электроды автоклавируемые | Наличие |  |
|  | Питание от сети, В | 220 |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |  |
|  | Предохранители, шт. не менее | 2 |  |
|  | Максимальное напряжение высокой частоты, В, не более | 500 |  |
|  | Максимальная мощность резания, Вт, не менее | 100 |  |
|  | Максимальная мощность коагуляции, Вт, не менее | 90 |  |
|  | Активация кнопкой или педалью | Наличие |  |
|  | Сетевой кабель, м, не менее | 3 |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Радиохирургический прибор | 1 шт. |  |
|  | Монополярный набор: - рукоятка реза - рукоятка коагуляции - набор электродов (7 электродов); - нейтральный электрод с резиновым фиксирующим бинтом; - кабель для подключения нейтрального электрода | 1 компл. |  |
|  | Педаль с кабелем длиной не менее 2,5 м | 1 шт. |  |
|  | Рукоятка для конизации (многоразовая) с кабелем длиной не менее 3 м | 1 шт. |  |
|  | Электрод для конизации 24 × 15 мм | 1 шт. |  |
|  | Электрод-петля для гинекологии, петля 17 × 15 мм, длина 145 мм | 1 шт. |  |
|  | Шариковый коагуляционный электрод, общая длина 100 мм, диаметр шарика 5 мм | 2 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
|  | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено, года, не ранее | 2011 |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Исполнитель                                         Меркер В.Г.