Приложение №1

к открытому аукциону в

электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор скорости кровотока ультразвуковой | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Монитор, дюйм, не менее | 17 |  |
|  | Количество одновременно отображаемых окон (допплерограмм), не менее | 10 |  |
|  | Допплеровский модуль |  |  |
|  | Набор датчиков: - 4 МГц (непрерывное излучение) - 8 МГц (непрерывное излучение) | Наличие |  |
|  | Интенсивность излучения 4 МГц – не более 0.4 мВт/мм2 8 МГц – не более 0.4 мВт/мм2 | Указать |  |
|  | Спектроанализатор: |  |  |
|  | БПФ в реальном времени | Наличие |  |
|  | Количество выборок | 128/256 |  |
|  | Отображение: |  |  |
|  | Программируемое количество выборок в зависимости от размера окна (минимальное – 512 выборок по 256 отсчетов) | Наличие |  |
|  | Количество отображаемых цветов/оттенков спектрограммы, не менее | 32 |  |
|  | Палитры допплерограммы цветные, монохромные | Наличие |  |
|  | Вычисление в реальном времени индексов | RI, PI, ISD, STI, HR |  |
|  | Вычисление в реальном времени кривых | Vs, Vd, Vave |  |
|  | Работа с допплерограммами |  |  |
|  | Кинопетля, с, не менее | 13 |  |
|  | Архивация допплерограмм: Встроенная база данных на жестком диске | Наличие |  |
|  | Архивация кинопетли | Наличие |  |
|  | Допплеровская кинопетля – со звуковым сопровождением | Наличие |  |
|  | Возможность изменения полосы и скорости развертки спектрограммы, загруженной из архива | Наличие |  |
|  | Память допплерограмм, не менее | 20 000 |  |
|  | Возможность одновременного вывода на экран/печать допплерограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) | Наличие |  |
|  | Встроенные шаблоны отчетов/заключений | Наличие |  |
|  | Пользовательские шаблоны отчетов/заключений | Наличие |  |
|  | Печать | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 300 |  |
|  | Одноканальный пневмокомпрессор с комплектом манжет | Возможность |  |
|  | ПО для обследования маточно-плацентарного и плодового кровотока. | Наличие |  |
|  | Тележка | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
|  | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено, года, не ранее | 2011 |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Исполнитель                               Меркер В.Г.