## Лист1
Техническое задание на модульную нейродиагностическую систему
Общие требования: Система должна отличаться широким выбором множества гибко программируемых автоматических функций, организованных по клиническому принципу, возможностью одним нажатием кнопки загрузить набор протоколов различных методик (ЭМГ, ВП, ЭНМГ), предназначенных для исследования какой-либо патологии. Так, например, загрузка автоматизированных тесты для диагностики: синдрома запястного канала, поражения плечевого сплетения, синдрома выхода из грудной клетки и др. Кроме того, должны быть предусмотрены широкие возможности для самостоятельного создания протоколов диагностики различных заболеваний.
В приборе должна содержаться мощная обучающая и справочная система, позволяющая получать всеобъемлющую информацию в графическом и текстовом виде по отдельным мышцам и нервам, корешковой иннервации, возможность с помощью гибкого интерфейса легко настроить анатомическую базу данных под конкретные клинико-диагностические задачи. Должна существовать возможность выбора системы обследования больного нужной конфигурации с помощью включения в комбинацию необходимых методик для неврологии, нейрохирургии, реаниматологии, отоларингологии/аудиологии, офтальмологии, эпилептологии, психиатрии, реабилитации, сосудистой хирургии, ортопедии.
№ п/п | Наименование показателя | Требуемое значение показателя
Общие требования к системе
1 | Тип прибора - модульная нейродиагностическая система 2-х канальная | наличие
2 | Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке | Возможность
3 | Наличие специализированной контрольной панели управления с набором основных функций | наличие
4 | Возможность управления системой с клавиатуры, с помощью мыши, с контрольной панели, ножной педалью | наличие
5 | Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты | наличие
6 | Портативноое использование со специальной сумкой тележкой | наличие
7 | Возможность дополнительного комплектования системы модулем ЭЭГ 32/44/64/128/256 каналов для создания мультимодальной системы ЭМГ/ВП/ЭЭГ исследований | наличие
8 | Вариант комплектации удлиняющими интерфейсными кабелями для работы в условиях операционной | наличие
9 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
10 | Сертификаты ГОСТ Р | наличие
Функциональные возможности системы
11 | Анализ параметров М-ответов и невральных потенциалов | наличие
12 | Длинные петлевые ответы | наличие
13 | Период молчания | наличие
14 | Исследование поздних мышечных ответов - F-волн c автоматическим подсчетом скорости, Н-рефлексов и мигательного рефлекса, тест ритмической стимуляции нервов для выявления нарушений нервно-мышечного проведения | наличие
15 | Количественный анализ потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) - QMUP | наличие
16 | Анализ количества двигательных единиц - MUNE | наличие
17 | Количественный анализ ПДЕ при электрической стимуляции - QNS | наличие
18 | Анализ ЭМГ максимального произвольного усиления - QMVA | наличие
19 | Автоматический анализ интерференционной ЭМГ- IPA | наличие
20 | Исследование спонтанной активности - SPA | наличие
21 | Программа исследования соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие
22 | Программа исследования слуховых вызванных потенциалов | Возможность
23 | Программа исследования зрительных вызванных потенциалов | Возможность
24 | Программа исследования когнитивных вызванных потенциалов (РЗОО) | Возможность
25 | Комплектация программой оценки вегетативной системы (R-R интервал и SSR) | Возможность
26 | Программа Макро ЭМГ | Возможность
27 | Специализированная программа мультимодального интраоперационного мониторинга реального времени ЭМГ/ВП/ЭЭГ | Возможность
28 | Наличие программы мультимодального интраоперационного мониторировния сигналов ЭМГ, ВП, ЭЭГ с построением трендов спектра ЭЭГ | Возможность
29 | Вывод на один экран одновременно или последовательно, в любой комбинации сигналов: Спонтанная ЭМГ (Свободнотекущий сигнал), Вызванная ЭМГ (Тригированный сигнал), Вызванный потенциалы (Усредненный сигнал), Вызванные невральные потенциалы (Тригированный сигнал), | Возможность
30 | Вывод на один экран одновременно или последовательно, в любой комбинации сигналов: Спонтанная ЭМГ (Свободнотекущий сигнал), Вызванная ЭМГ (Тригированный сигнал), Вызванный потенциалы (Усредненный сигнал), Вызванные невральные потенциалы (Тригированный сигнал), ЭЭГ и различных трендов сжатого спектра ЭЭГ | Возможность
31 | Вывод на экран предварительно зарегистрированных данных для сравнения с текущими данными мониторирования | Возможность
32 | Количество одновременно выводимых на экран физиологических сигналов и трендов не менее 8 | Возможность
33 | Изменение режимов отображения данных без прерывания данных | Возможность
34 | Одновременная запись ВП более чем одной модальности | Возможность
35 | Настройка эпохи анализа по отдельным трассам | Возможность
36 | Постоянное выведение входного сигнала | Возможность
37 | Одновременный анализ с одних отведений ВП и ЭЭГ в виде сжатого спектра, позволяющий оценивать кортикальные и субкортикальные нарушения | Возможность
38 | Построение тренда сжатого спектра ЭЭГ с помощью цветого кодирования относительной мощности частотных компонентов ЭЭГ в логарифмических значениях для выведения информации о низкоамплитудных и высокоамплитудных составляющих ЭЭГ за длительный период времени мониторования | Возможность
39 | Построение тренда общей мощности ЭЭГ в виде линий с цветовым кодированием для каждого заданного частотного диапазона ЭЭГ для визуализации и быстрой оценки данных ЭЭГ за длительный период времени мониторирования | Возможность
40 | Построение тренда сжатого спектра ЭЭГ с помощью цветого кодирования общей мощности частотных диапазонов ЭЭГ в заданной эпохе анализа для визуализации и быстрой оценки данных ЭЭГ за длительный период времени мониторирования | Возможность
41 | Построение тренда значений частоты среза высокоамплитудных компонентов ЭЭГ для быстрой оценки изменений мощности и частоты ЭЭГ | Возможность
42 | Количество анализируемых частотных диапазонов ЭЭГ не менее 6 | Возможность
43 | Эпоха анализа общей мощности ЭЭГ не менее 2 с | Возможность
44 | Автоматическая маркировка любых прерываний построения тренда значений спектра ЭЭГ | Возможность
45 | Максимальный период времени мониторирования не менее 24 ч | Возможность
46 | Постоянное сохранение спектрального и исходного ЭЭГ сигнала длительностью определяемой екмкостью жесткого диска | Возможность
47 | Программные функции должны позволять вывести любой участок записи мониторига для сравнения с текущим участком непосредственно во время набора данных | Возможность
48 | Ввод и сохранение комментариев специалиста с даннами мониторирования | Возможность
49 | Настраиваемые параметры компенсации искажающих эффектов черепа и тканей на амплитуду ЭЭГ по каждому каналу ЭЭГ | Возможность
50 | Программа интраоперационный мониторинг ЭЭГ со сжатым спектром | Возможность
51 | Программа исследования одиночного мышечного волокна оценка джиттера (jitter) и плотности мышечных волокон | Возможность
52 | Программа кортикальная стимуляция | Возможность
53 | Программа транскраниальная допплерография | Возможность
54 | Программа допплерография | Возможность
55 | Программа клиническая ЭЭГ | Возможность
56 | Наличие программы стимуляционной ЭМГ с применением магнитной стимуляции | наличие
57 | Автоматическая коррекция нормативных значений стимуляционных ЭМГ тестов при использовании температурного датчика | наличие
58 | Создание в режиме реального времени изображений экрана и видео файлов для создания материалов научных докладов, презентаций, обучения методам работы и документации. | наличие
Управляющий Компьютер
59 | Центральный процессор: Intel (или эквивалент) | не менее 2 ГГц.
60 | Оперативная память | не менее 1 Гб
61 | Жесткий диск | не менее 200 Гб
62 | Операционная система: Windows ХР (или эквивалент) | наличие
63 | Встроенная сетевая карта | наличие
64 | Лазерный Принтер с возможностью печати | не менее 60 стр./мин
65 | ЖК Монитор | не менее 14"
Компоненты системы
Основной блок
66 | Наличие входа для подключения усилителя ЭМГ/ВП | наличие
67 | Встроенная панель управления | наличие
68 | Встроенный блок генерации слуховых стимулов | наличие
69 | Встроеный блок генерации зрительных стимулов | наличие
70 | Встроенный блок генерации электрических стимулов | наличие
71 | Количество каналов электрической стимуляции: не менее 2 | наличие
72 | Встроенный ЭМГ динамик | наличие
73 | Количество триггерных входов: не менее 1 | наличие
74 | Количество триггерных выходов: не менее 2 | наличие
75 | Наличие входа для температурного датчика | наличие
76 | Наличие входа для управляющей педали | наличие
77 | Размеры основного блока | сумма габаритных размеров не более 80 см
Усилитель
78 | Усилитель 2 канала | наличие
79 | Расширение каналов усилителя до 4 без замены самого блока усилителя | Возможность
80 | Встроенная система калибровки | наличие
81 | Система подавления артефакта стимуляции | наличие
82 | Коэффицент подавления синфазной помехи: не менее 110 Дб | наличие
83 | Входное сопротивление усилителя: не менее 1000 МОм | наличие
84 | Коммутационная коробка, не менее 16 входов | Возможность
Требования к блоку усреднения
85 | Двухбуферное усреднение (четных и нечетных реализаций), позволяющее автоматически оценивать текущее качество усредненного сигнала | наличие
86 | Режимы подавления артефактов: выключено, по амплитуде, по амплитуде и длительности | наличие
Требования к блоку отображения
87 | диапазон скорости развертки: (23 ступеней) | не менее 0.2 – 5 с/дел
Требования к электрическому стимулятору
88 | Режимы стимуляции: одиночная, ритмическая, сериями | наличие
89 | Второй канал стимуляции | Возможность
90 | Частота повторения импульсов | не менее 0.1 – 100 Гц
91 | Длительности стимулов | не менее 0.01 – 1 мс
92 | Форма импульсов: монофазная (отрицательная/ положительная), бифазная | наличие
93 | Длительность стимула | не менее 0,01 до 1 мс
94 | Изменяемая полярность зонда стимулятора | наличие
95 | Индикация в случае плохого контакакта стимулятора с кожей или обрыва стимулирующего электрода | наличие
96 | Съемная конструкция блока стимуляции, позволяющая переместить блок в непосредственной близости к пациенту | наличие
97 | Стимуляция током | наличие
98 | Стимуляция напряжением | наличие
99 | Функциональные клавиши управления стимуляцией на зондн электростимлятора | наличие
Требования к эргономике блока управления
100 | Наличие кнопки запуска/остановки стимуляции | наличие
101 | Наличие кнопки запуска/остановки усреднения | наличие
102 | Наличие регулятора громкости динамика ЭМГ | наличие
103 | Наличие регулятора уровня электрической стимуляции | наличие
104 | Наличие кнопки выбора исследования | наличие
105 | Наличие контекстно-зависимых клавиш в кол-ве не менее 6 | наличие
106 | Наличие кнопок изменения чувствительности и временной развертки | наличие
107 | Управление расстановкой маркеров | наличие
Требования к мобильной тележке
108 | Компоновка всех основных блоков системы: основной блок, изолирующий трансформатор, управляющий компьютер, усилитель ЭМГ/ВП, панель управления, монитор, принтер | наличие
109 | Наличие колес для свободного перемещения тележки | наличие
110 | Наличие руки-держателя усилителя, позволяющего перемещать усилитель ЭМГ/ВП и держатель электрических зондов ближе к пациенту. Радиус перемещения не менее 1 м | наличие
111 | Наличие держателя двух зондов электрической стимуляции | наличие
112 | Наличие держателя ЭМГ игл | наличие
Слуховой стимулятор
113 | Интегрированный в основной блок Слуховой стимулятор | Возможность
113_1 | Типы стимулов: щелчки и тональные посылки | наличие
113_2 | Частота представления стимулов: в секунду в 20 шагов | не менее 0,1 - 91,1
113_3 | Диапазон интенсивности стимуляции | не менее 0 -139 дБ (по уровню pSPL)
113_4 | Диапазон интенсивности стимуляции | не менее -31 - 109 дБ (по уровню nHL)
113_5 | Полярность стимулов: сжатие, разряжение, переменная | наличие
113_6 | Длительность щелчка | не менее 100 мкс
113_7 | Несущая частота тональной посылки | не менее 250 - 800 кГц
114 | Типы стимуляторов:
114_1 | Неизолированные телефоны TDH-39 или аналогичные | Возможность
114_2 | Акустически изолированные телефоны TDH-39 или аналогичные, | Возможность
114_3 | Внутриушные телефоны TIP 300 или аналогичными | Возможность
114_4 | Костный вибратор | Возможность
Зрительные стимуляторы
115 | Светодиодные очки: | Возможность
115_1 | Светодиодные матрицы не менее 3х5 на каждый глаз | не менее 3х5 на каждый глаз
115_2 | Частота вспышек | от 0.1 до 100 Гц
115_3 | Длительность вспышек | от 0,1 до 1 мс
115_4 | Диапазон частоты стимуляции | от 0.1 до 100 Гц
115_5 | Длительность вспышек | от 0,1 до 1 мс
116 | Стимулятор шахматный паттерн | наличие
116_1 | Тип монитора стимулятра шахматный паттерн | 17" ЭЛТ
116_2 | Частота отклика монитора | не более 0,1 мс
116_3 | Шахматный паттерн Режимы стимуляции: | - реверсирующий паттерн - мелькающий паттерн - двухсторонняя стимуляция
116_4 | Виды паттернов: | - шахматное поле - вертикальные полосы - зрительные образы
116_5 | Поля стимуляции стимулятора шахматный паттерн: | - полное поле - половинное поле - четверти (в любой области монитора) - восьмые ( в любой области монитора) - шестнадцатые (в любой области монитора)
116_6 | Доступные цвета стимулятора шахматный паттерн (минимум): | - черный - белый - красный - зеленый - голубой - желтый
116_7 | Независимая установка для фона, фигур, мишени | наличие
116_8 | Настройка угла зрения: за счет регулирования размера фигур | наличие
Требования к мобильной тележке
117 | Компоновка всех основных блоков системы: основной блок, изолирующий трансформатор, управляющий компьютер, усилитель ЭМГ/ВП, панель управления, монитор, принтер | Возможность
118 | Наличие колес для свободного перемещения тележки | Возможность
119 | Наличие руки-держателя усилителя, позволяющего перемещать усилитель ЭМГ/ВП ближе к пациенту. Радиус перемещения не менее 1 м | Возможность
120 | Наличие держателя двух зондов электрической стимуляции | Возможность
121 | Наличие держателя ЭМГ игл | Возможность
Возможность дополнительной комплектации системы
122 | термостимулятор для сенсорного тестирования волокон А-дельта и низкомиелинизированных волокн С типа | Возможность
123 | Опция сенсорного тестирования вибрационной чувствительности | Возможность
124 | Коробка пациента не менее 17 каналов | Возможность
125 | Триггируемый неврологический молоточек | Возможность
Магнитный стимулятор
126 | Монофазный магнитный стимулятор | Возможность
126_1 | Режимы стимуляции: монофазная | Возможность
126_2 | Мощность магнитного поля | 0,5 - 4,1 Тесла
126_3 | Максимальная частота при максимальной мощности | 0,25 Гц
126_4 | Максимальная частота стимуляции 0,5 Гц | 0,5 Гц
126_5 | Максимальная частота в пачке стимулов | 0,5 Гц
126_6 | Минимальный интервал между стимулами - 2 сек | 2 сек
126_7 | Дистанционно управляемый индуктор 90 мм | Возможность
126_8 | Двойной Дистанционно управляемый индуктор 70 мм | Возможность
127 | Монофазный двойной магнитный стимулятор | Возможность
128 | Бифазный магнитный стимулятор с частотой до 100 Гц | Возможность
129 | Система навигационного позиционирования магнитного стимулятора | Возможность
LED Фотостимулятор
130 | Светодиодный фотостимулятор | Возможность
130_1 | Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов | Возможность
130_2 | Управление в ручном режиме или автоматически | Возможность
Термостимулятор
131 | Термостимулятор с 2 интегрированными температурными сенсорами | Возможность
131_1 | Размер активной зоны термостимулятора | не менее 30мм * 30мм
131_2 | Температурный рабочий диапазон | 0°-50° С
131_3 | Шаг термостимуляции | 0,1 ° С
131_4 | Разрешение по экрану | 0,1 ° С
131_5 | Точность | 0,3 ° С
131_6 | Скрость нагрева/охлаждения | от 0,3°С/сек до 2 ° С/сек с шагом 0,1 ° С
Вибростимулятор
132 | Вибростимулятор с подставкой для стопы | Возможность
133 | Палочковый Вибростимулятор | Возможность
Кортикальный стимулятор
134 | Кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга | Возможность
134_1 | Частотный диапазон стимуляции | от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
134_2 | Длительность импульса | 100μСек до 1000μСек с установкой 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
134_3 | Длительность последовательности импульсов при одиночной стимуляции | 0,1 Сек до 30 сек с установкой 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
134_4 | Ток | 0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
Модуль ЭЭГ
135 | Блок ЭЭГ 16/32/44/64/128/256 канала интегрируемый с системой | Возможность
136 | Коробка пациента ЭЭГ | Возможность
Модуль цифровой допплерографии
137 | Блок цифровой допплерографии интегрируемый с системой | Возможность
138 | УЗДГ зонд 2 МГц | Возможность
139 | УЗДГ зонд 4 МГц | Возможность
140 | УЗДГ зонд 8 МГц | Возможность
141 | Мониторинговый шлем для фиксации зондов | Возможность
Технические требования к элементам программного обеспечения
142 | Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭЭГ и ТКД | наличие
143 | Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами ведения | наличие
144 | Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам | наличие
145 | Программные возможности Roll back (просмотр назад) с возможностью редактирования усреднения | наличие
146 | Программные возможности Roll forward (просмотр вперед) с возможностью редактирования усреднения | наличие
147 | Программные возможности Replicate with Avearging (воспроизведения теста с усреднением) | наличие
148 | Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов для организации дополнительных рабочих мест в локальной сети | наличие
149 | Программа для создания станции удаленного просмотра и анлиза данных исследований | Возможность
150 | Полностью настраиваемый рабочий интерфейс для любого количества исследований | наличие
151 | Группировка тестов по нозологическому принципу | наличие
152 | База нормативных значений ЭМГ параметров (средние и патологические) | наличие
153 | Встроенная справочная система по ЭМГ включая анатомический атлас | наличие
154 | Возможность интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата | наличие
155 | Создание видео файлов и полноцветных/одноцветных изображений для научных докладов, презентаций, обучения методам работы и обучения персонала, документации всего процесса тестирования пацента в реальном времени в виде видео (форматы AVI, EDF, EMF, BMP) | наличие
156 | Генератор отчетов, интегрированный с Microsoft Office | наличие
157 | Поддержка формата DICOM | Возможность
158 | Поддержка формата XML | наличие
159 | Поддержка формата HL7 | Возможность
Расходные материалы
160 | Стартовый набор электродов для ЭМГ/NCV в составе: (клеящая паста TEN20 - 1 тюбик; паста для подготовки кожи NuPrep (1); NICOLET электродный гель (1); многоразовый пальцевый электрод (1 набор); многоразовый поверхностный электрод (1 набор); многоразовый полосковый электрод (1); набор концентрических игл (1); измерительная лента (1); клеящая лента Transpore (1); электродные полоски Velcro (3); земляной полосковый электрод (1); | 1 шт.
Гарантийное и сервисное обслуживание
161 | Проведение пуско-наладочных работ на месте | Соответствие
162 | Пользовательский тренинг на месте | Соответствие
163 | Гарантийное обслуживание 1 год | Соответствие
164 | Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ | Соответствие
165 | Гарантийное обслуживание осуществляется на рабочем месте инженерами производителя или инженерами, сертифицированными производителем. | Соответствие
166 | Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ | Соответствие
167 | Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса | Соответствие