## Техническое задание
Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 96 от "25" ноября 2011 г
Техническое задание для МУЗ "ГКП №4"
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Стерилизатор воздушный с охлаждением в комплекте с напольной подставкой | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Назначение: для воздушной стерилизации изделий медицинского назначения из металлов, стекла, и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры | Наличие
| 5 | Технические характеристики: | Наличие
| 6 | Объем рабочей кмеры, дм3 | 80
| 7 | Режимы работы стерилизатора:
| 8 | дезинфекция: температура,°С/время, мин., | 120/45
| 9 | стерилизация I: температура,°С/время, мин., | 180/60
| 10 | стерилизация II: температура,°С/время, мин., | 160/150
| 11 | дополнительный режим: температура,°С/время, мин. | 50…200; 1...999
| 12 | Система принудительного охлаждения рабочей камеры | Наличие
| 13 | Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере, °С, не более | 235
| 14 | Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С, не более | ±3
| 15 | Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180°С, мин., не более | 55
| 16 | Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры +60°С, мин., не более | 55
| 17 | Размеры рабочей камеры, мм, не менее ширина*глубина*высота | 520*400*480
| 18 | Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более ширина*глубина*высота | 840*700*800
| 19 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2.4
| 20 | Электропитание, В/Тц | 220/50
| 21 | Температура окружающей среды при эксплуатации,°С | +10…+35
| 22 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
| 23 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев
| 24 | Количество, штук | 6