## Лист2
Приложение №3
к документации об аукционе в электронной форме
Конкретные показатели (рекомендуемая форма)
№ | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые показатели товара
1 | Многоканальная гамма-спектрометрическая установка МКС-01А «МУЛЬТИРАД» для исследования почечной уродинамики «Ренограф-03А», комплект (или эквивалент) | Наличие
2 | В комплекте:
3 | - три сцинтилляционных гамма - спектрометрических блока детектирования с размером кристалла 25х25 мм (два почечных детектора, детектор «сердце-легкое») | Наличие
4 | - набор контрольных источников для проверки правильности функционирования детекторов в процессе эксплуатации | Наличие
5 | - кресло для проведения изотопной ренографии, конструкция которого предусматривает установку гамма - спектрометрических детекторов в проекции почек и сердца | Наличие
6 | - ПК с принтером для работы с полученными ренограммами | Наличие
6.1 | - программное обеспечение, в котором автоматизированы процессы: | Наличие
6.2 | - получения ренограмм | Наличие
6.3 | - визуализации ангиографической фазы | Наличие
6.4 | - расчета параметров ренографических кривых | Наличие
6.5 | - создания и редактирования баз данных с полученными результатами | Наличие
7 | Технические характеристики должны соответствовать следующим требованиям:
7.1 | - диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | 100 ¸ 600 кэВ
7.2 | - интерфейс подключения датчиков к ПК | USB
7.3 | - энергетическое разрешение по линии 511 кэВ р/н Na-22 | < 9 %
7.4 | - время установления рабочего режима | не более 15 мин
7.5 | - время непрерывной работы | не менее 8 ч
7.6 | - номинальная характеристика преобразования | линейная
7.7 | - интегральная нелинейность для всего диапазона энергии | не более 1%
7.8 | - максимальная частотная загрузка на входе | 5 х 104 имп/с
7.9 | - дополнительная нестабильность счетной характеристики при изменении температуры в диапазоне 10°С - 35°С | не более 0,1%/°С
7.10 | - питание | ~220 В, 50 Гц
7.11 | - потребляемая мощность, не более | 400 Вт
8 | Условия эксплуатации:
| - диапазон рабочих температур | 10°С - 35°С
| - относительная влажность при температуррах от 10 до 30°С | 75%
9 | Масса (без ПК) | не более 50 кг
10 | Габаритные размеры | не более 1100х840х620 мм
11 | Средняя наработка на отказ | 8000 ч
12 | Средний срок службы | 6 лет
13 | Степень защиты от поражения электрическим током | класс I по ГОСТ 12.2.007.0.
14 | По прочности к механико-динамическим нагрузкам установка должна выдерживать тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов, выдерживать воздействие синусоидальных вибраций с частотой от 10 до 500 Гц с амплитудой ускорения до частоты перехода до 19,6 м/с2, выше частоты перехода - 49 м/с2. | Наличие
15 | Степень защиты блоков детектирования, обеспечиваемая оболочками блоков детектирования | IP 40 по ГОСТ 14254
16 | По виду климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150
17 | Методические рекомендации для проведения ренографических исследований с вычисленными значениями показателей нормальной ренограммы для данной установки на русском языке. | Наличие
18 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
19 | Сертификат соответствия | Наличие
20 | Транспортные, пусконаладочные работы, обучение представителей потребителя на месте применения установки | Наличие
21 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев
22 | Год выпуска | не ранее 2011 г.