Приложение № 1

к извещению от « 28 » ноября 2011г № 92

о проведении запроса котировок

Техническое задание

Предмет контракта: поставка радиохирургического аппарата

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Отсоединяемое сетевое подключение | Наличие |  |
|  | Разъёмы для подключения радиочастотных инструментов по стандарту Meyer-Haake, Atmos, Martin, Berchtold с изолированным 4-мм гнездом | Наличие |  |
|  | Влагозащищённое исполнение, лёгкое для очистки из-за отсутствия выступающих частей (под пленкой) | Наличие |  |
|  | Частота, используемая для резания и коагуляции | 2,1 – 2,3 МГц |  |
|  | Мощность резания, в диапазоне | Не менее 1 – 100 Вт |  |
|  | Возможность распределения мощности, которая используется для реза и для коагуляции | Наличие |  |
|  | Мощность коагуляции (монополярный режим), в диапазоне | Не менее 1 – 90 Вт |  |
|  | Степень коагуляции устанавливается дискретно | Наличие |  |
|  | Количество ступеней регулировки | Не менее 10 |  |
|  | Режим импульсной коагуляции | Наличие |  |
|  | Длительность импульса коагуляции, в диапазоне | Не менее 0,05 – 0,45 с |  |
|  | Два раздельных выхода (голубой и желтый) для подключения рукояток разреза и коагуляции | Наличие |  |
|  | Одновременное подключение к аппарату двух рукояток с кнопками пуска, для резания и коагуляции | Наличие |  |
|  | Автоматическое переключение между рукоятками при их использовании | Наличие |  |
|  | Функция памяти для сохранения последних используемых значений и режимов работы аппарата | Наличие |  |
|  | Цифровая индикация параметров и режимов работы на двух буквенно-цифровых LED дисплеях аппарата | Наличие |  |
|  | Рукоятки, кабели, нейтральный электрод и электроды автоклавируемые | Наличие |  |
|  | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 220 Вт |  |
|  | Предохранители | Не менее 2 шт. |  |
|  | Вид применения: периодический | Наличие |  |
|  | Время использования | Не менее 15 с |  |
|  | Время отдыха | Не более 45 с |  |
|  | Максимальное напряжение высокой частоты | Не более 500 В |  |
|  | Максимальная мощность резания | Не менее 100 Вт |  |
|  | Максимальная мощность коагуляции | Не менее 90 Вт |  |
|  | Активация кнопкой или педалью | Наличие |  |
|  | Сетевой кабель длиной | Не менее 3 м |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Радиохирургический прибор | 1 шт. |  |
|  | Монополярный набор: - рукоятка реза (с желтой кнопкой старта); - рукоятка коагуляции (с голубой кнопкой старта); - стандартный набор электродов (7 электродов); - нейтральный электрод с резиновым фиксирующим бинтом; - кабель для подключения нейтрального электрода | 1 компл. |  |
|  | Педаль с кабелем длиной не менее 2,5 м | 1 шт. |  |
|  | Рукоятка для конизации (многоразовая) с кабелем длиной не менее 3 м | 1 шт. |  |
|  | Электрод для конизации 24 × 15 мм | 1 шт. |  |
|  | Электрод-петля для гинекологии, петля 17 × 15 мм, длина 145 мм | 1 шт. |  |
|  | Шариковый коагуляционный электрод, общая длина 100 мм, диаметр шарика 5 мм | 2 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |