Техническое задание

Предмет контракта: поставка аппаратуры медицинской для ухода за новорожденными для МУЗ «МСЧ № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиция №1 Комплекс реанимационный для новорожденных |  |  |
| 1.1 | Наименование | Указать |  |
| 1.2 | Модель | Указать |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 1.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 1.6 | Назначение прибора | Проведение реанимационных мероприятий с новорожденными в комфортных условиях |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1.7 | Два режима обогрева — ручной и автоматический | Наличие |  |
| 1.8 | Диапазон поддерживаемой температуры в автоматическом режиме не менее, С | 34-37 |  |
| 1.9 | Возможность задать температуру нагрева ложа, выбором соответствующей температуры, с пульта управления в ручном режиме | Наличие |  |
| 1.10 | Возможность задать текущее время и время сеанса | Наличие |  |
| 1.11 | Поворот ложа для новорожденного и блока обогрева в горизонтальной плоскости, в обе стороны, относительно центра не менее, С | 90 |  |
| 1.12 | Съемная кассета для рентгеновской пленки, расположенная под ложем | Наличие |  |
| 1.13 | Подача звукового сигнала при контроле времени, с интервалом в 5 минут | Наличие |  |
| 1.14 | Датчики контроля температуры ложа не менее, шт | 2 |  |
| 1.15 | Подача аварийного звукового и светового сигналов и отключение нагрева ложа в случаях: |  |  |
| 1.16 | повышения температуры ложа выше 38,5 С | Наличие |  |
| 1.17 | отклонения от заданной температуры более, чем на 1С | Наличие |  |
| 1.18 | отсутствия или обрыва датчика | Наличие |  |
| 1.19 | пропадания сети 220 В (только звуковой сигнал) | Наличие |  |
| 1.20 | Диапазон регулирования температуры поверхности ложа не менее, С | 34-37 |  |
| 1.21 | Растояние от поверхности ложа до источника обогрева не менее, мм | 880 |  |
| 1.22 | Освещенность ложа не менее, лк | 470 |  |
| 1.23 | Питание устройства от сети переменного тока, В/Гц | 220/50 |  |
| 1.24 | Потребляемая мощность не более, ВА | 850 |  |
| 1.25 | Габаритные размеры не менее, мм | 750х1250х1980 |  |
| 1.26 | Масса устройства не более, кг | 120 |  |
| 1.27 | Шаг задания температуры не более, С | 0,1 |  |
| 1.28 | Точность поддержания температуры, С |  |  |
| 1.29 | в автоматическом режиме не более | +1 |  |
| 1.30 | в ручном режиме не более | +2 |  |
| 1.31 | Комплект поставки |  |  |
| 1.32 | Стойка (стол неонатальный) в составе: | 1 |  |
| 1.33 | Г-образная стойка на 4-х колесах оснащенных тормозами | 1 |  |
| 1.34 | Ложе для новорожденного | 1 |  |
| 1.35 | Ящики для хранения принаджлежностей и вспомогательного материала | 2 |  |
| 1.36 | Линейка для замера роста новорожденного, расположенная на боковых стенках ложа | Наличие |  |
| 1.37 | Пульт управления | Наличие |  |
| 1.38 | Блок обогрева | Наличие |  |
| 1.39 | Эластичный подогреваемый матрасик | Наличие |  |
| 1.40 | Стойки и полки для размещения реанимационного оборудования в столе | Наличие |  |
| 1.42 | Количество комплектов, шт | 2 |  |
| 2 | Позиция №2 Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии |  |  |
| 2.1 | Наименование | Указать |  |
| 2.2 | Модель | Указать |  |
| 2.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 2.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 2.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 2.6 | Назначение прибора | Обеспечение подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии |  |
| 2.7 | Технические характеристики |  |  |
| 2.8 | Возможность универсального применения прибора вне зависимости от принадлежности пациента к той или иной возрастной категории | Наличие |  |
| 2.9 | Принцип работы аппарата: Непрерывный кондуктивный (сухой) подогрев потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через специальный многоразовый нагревательный контур | Наличие |  |
| 2.10 | Тип работы | Постоянный |  |
| 2.11 | Блок управления с микропроцессорным контроллером, самотестированием при каждом включении аппарата, подсвеченным дисплеем с индикацией текущей температуры нагрева контура и режима работы, сенсорной кнопкой управления | Наличие |  |
| 2.12 | Специальный многоразовый нагревательный контур: | Наличие |  |
| 2.13 | длина, не более, см | 150 |  |
| 2.14 | внутренний диаметр не менее, мм | 4,5 |  |
| 2.15 | нагревательные элементы внутри контура не менее, шт | 2 |  |
| 2.16 | датчики контроля температуры нагрева контура | Наличие |  |
| 2.17 | Установка температуры нагревательных элементов в диапазоне не более | 39°С ±2° |  |
| 2.18 | Время нагрева не более, мин | 2 |  |
| 2.19 | Сигналы тревоги - звуковые и визуальные при t 43°С ±1°, градусов - автоматическое отключение аппарата при t 43°С ±1°, градусов | Наличие |  |
| 2.20 | Требования к электропитанию - напряжение и частота питания -потребляемая мощность не более, Ватт | 100-240В 50/60 Гц 75 |  |
| 2.21 | Требования к электробезопасности тип защиты степень защиты от поражения электротоком степень влагозащищенности | I, защитное заземление ВF, защита от воздействия дефибриллятора IPX2 |  |
| 2.22 | Габариты блока управления не более, мм | 90х60х160 |  |
| 2.23 | Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке | Наличие |  |
| 2.24 | Вес аппарата в комплекте не более, кг | 1,3 |  |
| 2.25 | Расходные материалы: Использование стандартных инфузионных магистралей любого производителя | Наличие |  |
| 2.26 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2.27 | Количество комплектов, шт | 1 |  |
| 3 | Позиция №3 Портативный пульсоксиметр с системой тревог |  |  |
| 3.1 | Наименование | Указать |  |
| 3.2 | Модель | Указать |  |
| 3.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 3.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 3.6 | Характеристика основных компонентов оборудования |  |  |
| 3.7 | Принцип работы: Красная / инфракрасная абсорбция | Наличие |  |
| 3.8 | Дисплей цифровой, жидкокристалический, не менее 7 цифр | Наличие |  |
| 3.9 | Жидкокристаллическая шкала пульсации, отражающая силу сигнала | Наличие |  |
|  | Тревоги: |  |  |
| 3.10 | устанавливаемые верхний / нижний пределы тревоги для сатурации и частоты пульса | Наличие |  |
| 3.11 | Звуковая индикация частоты пульса | Наличие |  |
| 3.12 | Автовыключение: монитор автоматически выключается не более чем через 3.5 минуты после отсутствия поступления новых данных | Наличие |  |
| 3.13 | Индикатор разряда батарей: включается не более чем за 15 минут до полного разряда батарей | Наличие |  |
| 3.14 | Индикатор разряда батарей: включается не более чем за 15 минут до полного разряда батарей | Наличие |  |
| 3.15 | Индикатор состояния монитора: отображает коды ошибок | Наличие |  |
| 3.16 | Инфракрасный порт для передачи данных (не менее чем за 24 часа наблюдения) на компьютер или принтер | Наличие |  |
| 3.17 | Технические характеристики: |  |  |
| 3.18 | Сатурация SpO2: |  |  |
| 3.19 | Диапазон не менее | 0-100% |  |
| 3.20 | Точность измерения: в диапазоне 80% - 100% - не более | +/- 2% (1 стандартное отклонение) |  |
| 3.21 | Разрешение не более, % | 1 |  |
| 3.22 | Усреднение не более, секунд | 8 |  |
| 3.23 | Частота сердечных сокращений (частота пульса): |  |  |
| 3.24 | Диапазон не менее, ударов/мин | 30-250 |  |
| 3.25 | Точность измерения не более, удара/мин | +/- 2 |  |
| 3.26 | Разрешение не более, удара/мин | 1 |  |
| 3.27 | Усреднение не более, секунд | 8 |  |
| 3.28 | Общие характеристики: |  |  |
| 3.29 | Размер не более, см | 11 х 6 х 3 |  |
| 3.30 | Вес (с батареями) не более, гр | 162 |  |
| 3.31 | Энергопотребление: |  |  |
| 3.32 | 2 батареи АА | Наличие |  |
| 3.33 | время работы не менее, часов | 16 |  |
| 3.34 | Комплектация: |  |  |
| 3.35 | Y-датчик (для неонатальных/педиатрических пациентов) | Наличие |  |
| 3.36 | Адаптер для работы пульсоксиметра от сети 220 В | Наличие |  |
| 3.37 | Устройство переключения с АА-батареек на сеть 220 В | Наличие |  |
| 3.38 | Аккумуляторные батареи — 2 шт. | Наличие |  |
| 3.39 | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей — 1 шт. | Наличие |  |
| 3.40 | Дополнительные условия: |  |  |
| 3.41 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 3.42 | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя | Наличие |  |
| 3.43 | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года | Наличие |  |
| 3.44 | Количество комплектов, шт | 3 |  |
| 4 | Позиция №4 Набор для проведения затрудненной интубации новорожденных в анатомически сложных случаях |  |  |
| 4.1 | Наименование | Указать |  |
| 4.2 | Модель | Указать |  |
| 4.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 4.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 4.6 | Технические характеристики: |  |  |
| 4.7 | Подсветка рабочей зоны ларингоскопа обеспечивается от световода, расположенного на клинке. | Наличие |  |
| 4.8 | Источник света – светодиод, расположенный в ручке ларингоскопа | Наличие |  |
| 4.9 | Ручка ларингоскопа |  |  |
| 4.10 | Ручка должна соответствовать международному стандарту ISO 7376(3) | Наличие |  |
| 4.11 | Конструкция ручки должна обеспечивать срок ее службы не менее 5 лет без износа от частой смены клинков | Наличие |  |
| 4.12 | Ручка должна подходить к использованию с любыми клинками системы Green с источником света в верхней части ручки | Наличие |  |
| 4.13 | Источник света - светодиод с ярким белым спектром излучения | Наличие |  |
| 4.14 | Источник питания - литий ионная аккумуляторная батарея, расположенная внутри ручки, с индикатором заряда | Наличие |  |
| 4.15 | Время непрерывной работы ларингоскопа от полностью заряжённой батареи не менее 10 часов | Наличие |  |
| 4.16 | Время полной зарядки аккумуляторной батареи не более, часов | 10 |  |
| 4.17 | Материал внешнего покрытия ручки предохраняет перчатки врача от разрывов и препятствует выскальзыванию ее из руки | Наличие |  |
| 4.18 | Оптический клинок для затрудненной интубации |  |  |
| 4.19 | Клинок выполнен из нержавеющей стали | Наличие |  |
| 4.20 | Геометрия клинка должна позволять проводить интубацию без запрокидывания головы пациента и широкого раскрывания рта | Наличие |  |
| 4.21 | Оптическая система должна давать возможность обзора рабочей зоны под углом не менее 44 градусов к основной оси инструмента | Наличие |  |
| 4.22 | Клинок должен иметь порт для подачи кислорода в рабочую зону с обдувом оптической системы | Наличие |  |
| 4.23 | Конструкция окуляра должна быть приспособлена для присоединения видеокамеры с возможностью передачи изображения на монитор | Наличие |  |
| 4.24 | Клинки Miller: |  |  |
| 4.25 | Должны иметь световоды для освещения рабочей зоны | Наличие |  |
| 4.26 | Комплектация: |  |  |
| 4.27 | ручка ларингоскопа с аккумуляторной батареей и зарядным устройством | Наличие |  |
| 4.28 | клинок оптический для затрудненной интубации | Наличие |  |
| 4.29 | набор клинков типа Miller размеров, «0» и «1» | Наличие |  |
| 4.30 | Количество комплектов, шт | 1 |  |
| 5 | Позиция №5 Комплект оборудования и расходных материалов для первичной реанимации новорожденных |  |  |
| 5.1 | Наименование | Указать |  |
| 5.2 | Модель | Указать |  |
| 5.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 5.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 5.6 | Назначение прибора | Комплект оборудования предназначен для первичной реанимации новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в любых условиях. |  |
| 5.7 | Общее описание и комплектация: |  |  |
| 5.8 | Общий вес не более, кг | 2 |  |
| 5.9 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V | Наличие |  |
| 5.10 | Реанимационный набор для новорожденных: |  |  |
| 5.11 | клапан для автоматического контроля давления новорожденного | Наличие |  |
| 5.12 | давление - до 50 см Н20 | Наличие |  |
| 5.13 | мешок силиконовый саморасправляющийся | Наличие |  |
| 5.14 | выпускной клапан с резервуаром для кислорода | Наличие |  |
| 5.15 | лицевая силиконовая маска для новорожденных (размер L - большая) | Наличие |  |
| 5.16 | лицевая силиконовая маска для новорожденных (размер S - маленькая) | Наличие |  |
| 5.17 | воздуховоды для детей (размеры: L, S) | Наличие |  |
| 5.18 | Ручной баллонный аспиратор (Максимальное давление: 210 мм Hg) | Наличие |  |
| 5.19 | Набор для восстановления проходимости дыхательных путей: |  |  |
| 5.20 | силиконовая рифленая трубка | Наличие |  |
| 5.21 | рифленый коннектор | Наличие |  |
| 5.22 | кислородная трубка с адаптером | Наличие |  |
| 5.23 | силиконовый катетер для отсасывания слизи, 10 Fr | Наличие |  |
| 5.24 | шпатель для отдавливания языка | Наличие |  |
| 5.25 | Набор для интубации трахеи новорожденного: |  |  |
| 5.26 | клинок ларингоскопа с лампой, неонатальный; ручка ларингоскопа с батарейками | Наличие |  |
| 5.27 | эндотрахеальные трубки с манжетами, размеры L,M,S для детей | Наличие |  |
| 5.28 | шприц для манжеты | Наличие |  |
| 5.29 | пластырь хирургический | Наличие |  |
| 5.30 | гемостатический зажим | Наличие |  |
| 5.31 | хирургические ножницы, изогнутые | Наличие |  |
| 5.32 | стилет (проводник) | Наличие |  |
| 5.33 | щипцы Мэгилла, малые | Наличие |  |
| 5.34 | Сумочка для шпателя и воздуховодов | Наличие |  |
| 5.35 | Чемодан | Наличие |  |
| 5.36 | Количество комплектов, шт | 2 |  |
| 6 | Позиция №6 Лампа для проведения фототерапии |  |  |
| 6.1 | Наименование | Указать |  |
| 6.2 | Модель | Указать |  |
| 6.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 6.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 6.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 6.6 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
| 6.6 | 4 флуоресцентных лампы голубого света (435 нм) мощностью 18 Вт | Наличие |  |
| 6.7 | 2 флуоресцентных лампы дневного света мощностью 18 Вт | Наличие |  |
| 6.8 | Срок работы ламп не менее, часов | 2000 |  |
| 6.9 | Защитный кожух для ламп | Наличие |  |
| 6.10 | Переключатель белый/голубой свет | Наличие |  |
| 6.11 | Таймер с установкой нуля (терапевтический) | Наличие |  |
| 6.12 | Таймер общего времени работы, 0 – 99999 часов | Наличие |  |
| 6.13 | Мобильная стойка на 3 антистатических колесах (2 с блокировкой) | Наличие |  |
| 6.14 | Угол поворота не менее, С | 180 |  |
| 6.15 | Освещенность (в диапазоне 400 – 500 нм, на расстоянии 450 мм от лампы): |  |  |
| 6.16 | 4 голубых лампы + 2 белых не менее, Вт/м2 | 16,5 |  |
| 6.17 | 6 голубых ламп не менее, Вт/м2 | 18,9 |  |
| 6.18 | Максимальная освещенность в терапевтическом диапазоне (для кроваток, закрытых пластиковым колпаком, или инкубаторов) не менее, Вт/м2/нм | 56 – 64 |  |
| 6.19 | Максимальная освещенность в терапевтическом диапазоне (для кроваток не закрытых пластиковым колпаком или инкубаторов) не менее, Вт/м2/нм | 62 – 68 |  |
| 6.20 | Площадь освещения на расстоянии 45 см не менее, см (см2) | 30 х 60 (1800) |  |
| 6.21 | Минимальное расстояние между лампой и поверхностью, на которой лежит ребенок: не менее, см | 45 |  |
| 6.22 | Размер лампового блока не более, см | 47 х 40 х 10 |  |
| 6.23 | Диапазон регулировки высоты от пола до нижнего края модуля не менее, см | 115 - 155 |  |
| 6.24 | Высота основания не менее, см | 7,5 |  |
| 6.25 | Расположение электрических компонентов системы в основании | Наличие |  |
| 6.26 | Вес (с мобильным основанием) не более, кг | 17,8 |  |
| 6.27 | Потребляемая мощность не более, Вт | 180 |  |
| 6.28 | Класс защиты: I, уровень защиты: тип В | Наличие |  |
| 6.29 | Классификация согласно MDD 93/42: класс 2А | Наличие |  |
| 6.30 | Соответствие стандарту: CE 0123, в соответствии с MDD 93/42 EEC | Наличие |  |
| 6.31 | Соответствие спецификациям: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-50 | Наличие |  |
| 6.32 | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 20 – 24 см, 1 комплект из 6 шт | Наличие |  |
| 6.33 | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 23 – 34 см, 1 комплект из 6 шт | Наличие |  |
| 6.34 | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 30 – 35 см, 1 комплект из 6 шт | Наличие |  |
| 6.35 | Дополнительные условия: |  |  |
| 6.36 | Аппарат производства 2011 г. | Наличие |  |
| 6.37 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 6.38 | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года | Наличие |  |
| 6.39 | Количество комплектов, шт | 1 |  |