Техническое задание

Предмет контракта: поставка медицинского оборудования для родильного отделения для МУЗ «МСЧ № 7»

| № | Наименование |  | Требуемые параметры и условия |  |  | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиция №1 Кресло-кровать акушерское с электрическим приводом |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование |  | Указать |  |  |  |
| 1.2 | Модель |  | Указать |  |  |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | Указать |  |  | № ______, от ______ по ______ |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Указать |  |  | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Предназначена для расположения на нем пациента в процессе родовспоможения и при проведении медицинских процедур |  | Соответствие |  |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Рукоятки регулировок на изделии четко промаркированы |  | Наличие |  |  |  |
| 1.9 | Все регулировки выполняются плавно и бесступенчато |  | Наличие |  |  |  |
| 1.10 | Паспортная табличка под спинной секцией с указанием номера модели, серийного номера, удельного напряжения, частотой и входной мощностью, периодической эксплуатацией, класса защиты, максимально допустимой нагрузкой (с учетом массы пациента, матраца и дополнительных принадлежностей) |  | Наличие |  |  |  |
| 1.11 | Температура окружающей среды, в диапазоне |  | Не менее +10…+40 °C |  |  |  |
| 1.12 | Давление окружающей среды, в диапазоне |  | Не менее 700 – 1060 мбар |  |  |  |
| 1.13 | Относительная влажность, в диапазоне |  | Не менее 30 – 70 % |  |  |  |
| 1.14 | Температура при транспортировке, в диапазоне |  | Не менее −10…+40 °C |  |  |  |
| 1.15 | Температура хранения, в диапазоне |  | Не менее +10…+40 °C |  |  |  |
| 1.16 | Максимально допустимая нагрузка (с учетом массы пациента, матрацев, дополнительных принадлежностей) |  | Не менее 180 кг |  |  |  |
| 1.17 | Электрозащищённость |  | Наличие |  |  |  |
| 1.18 | Защита от попадания воды |  | Наличие |  |  |  |
| 1.19 | Трёхсекционное матрацное основание |  | Наличие |  |  |  |
| 1.20 | Вес, не более, кг |  | Не более 118 кг |  |  |  |
| 1.21 | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм |  | Не менее 1450 – 2000 × 1050 × 530 – 900 |  |  |  |
| 1.22 | Габаритные размеры в разложенном виде (Д × Ш × В) |  | Не менее 2000 × 850 мм |  |  |  |
| 1.23 | Габаритные размеры в сложенном виде (Д × Ш × В) |  | Не менее 1450 × 850 мм |  |  |  |
| 1.24 | Электрическая регулировка высоты |  | Наличие |  |  |  |
| 1.25 | Ход регулировки высоты |  | Не менее 370 мм |  |  |  |
| 1.26 | Колеса |  | С системой центрального тормоза, фиксация направляющего колеса с положением поворота, диаметром 125 мм, 4 шт. Износостойкие. |  |  |  |
| 1.27 | Каркас изготовлен из стали с эпоксидным покрытием бежевого цвета |  | Наличие |  |  |  |
| 1.28 | Спинная секция ложа кровати выполнена из спрессованного под высоким давлением ламината |  | Наличие |  |  |  |
| 1.29 | Центральная и ножная секции ложа кровати выполнены из долговечного ABS-пластика |  | Наличие |  |  |  |
| 1.30 | Матрац для ложа с гинекологическим отверстием в тазовой секции, толщиной |  | Не менее 100 мм |  |  |  |
| 1.31 | Матрац для ножной секции толщиной |  | Не менее 40 мм |  |  |  |
| 1.32 | Ткань чехла матраца для ложа: полиуретановое водостойкое покрытие, гигиеничная, прочная |  | Наличие |  |  |  |
| 1.33 | Ткань чехла матраца для ножной секции: полиуретановое водостойкое покрытие, гигиеничная, прочная |  | Наличие |  |  |  |
| 1.34 | Электрическая регулировка спинной секции |  | Не менее 70 ° |  |  |  |
| 1.35 | Пневматическая регулировка Тренделенбург |  | Не менее 12 ° |  |  |  |
| 1.36 | Пневматическая регулировка Анти-Тренделенбург |  | Не менее 5 ° |  |  |  |
| 1.37 | Хромированное покрытие трубок педалей, рычагов регулировок |  | Наличие |  |  |  |
| 1.38 | Подкладное судно изготовлено из нержавеющей стали, с фиксатором, выдвигается и убирается под ложе |  | Наличие |  |  |  |
| 1.39 | Опора для ног выполнена из полиуретана |  | Наличие |  |  |  |
| 1.40 | Опора для ног крепится в двух положениях, при необходимости полностью снимается |  | Наличие |  |  |  |
| 1.41 | Опоры для колен изготовлены из фенопласта, с фиксацией, с ремнями |  | Наличие |  |  |  |
| 1.42 | Длина стержня опор для колен |  | Не менее 35 см |  |  |  |
| 1.43 | Регулируемые съемные опоры для ступней ног |  | Наличие |  |  |  |
| 1.44 | Фиксаторы для опор для колен |  | Наличие |  |  |  |
| 1.45 | Опора для ног медперсонала |  | Наличие |  |  |  |
| 1.46 | Легкоочищаемая центральная секция специального дизайна |  | Наличие |  |  |  |
| 1.47 | Головной торец при проведении реанимационных процедур снимается без усилий, цвет панели — бук |  | Наличие |  |  |  |
| 1.48 | Ручной пуль управления |  | Наличие |  |  |  |
| 1.49 | Материал изготовления пульта — полифениленовый эфир/полистирол |  | Наличие |  |  |  |
| 1.50 | Шнур питания |  | Наличие |  |  |  |
| 1.51 | Боковые ограждения с упором для рук пациента, с фиксацией, со вставками из ламината, опускаемые, цвет — бук |  | Наличие |  |  |  |
| 1.52 | Опорная дуга для роженицы, выполненная из металлической трубки с эпоксидным покрытием, П-образной формы, крепится в замки для опор для колен |  | Наличие |  |  |  |
| 1.53 | Механическая регулировка ножной секции: секция задвигается под ложе, выдвигается |  | Наличие |  |  |  |
| 1.54 | Трансформация кресла в кровать |  | Наличие |  |  |  |
| 1.55 | Возможность позиционирования кровати в разных видах положений для родов: сидя, лежа |  | Наличие |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Кресло-кровать акушерская |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.57 | Опора для ног |  | 1 пара |  |  |  |
| 1.58 | Опоры для колен типа Гопель |  | 1 пара |  |  |  |
| 1.59 | Фиксаторы для опор для колен |  | 1 пара |  |  |  |
| 1.60 | Ремни для опор для колен |  | 1 пара |  |  |  |
| 1.61 | Опора для ног медперсонала |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.62 | Подкладное судно |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.63 | Комплект матрацев с гинекологическим вырезом в тазовой секции |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.64 | Матрац для ножной секции, дополнительный |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.65 | Головной торец кровати |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.66 | Боковые ограждения с упором для рук пациента |  | 1 пара |  |  |  |
| 1.67 | Пульт ручного управления |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.68 | Опорная дуга для роженицы |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.69 | Стойка для переливания |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.70 | Устройство для приподнятия со скатывающейся вверх треугольной рукояткой |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.71 | Корзина для комплектов матрацев |  | 1 шт. |  |  |  |
| 1.72 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |  |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |  |  |  |
| 1.73 | Доставка, монтаж, пуско-наладка |  | Наличие |  |  |  |
| 1.74 | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта |  | Указать |  |  |  |
| 1.75 | Гарантийный период |  | Не менее 12 месяцев |  |  |  |
| 1.76 | Год выпуска товара не ранее 2011 г. |  | Указать |  |  |  |
| 1.77 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  | Наличие |  |  |  |
|  | Количество, шт. |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Позиция №2 Транспортная система с аппаратом ИВЛ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование | Указать |  |  |  |  |
| 2.2 | Модель | Указать |  |  |  |  |
| 2.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |
| 2.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать |  |  | № ______, от ______ по ______ |  |
| 2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |  |  | № ______, от ______ по ______ |  |
|  | Технические характеристики автоматической модульной реанимационной системы |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски | Наличие |  |  |  |  |
| 2.7 | Габаритные размеры платформы (ширина × высота × глубина) | Не более 465 × 307 × 145 мм |  |  |  |  |
| 2.8 | Масса платформы без оборудования | Не более 3,2 кг |  |  |  |  |
| 2.9 | Масса платформы с установленным оборудованием | Не более 11 кг |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики аппарата ИВЛ |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Возрастная категория пациента — взрослые и дети (масса тела от 10 кг) | Наличие |  |  |  |  |
| 2.11 | Встроенная батарея | Наличие |  |  |  |  |
| 2.12 | Средний срок работы батареи | Не менее 2 лет |  |  |  |  |
| 2.13 | Проведение ингаляции чистым кислородом | Наличие |  |  |  |  |
| 2.14 | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |  |  |  |  |
| 2.15 | Тип — электронный, микропроцессорный | Наличие |  |  |  |  |
| 2.16 | Привод — пневматический | Наличие |  |  |  |  |
| 2.17 | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |  |  |  |  |
| 2.18 | Быстрое переключение работы аппарата с режима неинвазивной ИВЛ на инвазивную ИВЛ | Наличие |  |  |  |  |
| 2.19 | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ | Наличие |  |  |  |  |
|  | Параметры вентиляции |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Рабочие давление, в диапазоне | Не менее 2,7 – 6 бар |  |  |  |  |
| 2.21 | Необходимый объем газа | Не менее 70 л/мин |  |  |  |  |
| 2.22 | Частота дыхания в минуту, в диапазоне | Не менее 10 – 30 дыханий/мин |  |  |  |  |
| 2.23 | Минутный объем, в диапазоне | Не менее 3 – 16 л/мин |  |  |  |  |
| 2.24 | Максимальное давление вдоха, в диапазоне | Не менее 20 – 45 мбар |  |  |  |  |
| 2.25 | Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:1,67 |  |  |  |  |
|  | Сигналы тревоги |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Оптические | Наличие |  |  |  |  |
| 2.27 | Звуковые | Наличие |  |  |  |  |
| 2.28 | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие |  |  |  |  |
| 2.29 | Стеноз | Наличие |  |  |  |  |
| 2.30 | Разряд аккумулятора | Наличие |  |  |  |  |
| 2.31 | Падение давления питания ниже, чем 2,7 бар | Наличие |  |  |  |  |
| 2.32 | Время отключения акустической тревоги при неустранённой причине не позднее 30 с | Соответствие |  |  |  |  |
| 2.33 | Возможность отключения оптической тревоги при неустраненной причине только после устранения причины возникновения тревоги | Наличие |  |  |  |  |
| 2.34 | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |  |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, ёмкостью 2 л | Наличие |  |  |  |  |
| 2.36 | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне | Наличие |  |  |  |  |
| 2.37 | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу | Наличие |  |  |  |  |
| 2.38 | Маска резиновая с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемые до 134 °C | Наличие |  |  |  |  |
| 2.39 | Маска ингаляционная | Наличие |  |  |  |  |
| 2.40 | Сумка для принадлежностей | Наличие |  |  |  |  |
| 2.41 | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие |  |  |  |  |
| 2.42 | Защитный чехол | Наличие |  |  |  |  |
| 2.43 | Модуль фиксации на стену с возможностью «съёма одной руки» | Наличие |  |  |  |  |
| 2.44 | Соединительный наконечник типа Walther, угловой 90 °: - ниппель типа Walther, номинальный диаметр 4 мм; - соединитель для шланга диаметром 6 мм | Наличие |  |  |  |  |
| 2.45 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |  |  |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |  |  |  |
| 2.46 | Доставка | Наличие |  |  |  |  |
| 2.47 | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |  |  |  |
| 2.48 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |  |  |  |
| 2.49 | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |  |  |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Позиция №3 Тележка внутрикорпусная с подъемной панелью и боковыми ограждениями для перевозки больных в комплекте с матрацем |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование |  | Указать |  |  |  |
| 3.2 | Модель |  | Указать |  |  |  |
| 3.3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
| 3.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | Указать | № ______, от ______ по ______ |  |  |
| 3.5 | Декларация о соответствии |  | Указать | № ______, от ______ по ______ |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля |  | Наличие |  |  |  |
| 3.7 | Ложе выполнено из стального листа |  | Наличие |  |  |  |
| 3.8 | Каркас и ложе покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  | Наличие |  |  |  |
| 3.9 | Изменение высоты ложа осуществляется при помощи гидроцилиндра в диапазоне |  | Не менее 470 – 870 мм |  |  |  |
| 3.10 | В комплект входит поролоновый матрац с чехлом из винилискожи |  | Наличие |  |  |  |
| 3.11 | Колеса самоориентирующиеся из немаркой серой резины |  | Наличие |  |  |  |
| 3.12 | Два колеса с автономным тормозным устройством |  | Наличие |  |  |  |
| 3.13 | Диаметр колёс |  | Не менее 150 мм |  |  |  |
| 3.14 | Номинальная нагрузка |  | Не менее 150 кг |  |  |  |
| 3.15 | Масса |  | Не более 80 кг |  |  |  |
| 3.16 | Габаритные размеры |  | Не менее 2200 × 700 × 470 – 870 мм |  |  |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Доставка, сборка |  | Наличие |  |  |  |
| 3.18 | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта |  | Указать |  |  |  |
| 3.19 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  | Указать |  |  |  |
| 3.20 | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. |  | Указать |  |  |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 |  |  |  |