## Техническое задание
Приложение № 1
к документации об аукционе
Техническое задание на право заключения муниципального контракта на поставку искусственно вживляемых имплантатов для МУЗ ГКБ № 4
№ п\п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | 2 | 3
1 | Коронарные стенты "PRO-Kinetic ENERGY" или эквивалент
1.1 | Дизайн стента
1.1.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
1.1.2 | Покрытие | аморфный силикон-карбид
1.1.3 | Структура | открытая ячейка
1.1.4 | Толщина каркаса стента для диаметра 2.0-3.0 мм | не более 60 микрон
1.1.5 | Толщина каркаса стента для диаметра 3.5-4.0 мм | не более 80 микрон
1.1.6 | Толщина каркаса стента для диаметра 4.5-5.0 мм | не более 120 микрон
1.1.7 | Конструкция каркаса стента | двойная спираль
1.1.8 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
1.2 | Параметры стента
1.2.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне | от 2,0 до 5,0 мм
1.2.2 | Шаг диаметра стента | не более 0,5 мм
1.2.3 | Размеры длины стентов в диапазоне | 13 - 40 мм
1.3 | Система доставки стента включает:
1.3.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
1.3.2 | Дистальная часть для диаметров 2,0-3,5 мм | не более 2.5F
1.3.3 | Дистальная часть для диаметров 4,0-5,0 мм | не более 2.8F
1.3.4 | Проксимальная часть | d не более 2.0F
1.3.5 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.3.6 | Диаметр рекомендуемого коронарного проводника | 0,014"
1.4 | Параметры системы доставки стента
1.4.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
1.4.2 | Номинальное давление раскрытия | не менее 9 атм
1.4.3 | Давление разрыва для баллона диаметром 2.0-4.0 мм | не менее 16 атм
1.4.4 | Давление разрыва для баллона диаметром 4.5-5.0 мм | не менее 14 атм
1.4.5 | Маркеры шафта для доступа через бедренную и лучевую артерии на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника | наличие
1.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 93
1.5.1 | 2,0 х 13 мм | 1
1.5.2 | 2,0 х 15 мм | 1
1.5.3 | 2,0 х 18 мм | 1
1.5.4 | 2,0 х 20 мм | 1
1.5.5 | 2,25 х 13 мм | 1
1.5.6 | 2,25 х 15 мм | 1
1.5.7 | 2,25 х 18 мм | 1
1.5.8 | 2,25 х 20 мм | 1
1.5.9 | 2,5 х 13 мм | 1
1.5.10 | 2,5 х 15 мм | 1
1.5.11 | 2,5 х 18 мм | 2
1.5.12 | 2,5 х 20 мм | 1
1.5.13 | 2,5 х 22 мм | 1
1.5.14 | 2,75 х 13 мм | 2
1.5.15 | 2,75 х 15 мм | 3
1.5.16 | 2,75 х 18 мм | 3
1.5.17 | 2,75 х 20 мм | 2
1.5.18 | 2,75 х 22 мм | 2
1.5.19 | 2,75 х 26 мм | 1
1.5.20 | 2,75 х 30 мм | 1
1.5.21 | 3,0 х 13 мм | 4
1.5.22 | 3,0 х 15 мм | 5
1.5.23 | 3,0 х 18 мм | 7
1.5.24 | 3,0 х 20 мм | 6
1.5.25 | 3,0 х 22 мм | 3
1.5.26 | 3,0 х 26 мм | 2
1.5.27 | 3,0 х 30 мм | 2
1.5.28 | 3,5 х 13 мм | 2
1.5.29 | 3,5 х 15 мм | 4
1.5.30 | 3,5 х 18 мм | 6
1.5.31 | 3,5 х 20 мм | 3
1.5.32 | 3,5 х 22 мм | 3
1.5.33 | 3,5 х 26 мм | 2
1.5.34 | 3,5 х 30 мм | 1
1.5.35 | 3,5 х 35 мм | 1
1.5.36 | 3,5 х 40 мм | 1
1.5.37 | 4.0 х 13 мм | 1
1.5.38 | 4,0 х 18 мм | 1
1.5.39 | 4.0 х 22 мм | 1
1.5.40 | 4.0 х 26 мм | 1
1.5.41 | 4.0 х 30 мм | 1
1.5.42 | 4.0 х 35 мм | 1
1.5.43 | 4.0 х 40 мм | 1
1.5.44 | 4.5 х 13 мм | 1
1.5.45 | 4,5 х 18 мм | 1
1.5.46 | 4.5 х 26 мм | 1
1.5.47 | 4.5 х 30 мм | 1
1.5.48 | 5,0 х 18 мм | 1
1.5.49 | 5.0 х 20 мм | 1