Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание на выполнение работ по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4 (RU3303MR01), производства General Electric Medical Systems, с заменой отдельных частей (гидравлического насоса, центробежного вентилятора)

| № п/п | Перечень работ, ремонтируемое медицинское оборудование, заменяемые запасные части | Возможность выполнения | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4 (RU3303MR01), производства General Electric Medical Systems, с заменой отдельных частей (гидравлического насоса, центробежного вентилятора) |  |  |  |
| 1.1 | Выполняемые работы |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности и функционирования ремонтируемого медицинского оборудования В рамках данных работ могут производиться следующие (по необходимости): - профилактический осмотр обслуживаемого медицинского оборудования; - проверка целостности кабелей, соединительных проводов; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверка ремонтируемого оборудования на соответствие требованиям электробезопасности; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | Наличие |  |  |
| 1.1.2 | Демонтаж медицинского оборудования в ремонт, монтаж запасных частей в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя | Наличие |  |  |
| 1.1.3 | Проверка работоспособности и функционирования ремонтируемого медицинского оборудования после замены запасных частей, его настройка и регулировка | Наличие |  |  |
| 1.2 | Заменяемые запасные части – наименование, описание, технические требования |  |  |  |
| 1.2.1 | Насос чиллера градиентного усилителя / Pump Assembly for Lytron Chiller | Наличие |  |  |
| 1.2.1.1. | Гидравлический насос с пластиковой соединительной муфтой и байпасным клапаном | Наличие |  |  |
| 1.2.1.2. | Совместимость с магнитно-резонансным томографом MR 1.5 T VALUE HDE 4 | Да |  |  |
| 1.2.1.3. | Обязательная замена насоса на новый в случае выхода из строя в гарантийный период | Да |  |  |
| 1.2.1.4. | Производительность | 4.3 галлона/мин (16,3 л/мин) |  |  |
| 1.2.1.5. | Соединения | Резьба ½” |  |  |
| 1.2.1.6. | Насос должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не менее 2011 года выпуска | Наличие |  |  |
| 1.2.1.7. | Инсталляция и конфигурация запасной части силами инженера, прошедшего обучение и имеющего сертификат по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4, производства General Electric Medical Systems | Наличие |  |  |
| 1.2.1.8. | Гарантия производителя | 12 месяцев с момента установки |  |  |
| 1.2.2. | Центробежный вентилятор с двигателем / SMALL BLOWER W/MTG BRACKET AND CAPACITOR ASM | Наличие |  |  |
| 1.2.2.1. | Совместимость с магнитно-резонансным томографом MR 1.5 T VALUE HDE 4 | Да |  |  |
| 1.2.2.3. | Обязательная замена вентилятора на новый в случае выхода из строя в гарантийный период | Да |  |  |
| 1.2.2.4. | Расход воздуха | 100 куб. футов/мин (2.8 куб. м/мин) при 50 ГЦ и 150 куб. футов/мин (4.2 куб. м/мин) при 60 Гц |  |  |
| 1.2.2.5. | Вентилятор должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не менее 2011 года выпуска | Наличие |  |  |
| 1.2.2.6. | Инсталляция и конфигурация запасной части силами инженера, прошедшего обучение и имеющего сертификат по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4, производства General Electric Medical Systems | Наличие |  |  |
| 1.2.2.7. | Гарантия производителя | 12 месяцев с момента установки |  |  |
| 1.3. | Требования к работе по восстановлению работоспособности медицинского оборудования |  |  |  |
| 1.3.1. | Действующая лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования | Наличие |  |  |
| 1.4. | Прочие требования |  |  |  |
| 1.4.1. | Срок выполнения работ по ремонту с учетом доставки запасных частей, их монтажа и пусконаладочных работ отремонтированного медицинского оборудования | 14 рабочих дней с момента передачи оборудования в ремонт согласно акта |  |  |
| 1.4.2. | Демонтированные в ходе ремонта запасные части переходят в собственность Исполнителя | Наличие |  |  |

Примечание: При несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, закупка имеет ссылку на товарные знак, согласно п. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»