## Лот № 1
Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме
Техническое задание на рентгеновкую и флюорографическую пленку
Позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Пленка рентгенографическая медицинская
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470
| 7 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175
| 8 | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая)
| 9 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная)
| 10 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1500
| 11 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185
| 12 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0
| 13 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2
| 14 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68
| 15 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3
| 16 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 7,5
| 17 | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,9
| 18 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120
| 19 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется:
| 20 | проявителя, литров | не более 0,5
| 21 | фиксажа, литров | не более 0,75
| 22 | воды, литров | не более 0,9
| 23 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 24 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 25 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100
| 26 | Формат 13х18 | Наличие
| 27 | Количество упаковок | 232
| 28 | Формат 18х24 | Наличие
| 29 | Количество упаковок | 788
| 30 | Формат 24х30 | Наличие
| 31 | Количество упаковок | 1110
| 32 | Формат 30х40 | Наличие
| 33 | Количество упаковок | 638
| 34 | Формат 35х35 | Наличие
| 35 | Количество упаковок | 168
| 36 | Формат 35х43 | Наличие
| 37 | Количество упаковок | 245
2 | 1 | Пленка рентгеновская медицинская
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - маммографические рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие
| 7 | Пленка имеет раздельные эмульсионные слои | не менее 3
| 8 | Каждый слой эмульсии состоит из галогенидов серебра в виде | ровно распределенных кубических кристаллов
| 9 | Галогениды серебра в пленке имеют | одинаковую форму и размеры
| 10 | Галогениды серебра в пленке имеют | плотную укладку кристаллов
| 11 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие
| 12 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,5
| 13 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2
| 14 | Средний градиент маммографической пленки | не менее 3,6
| 15 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 8,5
| 16 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. | Наличие
| 17 | Пленка адаптирована для маммографических кассет Mamoray HD S | Наличие
| 18 | Количество листов пленки в одной коробке | Не менее 100
| 19 | Формат 18х24 | Наличие
| 20 | Количество упаковок | 137
3 | 1 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах серии Drystar 5000 | Наличие
| 6 | Основа пленки (подложка) | полиэстер
| 7 | Прокрас основы пленки (подложки) | голубой
| 8 | Толщина основы пленки, мкм | не более 168
| 9 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие
| 10 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие
| 11 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие
| 12 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4
| 13 | Углы пленки скругленные | Наличие
| 14 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие
| 15 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие
| 16 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа | Наличие
| 17 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
| 18 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18
| 19 | Срок хранения изображения, лет | не менее 20
| 20 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100
| 21 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие
| 22 | Назначение радиочипа:
| 23 | - передача информации о типе пленки | Наличие
| 24 | - передача информации о формате пленки | Наличие
| 25 | - передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие
| 26 | - передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие
| 27 | Формат 20,3х25,4 | Наличие
| 28 | Количество упаковок | 336
| 29 | Формат 28х35 | Наличие
| 30 | Количество упаковок | 12
| 31 | Формат 35х43 | Наличие
| 32 | Количество упаковок | 400