## Лот № 2
Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме
Техническое задание на рентгеновкую и флюорографическую пленку
Позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Пленка рентгенографическая медицинская
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне по DIN | от 50 до 800
| 7 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | от 395 до 405
| 8 | Пленка на подложке, окрашенной в цвет | синий
| 9 | Подложка пленки | полиэфирная
| 10 | Структура эмульсии пленки | объемные кристаллы (зернистая)
| 11 | Чувствительность пленки при ручной обработке Р-1 | не менее 800
| 12 | Чувствительность пленки при машинной обработке Р-1 | не менее 900
| 13 | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,5
| 14 | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,4
| 15 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,95
| 16 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,25
| 17 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,3
| 18 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 19 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с вольфраматными экранами РЕНЕКС ЭУ-В2 класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 20 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 21 | Формат 13х18 | Наличие
| 22 | Количество упаковок | 15
| 23 | Формат 18х24 | Наличие
| 24 | Количество упаковок | 11
| 25 | Формат 24х30 | Наличие
| 26 | Количество упаковок | 33
| 27 | Формат 30х40 | Наличие
| 28 | Количество упаковок | 8
| 29 | Формат 35х35 | Наличие
| 30 | Количество упаковок | 5
| 31 | Формат 35х43 | Наличие
| 32 | Количество упаковок | 14
2 | 1 | Пленка рентгенографическая медицинская
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | от 540 до 550
| 7 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175
| 8 | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая)
| 9 | Чувствительность пленки Р-1 при машинной обработке | не менее 2000
| 10 | Чувствительность пленки Р-1 при ручной обработке | не менее 1900
| 11 | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,25
| 12 | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,7
| 13 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,95
| 14 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,23
| 15 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,1
| 16 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 17 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Kodak Lanex Regular класса чувствительности 400 ед. и экранами РЕНЕКС ЭУ-Г3 и ЭУ-Г4 | Наличие
| 18 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 19 | Формат 13х18 | Наличие
| 20 | Количество упаковок | 107
| 21 | Формат 18х24 | Наличие
| 22 | Количество упаковок | 91
| 23 | Формат 24х30 | Наличие
| 24 | Количество упаковок | 181
| 25 | Формат 30х40 | Наличие
| 26 | Количество упаковок | 100
| 27 | Формат 35х35 | Наличие
| 28 | Количество упаковок | 35
| 29 | Формат 35х43 | Наличие
| 30 | Количество упаковок | 20
3 | 1 | Пленка рентгеновская медицинская
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - маммографические рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие
| 7 | Пленка имеет раздельные эмульсионные слои | не менее 2
| 8 | Структура эмульсии пленки | ассиметричная
| 9 | Эмульсии на пленке нанесены на обе стороне подложки. | Наличие
| 10 | Средний градиент пленки | не менее 3,4
| 11 | Пленка должна быть адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. | Наличие
| 12 | Пленка адаптирована для маммографических кассет Min-R | Наличие
| 13 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 14 | Формат 18х24 | Наличие
| 15 | Количество упаковок | 40
4 | 1 | Пленка для медицинского лазерного принтера KODAK Dry View 8-тысячной серии
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Пленка предназначена для медицинского лазерного принтера KODAK Dry View | Наличие
| 6 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие
| 7 | Сенсибилизация пленки к инфракрасной части спектра | Наличие
| 8 | Цвет основы (подложки) пленки | синий
| 9 | Толщина основы пленки, микрон | не более 180
| 10 | Нанесение изображения на пленку методом фототермографической печати | Наличие
| 11 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,0
| 12 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие
| 13 | Пленка упакована в специальные светозащитные картриджи | Наличие
| 14 | Пленка вне защитного картриджа | чувствительна к дневному свету
| 15 | Сохранность изображения при длительном хранении | только в защитных пакетах
| 16 | Срок хранения изображения в защитных пакетах, лет | не менее 100
| 17 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 125
| 18 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 12
| 19 | Формат 35х43 | Наличие
| 20 | Количество упаковок | 5