Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «05» декабря  2011г.№ 0356300165911000016

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет Договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок от 05декабря 2011 г. № 0356300165911000016 | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена оказываемых услуг |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок от 05 декабря 20 11 г. № 0356300165911000016 | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена оказываемых услуг |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- *к котировочной заявке необходимо приложить Сведения  с указанием наименования и характеристики оказываемых услуг.

Приложение  № 1

к котировочной заявке

от «05» декабря 2011 года

№ 0356300165911000016

Требование

| № п/п |  | Технические характеристики |  | Соответствие требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ДА |  | НЕТ |
| 1 |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России - указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| 1.2. |  | Сертификат об утверждении типа средств измерения - указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| 1.3. |  | Сертификат ГОСТ Р, указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| 1.4. |  | Свидетельство о поверке |  | наличие |  |  |
| 1.5. |  | Требуемые характеристики |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Применение в клинико-диагностических лабораториях |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  | Работа с капиллярной и венозной кровью, возможность |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  | Полностью автоматическая система измерения |  |  |  |  |
|  |  | Измеряемые параметры – - RBC (эритроциты) - MCV (средний объем эритроцита) - RDW (распределение эритроцитов) - WBC (лейкоциты с дифференцировкой на 3 субпопуляции) - LYM (лимфоциты, кол-во) - GRA (гранулоциты, кол-во) - MON (моноциты, кол-во) - LYM% (лимфоциты, %) - GRA% (гранулоциты, %) - MON% (моноциты, %) - WBC Histogram (гистограммы распределения лейкоцитов по объему) - HGB (гемоглобин) - MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) - MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах) - HCT (гематокрит) - PLT (тромбоциты) - PCT (тромбокрит) - MPV (средний объем тромбоцита) - PDW (распределение тромбоцитов) - PLT/RBC Histogram (гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему) |  |  |  |  |
| 1.5.4. |  | Производительность не менее 30 тестов в час |  |  |  |  |
| 1.5.5. |  | Метод измерения кондуктометрический (метод Культера) |  |  |  |  |
| 1.5.6. |  | Метод измерения гемоглобина – цианметгемоглобиновый и безцианидный |  |  |  |  |
| 1.5.7. |  | Встроенный фотометр с фильтром 540 нм |  |  |  |  |
| 1.5.8. |  | Объем пробы: - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем, забираемый у пациента от 10 мкл |  |  |  |  |
| 1.5.9. |  | Профили для проб: человек (общий), мужчина, женщина, младенец, ребенок, дети |  |  |  |  |
| 1.5.10 |  | Открытая система для любых качественных реагентов, включая отечественные |  |  |  |  |
| 1.5.11 |  | Количество реагентов не более 2, для очистки прибора не более 1. |  |  |  |  |
| 1.5.12 |  | Процедура очистки – прожиг высоким напряжением апертуры, обратный ток жидкости под высоким давлением и химическая очистка апертуры очищающим реагентом |  |  |  |  |
| 1.5.13 |  | Диаметр апертуры 70 мкм |  |  |  |  |
| 1.5.14 |  | Автоматический ротор проб с разъемом под адаптер (d-12,5мм) для пробирок с пробами крови |  |  |  |  |
| 1.5.15 |  | Установка высоты пробоотборника по 5 уровням для различных типов первичных пробирок. |  |  |  |  |
| 1.5.16 |  | Защита оператора от контакта с кровью – забор пробы внутри прибора |  |  |  |  |
| 1.5.17 |  | Цветовая индикация статуса прибора – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.18 |  | Датчики для определения наличия растворов – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.19 |  | Тест самопроверки – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.20 |  | Статистика ошибок (сбоев) закупорка RBC/WBC<1% (обычное использование) |  |  |  |  |
| 1.5.21 |  | Контроль качества: - 6 уровней; - среднее; - ± диапазон; - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров; - 64-дневный график Левея-Дженнингса; - отдельная база данных Контроля качества |  |  |  |  |
| 1.5.22 |  | Калибровка - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |  |  |  |  |
| 1.5.23 |  | Многопользовательский режим – работа с несколькими пользователями с выбираемым 3-х уровневым доступом, идентификацией пользователя и паролем |  |  |  |  |
| 1.5.24 |  | Интерфейс пользователя простой в использовании; управление через клавиатуру или сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| 1.5.25 |  | Прибор русифицирован |  |  |  |  |
| 1.5.26 |  | Языки: Русский, английский, французский, немецкий, индонезийский, португальский, испанский и другие по запросу |  |  |  |  |
| 1.5.27 |  | Дисплей сенсорный цветной, 320х240 точек, высококонтрастный, с подсветкой, графический, жидкокристаллический (LCD) |  |  |  |  |
| 1.5.28 |  | Клавиатура: кнопка START |  |  |  |  |
| 1.5.29 |  | Внешняя клавиатура стандартная USB-совместимая клавиатура |  |  |  |  |
| 1.5.30 |  | USB-совместимая «мышь» |  |  |  |  |
| 1.5.31 |  | Емкость хранения базы данных мин.1000 измерений включая гистограммы , «флаги », идентификационный номер пациента (7 знаков), дату и время измерения |  |  |  |  |
| 1.5.32 |  | Очистка базы хранения автоматическая «по наполнению» или ручная |  |  |  |  |
| 1.5.33 |  | Пересылка данных в основной компьютер – возможность |  |  |  |  |
| 1.5.34 |  | Процессор с производительностью уровня Pentium |  |  |  |  |
| 1.5.35 |  | Интерфейс связи: - 3 USB A порта на задней панели, - 1 USB A порт спереди, - 1 USB B порт для виртуального RS-232 |  |  |  |  |
| 1.5.36 |  | Интерфейс выгрузки данных- обновления – USB флэш-устройство. |  |  |  |  |
| 1.5.37 |  | Подключение внешнего принтера, интерфейс USB – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.38 |  | Подключение компьютера – возможность |  |  |  |  |
| 1.5.39 |  | Термопринтер встроенный, ширина бумаги 56-58 мм |  |  |  |  |
| 1.5.40 |  | Различные форматы распечаток: с гистограммами и без |  |  |  |  |
| 1.5.41 |  | «Флаги» на распечатке при ошибочном подсчете параметра |  |  |  |  |
| 1.5.42 |  | Источник питания: внешний Универсальный сетевой адаптер, выход 12В (DC); 6А |  |  |  |  |
| 1.5.42 |  | Электропитание: - 110-220 / 220-240В; 50-60 Гц; - 10 Вт в режиме ожидания, 60 Вт – максимально |  |  |  |  |
| 1.5.44 |  | Температура 15-35°С, влажность менее чем 80% |  |  |  |  |
| 1.5.45 |  | Габариты не более 32х26х36,5 см |  |  |  |  |
| 1.5.46 |  | Вес не более 12 кг (нетто) |  |  |  |  |
| 1.5.47 |  | Адаптер для пробирок, 3 шт. - наличие |  |  |  |  |
| 1.5.48 |  | Контейнер для отходов (20 л), 1 шт. - наличие |  |  |  |  |
| 1.5.49 |  | Инструкция на русском языке, 1 шт. - наличие |  |  |  |  |
| 1.5.50 |  | Бумага для принтера, 56-58 мм, 2 рул., наличие |  |  |  |  |
| 1.5.51 |  | Комплект крышек для контейнеров с реагентами (из 4 шт.). – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.52 |  | Трубка для очистки, 1 шт. – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.53 |  | Комплект трубок (зел, жел, син, красн), 1 комп. – наличие |  |  |  |  |
| 1.5.54 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |
| 1.5.55 |  | Обучение персонала на рабочем месте |  |  |  |  |
| 1.5.56 |  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 1.5.57 |  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. |  |  |  |  |
| 1.5.58 |  | Количество, шт |  | 1 |  |  |
| 2 |  | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЗКОВ КРОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России – наличие, указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| 2.2. |  | Сертификат ГОСТ Р, указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| 2.3. |  | - Принцип работы- механический - Длина мазка- регулируемая - Количество предметных стекол, обрабатываемых одновременно- 2 - Периодическая настройка- не требуется - Периодическая смазка- не требуется - Входная мощность-нет Условия хранения: температура- -50 °С ~ 55 °С, влажность-25 % ~ 93 % Условия работы: температура- 15 °С ~ 35 °С, влажность-25 % ~ 80 % - Вес- 0,4 кг - Размер- 150(д) х 30 (ш) х 140 (в) мм |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Обучение персонала на рабочем месте |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Количество, шт |  | 1 |  |  |
| 3 |  | - Изотонический разбавитель |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Технические характеристики |  | Соответствие требованиям |  |  |
|  |  |  |  | ДА | НЕТ |  |
|  |  | ### Общие требования |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России , указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Применение в клинико-диагностических лабораториях для проведения гематологических исследований крови |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Изотонический разбавитель - буферный, устойчивый и микрофильтрованный электролитный раствор для автоматизированного разбавления образцов крови человека, количественного и качественного определения эритроцитов, лейкоцитов и субпопуляции лейкоцитов, тромбоцитов и измерения концентрации гемоглобина на гематологических анализаторах |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Ингредиенты: Сульфат натрия – 1,2% Хлорид натрия – 0,6% Мочевина – 0,1% Карбонат натрия – 0,1% в деионизированной воде |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Контейнер пластиковый, объем – 20 л. |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Условия хранения 15-30°C |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Количество, фл |  | 2 |  |  |
| 4 |  | ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Технические характеристики |  | Соответствие требованиям |  |  |
|  |  |  |  | ДА | НЕТ |  |
|  |  | ### Общие требования |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России , указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Применение в клинико-диагностических лабораториях для проведения гематологических исследований крови |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Лизирующий раствор - устойчивый и микрофильтрованный раствор для стромолиза эритроцитов, для количественного определения лейкоцитов, лейкоцитов с дифференцировкой на 3 субпопуляции и измерения концентрации гемоглобина в крови человека на гематологических анализаторах |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ингредиенты: Бромид цетилтриметиламмония – 0,6% Ортофосфат натрия трехзамещенный – 0,1% Лимонная кислота – 0,1% в деионизированной воде |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Контейнер пластиковый, объем – 1 л. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Срок годности – 48 месяцев с даты изготовления |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Условия хранения 15-30°C |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Количество, фл |  | 2 |  |  |  |
| 5 | ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Технические характеристики |  | Соответствие требованиям |  |  |  |
|  |  |  | ДА |  | НЕТ |  |
|  | ### Общие требования |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России – наличие, указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Применение в клинико-диагностических лабораториях для проведения гематологических исследований крови |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Очищающий раствор - устойчивый и микрофильтрованный раствор детергента для регулярной автоматической очистки, полоскания и промывки капилляров, трубок и камер гематологических анализаторов, удаляя осаждающиеся компоненты крови и липопротеиновые осадки в гематологических анализаторах |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ингредиенты: Сульфат натрия – 0,9% Хлорид натрия – 0,1% Бромид цетилтриметиламмония – 0,2% в деионизированной воде |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Контейнер пластиковый, объем – 1 л. |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Срок годности – 48 месяцев с даты изготовления |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Условия хранения 15-30°C |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Количество, фл |  | 2 |  |  |  |
| 6 | КРОВЬ КОНТРОЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Технические характеристики |  | Соответствие требованиям |  |  |  |
|  |  |  | ДА |  | НЕТ |  |
|  | ### Общие требования |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России – наличие, указать |  | № срок действия от _______ до ________ |  |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Контрольная кровь на 18 параметров для контроля качества в автоматических гематологических анализаторах |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Стабильность контроля: в закрытом флаконе 135 суток, в открытом флаконе 14 суток. Обязательно хранение контроля при температуре +4°C. Категорически запрещено замораживание контроля, после размораживания повторное использование невозможно |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Низкий уровень |  | 1х4,5 мл |  |  |  |
| 6.6. | Нормальный уровень |  | 1х4,5 мл |  |  |  |
| 6.7. | Высокий уровень |  | 1х4,5 мл |  |  |  |
| 6.8. | Набор: 4N, 4H, 4L |  | соответствие |  |  |  |
| 6.9. | Количество |  | 1 |  |  |  |