| Приложение 1 к Извещению запроса котировок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Форма выпуска и технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Шприц для инсулина 1 мл комплектуется иглой 0,33*12 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина. Вместимость – 1 мл. Индивидуальная упаковка блистер. Материал цилиндра – полипропилен. Цвет цилиндра – прозрачный. Материал шток-поршня – полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы не менее 57 мм. Градуировка шкалы - 100 ед. Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта силиконом. Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы - 8 мм. Наличие выемки на шток-поршне для пальцев. Наличие иглы не съемной, вклеенной в корпус шприца и заточенной в 3-х плоскостях. Размер иглы - 0,33х12. Толщина стенки иглы - 0,1 мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). | шт. | 1000 |  |  |
| Шприц для туберкулина 1мл комплектуются иглой 0,4х12 мм | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения предназначены для точного введения лекарственного средства. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. Шток-поршень самоломающийся после проведения иньекции, препятствующий повторному использованию шприца. Цвет поршня синий. На внешней стороне цилиндра нанесена двойная шкала градуировки объема. Нижняя часть цилиндра снабжена канюлей типа «Луер-слип». В верхней части цилиндра имеется стопорное кольцо,препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Поршень снабжён резиновым уплотнителем. Пятка поршня имеет ребристую поверхность для исключения соскальзывания пальцев при проведении инъекции. Резиновый уплотнитель имеет не менее трех колец контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Особая форма уплотнителя минимизирует «мёртвое» пространство и обеспечивает максимальное введение лекарственного препарата. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка БЛИСТЕР. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Средний срок годности не менее 5лет. Шприц 1мл комплектуются иглой 0,4х12 мм | шт. | 2000 |  |  |
| Шприцы трёхкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, объемом 2 мл | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций.Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81.Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. Шток-поршень самоломающийся после проведения иньекции, препятствующий повторному использованию шприца.На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет не менее трех колец контакта с внутренней поверхности цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку.Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса.Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка БЛИСТЕР. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Средний срок годности не менее 5лет.Шприц 2мл комплектуются иглой 0,6х32мм 23G. | шт. | 9000 |  |  |
| Шприц одноразовый стерильный с убирающейся иглой | Шприц 2,5 мл одноразовый стерильный с убирающейся с помощью пружинного механизма после инъекции иглой G21, дополнительно комплектуется дозирующей иглой с боковым отверстием 18 G; соединение Luer Lok (винтовое); на поршне имеются защитные клипсы, предохраняющие от преждевременного срабатывания механизма; корпус шприца и регулируемый шток из материала полипропилен; поршень из синтетического полиизопрена (нелатексного); смазочный материал силикон для медицинского использования; градуировка на шприце водорастворимыми чернилами; игла из нержавеющей стали типа 304 (18-20% хрома, 8-12% никеля); защитный колпачок для иглы, основание иглы, колпачок на основании иглы изготовлены из полипропилена; уплотнительное кольцо из силикона для медицинского использования; соединение иглы и основания иглы из эпоксидной смолы; пружина нержавеющая сталь. Длина шприца с иглой 99,61 мм Длина шприца без иглы 70,56 мм Внешний диаметр 13,80 мм Внутренний диаметр 12,56 мм Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения. | шт. | 500 |  |  |
| Шприцы трёхкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, объемом 5мл | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций.Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81.Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. Шток-поршень самоломающийся после проведения иньекции, препятствующий повторному использованию шприца.На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет не менее трех колец контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку.Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса.Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка БЛИСТЕР. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Средний срок годности не менее 5 лет.Шприц 5мл комплектуются иглой 0,7х38 мм 22G. | шт. | 4000 |  |  |
| Шприц одноразовый стерильный с убирающейся иглой | Шприц 5 мл одноразовый стерильный с убирающейся с помощью пружинного механизма после инъекции иглой G23, дополнительно комплектуется дозирующей иглой с боковым отверстием 18 G; соединение Luer Lok (винтовое); на поршне имеются защитные клипсы, предохраняющие от преждевременного срабатывания механизма; корпус шприца и регулируемый шток из материала полипропилен; поршень из синтетического полиизопрена (нелатексного); смазочный материал силикон для медицинского использования; градуировка на шприце водорастворимыми чернилами; игла из полипропилена; уплотнительное кольцо из силикона для медицинского использования; соединение иглы и основания иглы из эпоксидной смолы; пружина нержавеющая сталь. Длина шприца с иглой 93,45 мм Длина шприца без иглы 68,00 мм Внешний диаметр 10,80 мм Внутренний диаметр 9,50 мм Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения.Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81 | шт. | 500 |  |  |
| Шприцы трёхкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой объемом 10мл | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. Шток-поршень самоломающийся после проведения иньекции, препятствующий повторному использованию шприца. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет не менее трех колец контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка БЛИСТЕР. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Средний срок годности не менее 5 лет. Шприц 10мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 21G. | шт. | 1000 |  |  |
| Перчатки, смотровые, латексные, нестерильные | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов; латексные, крупно-текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом Размер S | пар. | 4000 |  |  |
| Перчатки, смотровые, латексные, нестерильные | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов; латексные, крупно-текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом Размер M | пар. | 1000 |  |  |
| Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные | для непродолжительных оперативных вмешательств, латексные,стерильные,неопудренные,анатомической формы двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей Размер М | пар. | 400 |  |  |
| Маска медицинская 3-х слойная, на резинке, голубая | 3-х слойная гипоаллергенная маска с фиксатором на переносице, увеличенная глубина складок . Маска фиксируется на голове при помощи мягкой резинки. Материал-спанбонд, плотность 17 г/м2 Цвет - голубой. | шт. | 3000 |  |  |
| Шапочка берет Шарлота | Шапочка берет Шарлота одноразовая, материал спанбонд пл. не менее 40 г/м .кв, | шт. | 3000 |  |  |
| Халат одноразовый , нестерильный. | Халат хирургический с защитой, « Евростандарт», изготовлен из нетканого полипропилена (спанбонда),снабжен дополнительными защитными вставками на рукавах и передней поверхности, рукава на манжете, нестерильный плотность не менее 40 г/м.кв., размер 50/52, длина 140 см. | шт. | 100 |  |  |