Приложение № 2

к Извещению №14 от «06» декабря 2011 года

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические) характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Гематологический автоматический анализатор |
| Количество определяемых параметров | 16 |
| Измеряемые параметры | эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC); ширина распределения эритроцитов (относительное значение) (RDW%); лейкоциты (WBC); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%); содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%); тромбоциты (PLT); средний объем тромбоцитов (MPV) |
| Производительность | 67 исследований в час |
| Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |
| Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |
| Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |
| Режимы работы | Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью Стаканчик с предварительно разведенной кровью |
| Объем крови | Не менее 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); Не менее 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |
| Система дозирования | поворотный клапан в безшприцевой гидравлической системе |
| Количество каналов счета | 2 |
| Количество реагентов | 2 |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Встроенный дилютер изотонического разбавителя | Наличие |
| Дисплей | Сенсорный, цветной 240х320 |
| Язык меню | Русский, Английский |
| Память | До 1000 проб |
| Автоматическое отслеживание текущей даты | наличие |
| Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | До 9 программ |
| Возможность идентификации проб по: | - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию |
| Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Автоматический режим Ручной режим |
| Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | наличие |
| «Спящий» режим | наличие |
| Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | наличие |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие |
| Встроенный контроль качества | наличие |
| Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 99,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 99,9 g/dl |
| Воспроизводимость WBC RBC MCV PLT HGB | < 1.8 % < 1.1 % < 0.3 % < 3.3 % < 1.0 % |
| Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | наличие |
| Вывод результатов на дисплей | наличие |
| Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | наличие |
| Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях | наличие |
| Система флагирования параметров счета | наличие |
| Принтер | Внешний, формата IBM, матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный (Заказывается отдельно) |
| Последовательный порт | наличие |
| Параллельный порт | наличие |
| Сканер штрих-кодов (опция) | наличие |
| Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | наличие |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие |
| Автоматическое определение и индикация засорения апертуры | наличие |
| Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | наличие |
| Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | наличие |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Представление и обработка контрольных данных | Графики Леви-Дженнингса |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |
| Напряжение | 220В 50 Гц |
| Потребляемая мощность рабочий режим Спящий режим | 100Вт 20Вт |
| Габаритные размеры, мм | 410х290х460 |
| Вес, кг | Не более 18 |
| Дата выпуска прибора | Не позднее 2011 года |
| Серийный номер на задней стороне прибора | наличие |
| Свидетельство о Внесении в реестр утвержденных типов средств измерений изделий медицинской техники | наличие |

Главный врач МУЗ «ГДКП №1»                ___________                        А.Н. Сенюшкин