Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Технические характеристики и комплектация товара | Требуемые параметры товара | Предлагаемые параметры товара (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Аппарат наркозный Venar Libera Screen или эквивалент |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Универсальный наркозный аппарат с интегрированным анестезиологическим вентилятором, обеспечивающий проведение анестезии для взрослых, детей и новорожденных пациентов. | Наличие |  |
|  | Анестезиологический вентилятор: | Электропривод с электронным управлением |  |
| 8. | Режимы вентиляции: |  |  |
| - 1. | Вентиляция, управляемая по объему | Наличие |  |
| 8.2. | Вентиляция, управляемая по давлению | Наличие |  |
| 8.3. | Синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлением спонтанного дыхания | Наличие |  |
| 8.4. | Поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента | Наличие |  |
| 8.5. | Ручная вентиляция с помощью дыхательного мешка наркозного аппарата | Наличие |  |
| 8.6. | Вентиляция при самостоятельном дыхании пациента | Наличие |  |
|  | Дыхательный объем в диапазоне, литров | от 0,02 до 1,5 |  |
|  | Частота циклов дыхания в диапазоне, циклов в мин | от 4 до 60 |  |
|  | Время вдоха в диапазоне, % от дыхательного цикла | от 20 до 70 |  |
|  | Задержка в конце вдоха в диапазоне, % от времени вдоха | от 0 до 50 |  |
|  | Минутная вентиляция в диапазоне, л/мин | От 0,5 до 25 |  |
|  | Рабочее давление в диапазоне, см Н2О | от 10 до 70 |  |
|  | Чувствительность ассистора / триггера, л / мин | Не менее 3 - при использовании для детей, не менее 5 - при использовании для взрослых |  |
|  | Положительное давление в конце выдоха – ПДКВ в диапазоне, см Н2О | от 0 до 20 |  |
|  | Концентрация О2 в инспираторном потоке в диапазоне, % | от 21 до 100 |  |
|  | Давление питания газов в диапазоне, бар | От 3 до 6 |  |
|  | Время работы от собственного источника электропитания (аккумулятор), минут | Не менее 30 - при любых настройках, Не менее 90 - при стандартных настройках |  |
|  | Автоматический учет растяжимости дыхательного контура для выполнения заданных параметров вентиляции | Наличие |  |
|  | Встроенный аспиратор, в комплекте сосуд для секрета. | Наличие |  |
|  | Испаритель анестетиков: |  |  |
| 22.1 | Подвес должен предусматривать одновременное крепление не менее двух испарителей с помощью универсального крепления. | Наличие |  |
| 22.2. | Предусматривается работа с испарителями для галотана (фторотана), изофлюрана, севофлюрана, энфлюрана, дезфлюрана | Наличие |  |
| 22.3 | В комплекте испаритель для Севофлюрана | Наличие |  |
|  | Ротаметр: |  |  |
|  | Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух); мониторинг потока свежей смеси; система защиты от гипоксической смеси: | Наличие |  |
|  | Регулировка потока по каждому газу (O2, N2O, AIR), л/мин | В диапазоне не менее 0,1-10 |  |
|  | Отображение расхода газов за время операции (по каждому газу в отдельности). | Наличие |  |
|  | Отображение параметров в числовом виде, а также в графическом виде | Наличие |  |
|  | Дополнительный ротаметр для подачи кислорода вне контура аппарата | Наличие |  |
|  | Рабочее место анестезиолога |  |  |
|  | Столик для работы анестезиолога | Наличие |  |
|  | светильника для подсветки рабочего места анестезиолога | Наличие |  |
|  | Дыхательная система: использование адсорбера емкостью | не менее 0,8 л |  |
| 25.1 | Работа по полузакрытому контуру | Наличие |  |
| 25.2 | Работа по полуоткрытому контуру | Наличие |  |
|  | Встроенное газоотсасывающее устройство | Наличие |  |
|  | Датчик потока для детей и взрослых | Наличие |  |
|  | Цифровой мониторинг: | Наличие |  |
| 28.1 | - отображает цифровые значения пикового давления в дыхательных путях, | Наличие |  |
| 28.2 | - среднего давления в дыхательных путях, | Наличие |  |
| 28.3 | - дыхательного объема, | Наличие |  |
| 28.4 | - минутной вентиляции, | Наличие |  |
| 28.5 | - положительного давления в конце выдоха, | Наличие |  |
| 28.6 | - концентрацию O2 на вдохе, | Наличие |  |
| 28.7 | - частоты дыхания | Наличие |  |
|  | Графический мониторинг: | Наличие |  |
| 29.1 | - График давление/время | Наличие |  |
| 29.2 | - График поток/время | Наличие |  |
| 29.3 | - График дыхательный объем/время | Наличие |  |
| 29.4 | - График дыхательный объем/давление | Наличие |  |
| 29.5 | - График поток/дыхательный объем | Наличие |  |
|  | Параметры механических свойств легких: постоянная врeмeни вдоха, статическая податливость легких, динамическая податливость легких, сопротивлeниe дыхатeльных путeй на вдохе, пиковое альвеолярное давление, альвеолярное давление в конце вдоха, альвеолярное давление, autoPEEP | Наличие |  |
|  | Система трендов по всем параметрам вентиляции в течении не менее 24 часов | Наличие |  |
|  | Система управления возможности аппарата: цветной дисплей, мембранные клавиши и манипулятор типа шаттл или тач-скрин дисплея, диагональ дисплея 6 дюймов, не менее, система самотестирования аппарата на работоспособность и герметичность контура | Наличие |  |
|  | Экстренный запуск: | Наличие |  |
|  | начало работы аппарата посредством не более 2 манипуляций при включенном аппарате | Наличие |  |
|  | Начало вентиляции пациента с помощью задания одного параметра (масса или возраст пациента) | Наличие |  |
|  | Двухуровневая система тревог на основе визуального и звукового оповещения по следующим пунктам: Сбой питания кислорода, сбой питание от электросети, разгерметизация контура | Наличие |  |
|  | Тревоги вентиляции: измеренное давление выше или ниже установленных границ; Измеренный дыхательный объем выше или ниже установленных границ; Измеренная концентрация O2 выше или ниже установленных границ Измеренная частота дыхания ниже установленной границы. Отображение последней причины тревоги на основном экране монитора | Наличие |  |
|  | Комплектация: | Наличие |  |
| 36.1 | анестезиологический вентилятор с электронным контролем и держателем контура пациента; | Наличие |  |
| 36.2 | система шлангов для подключения к баллонам или центральной разводке кислорода и закиси азота, а также к центральной разводке воздуха или компрессору; | Наличие |  |
| 36.3 | тележка на колесах, два из которых со стопорами | Наличие |  |
| 36.4 | датчик потока, шт. | Не менее 2 |  |
| 36.5 | многоразовый контур пациента с переходниками для подключения к аппарату | Наличие |  |
| 36.6 | набор одноразовых фильтров для работы аппарата, шт. | Не менее 10 |  |
| 36.7 | столик для работы врача-анестезиолога с подсветкой рабочего места | Наличие |  |
| 36.8 | встроенный аспиратор с сосудом для секрета | Наличие |  |
| 36.9 | встроенное газоотсасывающее устройство | Наличие |  |
| 36.10 | испаритель для севофлюрана | Наличие |  |
| 36.11 | ротаметр на 3 газа | Наличие |  |
| 36.12 | адсорбер | Наличие |  |
|  | Год выпуска | Не ранее 2011г. |  |
|  | Товар должен быть не бывшим в употреблении | Наличие |  |
|  | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должны прилагаться гарантийные талоны производителя и поставщика | Наличие |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию товара, | не менее 12 мес. |  |
|  | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта | не более 60 дней |  |
|  | Возможность послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования | Наличие |  |