## ТЗ
Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реактивов для биохимических исследований
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 625
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 23 | Количество наборов, шт. | 41
2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 625
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 23 | Количество наборов, шт. | 125
3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 4 х 200
| 14 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 625
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 23 | Количество наборов, шт. | 35
4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13
| 19 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 24 | Количество наборов, шт. | 41
5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13
| 19 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 24 | Количество наборов, шт. | 114
6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 4 х 200
| 14 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13
| 19 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 24 | Количество наборов, шт. | 34
7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
| 13 | -бромкрезоловый зеленый, мкмоль/л | 260
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -альбумин, г/л | 40
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70
| 18 | Количество наборов, шт. | 6
8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100
| 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
| 13 | -бромкрезоловый зеленый, мкмоль/л | 260
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -альбумин, г/л | 40
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70
| 18 | Количество наборов, шт. | 17
9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 , недель | не менее 12
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 12 х 10
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 14 | -CNPG3, ммоль/л | 1.6
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 20 | Количество наборов, шт. | 14
10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 , недель | не менее 12
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 16 х 5
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 14 | -CNPG3, ммоль/л | 1.6
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 20 | Количество наборов, шт. | 4
11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 12
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 14 | -CNPG3, ммоль/л | 1.6
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 20 | Количество наборов, шт. | 92
12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Белок в моче, колометрический метод с пирогаллоловым красным для количественного определения концентрации белка в моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-30 С0, дней | не менее 60
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 2 х 100
| 10 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 1
| 11 | Состав реагента:
| 12 | -сукцинатный буфер (рН 2,5), ммоль/л | 0.05
| 13 | -пирогалловый красный, ммоль/л | 0.06
| 14 | -молибдат натрия, ммоль/л | 0.04
| 15 | -додецилсульфат натрия, ммоль/л | 0.07
| 16 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0,02 до 5
| 17 | Количество наборов, шт. | 87
13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120
| 20 | Количество наборов, шт. | 62
14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120
| 20 | Количество наборов, шт. | 19
15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Билирубин общий, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови на автоматических анализаторах | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не менее 30
| 8 | Состав набора:
| 9 | -детергент, фл х мл | 3 х 100
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
| 11 | Состав детергента:
| 12 | -кофеин, ммоль/л | 5.2
| 13 | -детергент | Наличие
| 14 | -консервант | Наличие
| 15 | Состав окрашивающего реагента:
| 16 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.9
| 17 | -кофеин, ммоль/л | 5.2
| 18 | -детергент | Наличие
| 19 | -консерфант | Наличие
| 20 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 513
| 21 | Количество наборов, шт. | 4
16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 13 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200
| 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420
| 18 | Состав О-нитритного реагента:
| 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390
| 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 23 | Состав П-нитритного реагента:
| 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25
| 25 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 428
| 26 | Количество наборов, шт. | 159
17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Билирубин прямой, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови на автоматических анализаторах | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не менее 30
| 8 | Состав набора:
| 9 | -соляная кислота, фл х мл | 3 х 100
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
| 11 | Состав соляной кислоты:
| 12 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170
| 13 | Состав окрашивающего реагента:
| 14 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.16
| 15 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170
| 16 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 171
| 17 | Количество наборов, шт. | 2
18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,3), ммоль/л | 125
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300
| 21 | Количество наборов, шт. | 11
19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,3), ммоль/л | 125
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300
| 21 | Количество наборов, шт. | 29
20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гемоглобин, цианметгемоглобиновый метод определения концентрации гемоглобина в капиллярной и венозной крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -в темноте и при температуре 15-25 С0 , месяцев | не менее 12
| 10 | Состав набора:
| 11 | -концетрированный реагент А, фл х мл | 10 х 25
| 12 | -концетрированный реагент В, фл х мл | 10 х 25
| 13 | Состав концетрированного реагента А:
| 14 | -калия гексацианоферрат, ммоль/л | 12
| 15 | -калия бикарбонат, ммоль/л | 230
| 16 | Состав концетрированного реагента В:
| 17 | -калия цианид, ммоль/л | 14
| 18 | -калия бикарбонат, ммоль/л | 230
| 19 | Количество наборов, шт. | 45
21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), фл х мл | 5 х 10
| 7 | -ионообменная смола, проб. х мл | 100 х 2,5
| 8 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0
| 9 | - пластиковые пробирки, шт. | не менее 100
| 10 | - сепараторы, шт. | не менее 100
| 11 | Состав лизирующего реагента:
| 12 | - борат, моль/л | 1
| 13 | - детергенты, % | 0.25
| 14 | - NaN3, ммоль/л | 10
| 15 | Состав ионообменной смолы:
| 16 | - имидазоловый буфер (рН=7,5±0,1), ммоль/л | 30
| 17 | - борат, моль/л | 0.15
| 18 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, мес. | не менее 2
| 19 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности
| 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, дней | не менее 30
| 21 | Количество определений в наборе | не менее 100
| 22 | Количество наборов, шт. | 13
22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - контроль гликогемоглобина норма, фл х мл | 1 х 1,0
| 7 | - контроль гликогемоглобина патология, фл х мл | 1 х 1,0
| 8 | Содержание гликогемоглобина в контрольном материале указано на этикетке флакона | Наличие
| 9 | Стабильность контрольного материала в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности
| 10 | Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, дней | не менее 30
| 11 | Количество наборов, шт. | 1
23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15
| 18 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5
| 19 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2
| 24 | Количество наборов, шт. | 9
24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15
| 18 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5
| 19 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2
| 24 | Количество наборов, шт. | 121
25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100
| 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 12 | Состав реагента ХЗБ:
| 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18
| 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2
| 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6
| 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45
| 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 20 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 90
| 21 | Количество наборов, шт. | 19
26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Железо, прямой колометрический метод с ференом без депротеинизации для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 90
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент 1, фл х мл | 4 х 45
| 10 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 17
| 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 10
| 12 | Состав реагента 1:
| 13 | -ацетатный буфер (рН 4,8), моль/л | 1.4
| 14 | -хлорид гуанидина, моль/л | не менее 4,5
| 15 | -специфический маскирующий агент для меди | Наличие
| 16 | Состав реагента 2:
| 17 | -ферен S, ммоль/л | не менее 20
| 18 | -аскорбиновая кислота моль/л | не менее 0,5
| 19 | Состав стандарта:
| 20 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 21 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0,9 до 179
| 22 | Количество наборов, шт. | 7
27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Калий, фотометрический турбидимитрический метод с тетрафенилбороном для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Метод с осаждением белков | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 60
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 30
| 10 | Состав набора:
| 11 | -осаждающий реагент (трихлоруксусная кислота 0,3 моль/л), фл х мл | 1 х 50
| 12 | -ТФБ-Na-реагент (тетрафенилборон натрия - 0,2 моль/л), фл х мл | 1 х 50
| 13 | -гидроксид натрия - 2,0 моль/л, фл х мл | 1 х 50
| 14 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 5
| 15 | Состав стандарта:
| 16 | -калий (К+), ммоль/л | 5
| 17 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 10
| 18 | Количество наборов, шт. | 6
28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100
| 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100
| 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Состав окрашивающего реагента:
| 19 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14
| 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1
| 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2
| 24 | -азид натрия, % | 0.095
| 25 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75
| 26 | Количество наборов, шт. | 66
29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 моль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 1 х 5
| 14 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150
| 15 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200
| 16 | Количество наборов, шт. | 191
30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Креатинин для автоанализаторов, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (13,9 ммоль/л), фл х мл | 1 х 50
| 12 | -гидроксид натрия (160 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 1 х 5
| 14 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1326
| 15 | Количество наборов, шт. | 46
31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Креатинкиназа, оптимизированный стандартный метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
| 9 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 32
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер/субстратная смесь, фл х мл | 1 х 60
| 12 | -фермент/субстрат (лиофилизированный), фл х мл | 20 х 3
| 13 | Состав фермент/субстратного реагента:
| 14 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 15 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 16 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 17 | -NADP, ммоль/л | 2
| 18 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 19 | -ГК, Е/мл | не менее 2,5
| 20 | -Г-6Ф-ДГ, Е/мл | не менее 1,5
| 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 20
| 22 | Состав буфер/субстратной смеси:
| 23 | -имидазоловый буфер (рН 6,7), моль/л | 0.1
| 24 | -глюкоза ммоль/л | 20
| 25 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 26 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 27 | -азид натрия, % | 0.095
| 28 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000
| 29 | Количество наборов, шт. | 6
32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Креатинкиназа, модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории и Международной Федерации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 12 | Состав набора:
| 13 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 14 | -ферментный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | -АДФ, ммоль/л | 10
| 17 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Е/мл | не менее 14
| 18 | -креатинфосфат, ммоль/л | 150
| 19 | -азид натрия, % | 0.095
| 20 | Состав ферментного реагента:
| 21 | -имидазоловый буфер (рН 6,2), ммоль/л | 125
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 25
| 23 | -ацетат магния, ммоль/л | 12.5
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2.5
| 25 | -АМФ, ммоль/л | 6.25
| 26 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.25
| 27 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 12.5
| 28 | -NADP, ммоль/л | 2
| 29 | -ГК, Е/мл | не менее 5
| 30 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 31.25
| 31 | -азид натрия, % | 0.095
| 32 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000
| 33 | Количество наборов, шт. | 32
33 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,2), ммоль/л | 125
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 25
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 12.5
| 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.25
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 6.25
| 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 12.5
| 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2.5
| 23 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 5
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2.5
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
| 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее до 2000
| 27 | -азид натрия, % | 0.095
| 28 | Состав субстрата:
| 29 | -АДФ, ммоль/л | 10
| 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа, Е/мл | не менее 14
| 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 150
| 32 | -азид натрия, % | 0.095
| 33 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000
| 34 | Количество наборов, шт. | 44
34 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лактат, колометрический метод для количественного определения лактата в сыворотке, плазме крови и цереброспинальной жидкости | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 12 | Состав набора:
| 13 | -реагент 1а, фл х мл | 1 х 50
| 14 | -реагент 1в, фл | 5
|  | -стандарт, фл х мл | 1 х 5
| 15 | Состав реагента 1в:
| 16 | -буфер Гудса (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 17 | -TOOS, ммоль/л | не менее 0,3
|  | -лактатоксидаза, кЕ/л | не менее 0,2
|  | -пероксидаза, кЕ/л | не менее 1,0
|  | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.1
|  | -азаид натрия, % | не более 0,1
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -лактат с концентрацией в диапазоне, мг/дл | от 8 до 10
|  | -азаид натрия, % | не более 0,1
| 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0,1 до 16,7
| 21 | Количество наборов, шт. | 4
35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 3
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,35), ммоль/л | 62.5
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000
| 21 | Количество наборов, шт. | 13
36 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 3
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,35), ммоль/л | 62.5
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000
| 21 | Количество наборов, шт. | 11
37 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Липаза, ферментативный колометрический метод для количественного определения активности липазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -буфер, фл х мл | 4 х 10
| 10 | -субстрат, фл х мл | 2 х 5
| 11 | Состав буфера:
| 12 | -GOODS буфер, ммоль/л | 40
| 13 | -тауродезоксиксихолат, ммоль/л | 3.4
| 14 | -дезоксихолат, ммоль/л | 6.4
| 15 | -хлорид кальция, ммоль/л | 12
| 16 | -колипаза, мг/л | 1.7
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -тартратный буфер, ммоль/л | 1.5
| 20 | -тауродезоксиксихолат, ммоль/л | 3.4
| 21 | -окрашивающий субстрат, ммоль/л | 0.13
| 22 | -азид натрия, % | 0.095
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 1 до 200
| 24 | Количество наборов, шт. | 14
38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Липаза, ферментативный колометрический метод для количественного определения активности липазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -буфер, фл х мл | 6 х 20
| 10 | -субстрат, фл х мл | 6 х 5
| 11 | Состав буфера:
| 12 | -GOODS буфер, ммоль/л | 40
| 13 | -тауродезоксиксихолат, ммоль/л | 3.4
| 14 | -дезоксихолат, ммоль/л | 6.4
| 15 | -хлорид кальция, ммоль/л | 12
| 16 | -колипаза, мг/л | 1.7
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -тартратный буфер, ммоль/л | 1.5
| 20 | -тауродезоксиксихолат, ммоль/л | 3.4
| 21 | -окрашивающий субстрат, ммоль/л | 0.13
| 22 | -азид натрия, % | 0.095
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 1 до 200
| 24 | Количество наборов, шт. | 2
39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
| 9 | Состав набора:
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
| 11 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав окрашивающего реагента:
| 13 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 50
| 14 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 13
| 15 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | -активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
| 20 | -азид натрия, % | 0.095
| 21 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05
| 22 | Количество наборов, шт. | 21
40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 30
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50
| 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислоты, ммоль/л | 4
| 18 | -уриказа, Е/л | не менее 200
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 1000
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 22 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1190
| 23 | Количество наборов, шт. | 5
41 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50
| 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислоты, ммоль/л | 4
| 18 | -уриказа, Е/л | не менее 200
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 1000
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 22 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 1190
| 23 | Количество наборов, шт. | 16
42 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный РАР метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 10 | Стабильность рабочего раствора:
| 11 | -при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 3
| 12 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 3
| 13 | Состав набора:
| 14 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
| 15 | -буфер, фл х мл | 3 х 80
| 16 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 17 | Состав ферментативного реагента:
| 18 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 100
| 19 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 20 | -гексацианоферрат калия, мкмоль/л | не менее 10
| 21 | -уриказа, кЕ/л | не менее 0,1
| 22 | -пероксидаза, кЕ/л | не менее 1
| 23 | Состав буфера:
| 24 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 100
| 25 | -TOOS, ммоль/л | 1
| 26 | -аскорбатоксидаза, кЕд/л | не менее 1
| 27 | Состав стандарта:
| 28 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 29 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1488
| 30 | Количество наборов, шт. | 9
43 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 10 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 2
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100
| 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100
| 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 16 | Состав реагента 1:
| 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120
| 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60
| 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5
| 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1
| 21 | Состав реагента 2:
| 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120
| 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10
| 24 | Состав ферментативного концентрата:
| 25 | -уреаза, кЕ/л | не менее 500
| 26 | Состав стандарта:
| 27 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 28 | -азид натрия, % | 0.095
| 29 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 66,6
| 30 | Линейность в моче в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6600
| 31 | Количество наборов, шт. | 1
44 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 10 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 2
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 1000
| 13 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 10
| 14 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 15 | Состав реагента 1:
| 16 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120
| 17 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60
| 18 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5
| 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 1
| 20 | Состав ферментативного концентрата:
| 21 | -уреаза, кЕ/л | не менее 500
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 24 | -азид натрия, % | 0.095
| 25 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 66,6
| 26 | Линейность в моче в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6600
| 27 | Количество наборов, шт. | 17
45 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 10 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 2
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 1000
| 13 | Состав реагента 2:
| 14 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120
| 15 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10
| 16 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 66,6
| 17 | Линейность в моче в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6600
| 18 | Количество наборов, шт. | 17
46 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 16 | Состав ферментативного реагента:
| 17 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 125
| 18 | -АДФ, ммоль/л | 0.88
| 19 | -уреаза, КЕд/л | не менее 20
| 20 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | не менее 0,3
| 21 | Состав субстрата:
| 22 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
| 23 | -NADH, ммоль/л | 1.25
| 24 | Состав стандарта:
| 25 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 26 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 50
| 27 | Количество наборов, шт. | 100
47 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Натрий, фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная с предварительным осаждением | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 в темноте | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -осаждающий реагент, фл х мл | 1 х 60
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 60
| 11 | -стандарт натрия, фл х мл | 1 х 2
| 12 | Состав осаждающего реагента:
| 13 | -уранилацетат, ммоль/л | 19
| 14 | -ацетат магния, ммоль/л | 140
| 15 | Состав окрашивающего реагента:
| 16 | -тиогликолят аммония, ммоль/л | 550
| 17 | -аммиак, ммоль/л | 550
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -натрий (Na+), ммоль/л | 150
| 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 300
| 21 | Количество наборов, шт. | 3
48 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25
| 11 | Количество наборов, шт. | 15
49 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 9 х 15
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 18 | -липаза, Е/л | не менее 1300
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 500
| 20 | -глицеролкиназа, Е/л | не менее 400
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/л | не менее 1500
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 11,4
| 25 | Количество наборов, шт. | 7
50 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 18 | -липаза, Е/л | не менее 1300
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 500
| 20 | -глицеролкиназа, Е/л | не менее 400
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/л | не менее 1500
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 11,4
| 25 | Количество наборов, шт. | 50
51 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 3 х 250
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 18 | -липаза, Е/л | не менее 1300
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 500
| 20 | -глицеролкиназа, Е/л | не менее 400
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/л | не менее 1500
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 11,4
| 25 | Количество наборов, шт. | 12
52 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
| 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 50
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
| 21 | Количество наборов, шт. | 16
53 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
| 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 50
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
| 21 | Количество наборов, шт. | 40
54 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Международной Федерации по Клинической Химии (AMP буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 2
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -2-амино-2-метил-1-пропанол (рН 10,4), ммоль/л | 435
| 17 | -ацетат магния, ммоль/л | 2.5
| 18 | -сульфат цинка, ммоль/л | 1.2
| 19 | -азид натрия, % | 0.095
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 60
| 22 | -азид натрия, % | 0.095
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
| 24 | Количество наборов, шт. | 30
55 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 2 х 100
| 10 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5
| 11 | Состав реагента:
| 12 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0.3
| 13 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160
| 14 | -детергент, % | 1
| 15 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -фосфор, ммоль/л | 3.2
| 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6,4
| 19 | Количество наборов, шт. | 29
56 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100
| 10 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав цветного реагента:
| 12 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0.986
| 13 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0.53
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100
| 16 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 500
| 17 | Количество наборов, шт. | 13
57 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5
| 18 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
| 19 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
| 20 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
| 21 | -азид натрия, % | не более 0,05
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3
| 25 | Количество наборов, шт. | 87
58 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 3 х 250
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5
| 18 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
| 19 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
| 20 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
| 21 | -азид натрия, % | не более 0,05
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3
| 25 | Количество наборов, шт. | 2
59 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и стандарт для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С0 после вскрытия флакона | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -осаждающий реагент, фл х мл | 4 х 80
| 10 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав осаждающего реагента:
| 12 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0.55
| 13 | -хлорид магния, ммоль/л | 25
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -холестерин, ммоль/л | 1.29
| 16 | Количество наборов, шт. | 6
60 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
| 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20
| 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170
| 17 | -холестеринэстераза , Ед/л | 1400
| 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 800
| 19 | -каталаза, кЕд/л | 600
| 20 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000
| 21 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0.42
| 22 | -консервант, % | 0.1
| 23 | Состав субстрата:
| 24 | -пероксидаза, Ед/л | 3500
| 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4
| 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100
| 27 | -консервант, % | 0.1
| 28 | -детергенты, % | не более 1,4
| 29 | -азид натрия, % | 0.05
| 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9
| 31 | Количество наборов, шт. | 2
61 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
| 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20
| 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50
| 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20
| 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600
| 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500
| 19 | -каталаза, кЕд/л | 600
| 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2
| 21 | -детергенты, % | 0.3
| 22 | -консервант, % | не более 0,1
| 23 | Состав субстрата:
| 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000
| 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4
| 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50
| 27 | -азид натрия, % | 0.05
| 28 | -консервант, % | не более 0,1
| 29 | -детергенты, % | 1
| 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8
| 31 | Количество наборов, шт. | 4
62 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Холинэстераза, кинетический колометрический метод для количественного определения концентрации фруктозамина в сыворотке и плазмы крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия при температуре 2-8 С0, дней | не менее 90
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 50
| 10 | -реагнт 2, фл х мл | 1 х 20
| 11 | Состав реагента 1:
| 12 | -фосфатный буфер (рН 7,6), ммоль/л | 92
| 13 | -гексацианоферрат, ммоль/л | 2.5
| 14 | Состав реагента 2:
| 15 | -бутирилтиохолин, ммоль/л | 91
| 16 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 160 до 25000
| 17 | Количество наборов, шт. | 6
63 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторав | Наличие
| 5 | Стабильность реагента при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность реагента после разведения при температуре 25 С0, часов | не менее 8
| 7 | Стабильность реагента после разведения при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 8 | Стабильность реагента после разведения при температуре -20 С0 , дней | не менее 30
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты , параметров | не менее 9
| 11 | -субстраты, параметров | не менее 12
| 12 | -электролиты , параметров | не менее 5
| 13 | Состав набора:
| 14 | -лиофилизированный мультикалибратор, фл х мл | не менее 4 х 5
| 15 | Количество наборов, шт. | 2
64 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты, параметров | не менее 11
| 11 | -субстраты, параметров | не менее 11
| 12 | -электролиты, параметров | не менее 11
| 13 | Состав набора:
| 14 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
| 15 | Количество наборов, шт. | 41
65 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты, параметров | не менее 11
| 11 | -субстраты, параметров | не менее 11
| 12 | -электролиты, параметров | не менее 11
| 13 | Состав набора:
| 14 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
| 15 | Количество наборов, шт. | 31
66 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 90
| 9 | Аттестованных параметров | не менее 64
| 10 | Состав набора:
| 11 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
| 12 | Количество наборов, шт. | 55
67 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 90
| 9 | Аттестованных параметров | не менее 64
| 10 | Состав набора:
| 11 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
| 12 | Количество наборов, шт. | 20
68 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 40
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
| 9 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 12 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
| 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48
| 14 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 15-25 С0 , часов | не менее 2
| 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0
| 18 | Количество, уп. | 174
69 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
| 12 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48
| 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0
| 15 | Количество, уп. | 10
70 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кальция хлорид | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), фл х мл | 1 х 10
| 6 | Стабильность раствора при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность раствора после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 , месяцев | не менее 2
| 8 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 2
| 9 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С0 , дней | не менее 1
| 10 | Количество, уп. | 8
71 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 1
| 8 | -каолин (концентрированная взвесь 40 : 1 ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 10 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность раствора кефалина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 14 | Стабильность раствора каолина:
| 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
| 16 | -при температуре -8- (- 20) С0, месяцев | не менее 4
| 17 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси:
| 18 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 1
| 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 2
| 20 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | от 30,0 до 300,0
| 21 | Количество, уп. | 7
72 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 500
| 6 | Состав набора:
| 7 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 2
| 8 | -каолин (концентрированная взвесь 200 : 1 ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность раствора кефалина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 14 | Стабильность раствора каолина:
| 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
| 16 | -при температуре -8- (- 20) С0, месяцев | не менее 4
| 17 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси:
| 18 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 1
| 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 2
| 20 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | от 30,0 до 300,0
| 21 | Количество, уп. | 9
73 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-Эл-реагент (раствор содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , фл х мл | не менее 2 х 5,0
| 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
| 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени с | от 20,0 до 250,0
| 11 | Количество, уп. | 214
74 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Каолин | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 1000
| 5 | Состав набора:
| 6 | -каолин (легкая фракция, концентрированный 200:1 раствор), фл х мл | 1 х 1
| 7 | -растворитель для каолина (трис-буфер, концентрированный 20:1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 8 | Количество, уп. | 4
75 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 50
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2
| 14 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6
| 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3
| 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0
| 18 | Количество, уп. | 16
76 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 400
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеный тромбин (150 NIH), фл х мл | 2 х 5
| 8 | -трис-буфер (концентрированный 20:1 раствор) , фл х мл | 2 х 5
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбина:
| 11 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2
| 12 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6
| 13 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0
| 14 | Количество, уп. | 38
77 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 30
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150
| 8 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 3,5
| 9 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 10 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность раствора тромбина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3
| 14 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 16 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 17 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3
| 18 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7
| 19 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 20 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 21 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0
| 22 | Количество, уп. | 6
78 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500
| 8 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
| 9 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 10 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность раствора тромбина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3
| 14 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 16 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 17 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3
| 18 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7
| 19 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 20 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 21 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0
| 22 | Количество, уп. | 45
79 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 200
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлорид, фл х мг | 2 х 70
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 12 | -при температуре 18-25 С0 , дней | не менее 21
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 1
| 15 | Количество, уп. | 102
80 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 200
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлорид (реактив расфасован в 96 лунках планшета, мг | 70
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 12 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее1
| 13 | Количество, уп. | 1
81 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7
| 8 | -солевой буфер, фл х мл | 2 х 8,0
| 9 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 1,0
| 10 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0
| 11 | -палочки для перемешивания, шт. | не менее 50
| 12 | -тестовые карты, шт. | 16
| 13 | Состав латексного реагента:
| 14 | -взвезь латексных частиц, покрытых моноклональными антителами против Д-димера | Наличие
| 15 | Состав солевого буфера:
| 16 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие
| 17 | -азид натрия, г/л | 0.2
| 18 | Состав положительного контроля:
| 19 | -лиофилизированная плазма человека, обогащенная д-димером | Наличие
| 20 | Состав отрицательного контроля:
| 21 | -лиофилизированная плазма человека не содержащая д-димер | Наличие
| 22 | Количество определений | не менее 80
| 23 | Чувствительность, нг/мл | не менее 250
| 24 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
| 25 | Время проведения анализа, мин | не более 3
| 26 | Количество, набор | 3
82 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для определения антикоагулянтов волчаночного типа | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -АПТВВА-, фл х мл | 2 х 2,5
| 6 | -АПТВВА+, фл х мл | 1 х 5,0
| 7 | -контрольная плазма, положительная на ВА, фл | 1
| 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), фл х мл | 1 х 2,0
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора АПТВВА+-реагента:
| 11 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 7
| 12 | Стабильность раствора АПТВВА- реагента:
| 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 6
| 14 | Количество определений в наборе | не менее 100
| 15 | Количество, уп. | 6
83 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для исследования ХIIа-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза | Наличие
| 4 | Количество определений в наборе | не менее 400
| 5 | Состав набора:
| 6 | - суспензия каолина (концентрированная 10:1, 0,5%), фл х мл | 1 х 10,0
| 7 | - хлорид кальция (концентрированный 20:1 раствор, 5,54%), фл х мл | 1 х 10,0
| 8 | - буфер ТРИС-HCL (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | 1 х 10,0
| 9 | -уксусная кислота (10% раствор), фл х мл | 1 х 10,0
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Количество, уп. | 3
84 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного гемостаза | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - универсальный индуктор агрегации (УИА) | Наличие
| 6 | -стеклянная палочка | Наличие
| 7 | Время агрегации в нормальной плазме, в диапазоне сек. | от 14 до 18
| 8 | Количество анализов в наборе | не менее 500
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора УИА при температуре 2-8 С , часов | не более 12
| 11 | Количество, уп. | 2
85 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | АДФ-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль), фл. х мг | 2 х 2
| 6 | -растворитель для АДФ, фл. х мл | 2 х 2,5
| 7 | Количество анализов в наборе | не менее 1000
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 2
| 10 | Количество, уп. | 6
86 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Адреналин-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - адреналин, фл. | 1
| 6 | -растворитель для адреналина, фл. х мл | 1 х 8,5
| 7 | Количество анализов в наборе | не менее 1000
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 1
| 10 | Количество, уп. | 6
87 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Коллаген-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл. х мг | 1 х 120
| 6 | -растворитель для коллагена, фл. х мл | 1 х 6,5
| 7 | Количество анализов в наборе | не менее 120
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , недель | не менее 3
| 10 | Количество, уп. | 6
88 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ристомицин-набор реагентов для опосредованного индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -ристомицин, фл. х мг | 1 х 7,5
| 6 | -растворитель для коллагена, фл. х мл | 1 х 1,0
| 7 | Количество анализов в наборе | не менее 10
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 2
| 10 | Количество, уп. | 8
89 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0
| 6 | РНП-плазма применяется для контроля:
| 7 | -протромбинового времени свертывания | Наличие
| 8 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие
| 9 | -тромбинового времени свертывания | Наличие
| 10 | -определения концентрации фибриногена | Наличие
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3
| 13 | Количество, фл. | 85
90 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Патологическая (по параметрам коагулограммы) плазма | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -патоплазма, фл. х мл | 1 х 2,0
| 6 | Патоплазма применяется для контроля:
| 7 | -протромбинового времени свертывания | Наличие
| 8 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие
| 9 | -тромбинового времени свертывания | Наличие
| 10 | -определения концентрации фибриногена | Наличие
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3
| 13 | Количество, фл. | 5
91 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Цитрат натрия | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -лимоннокислый натрий, трехзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора), фл. | 1
| 6 | Применяется для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза
| 7 | Количество, уп. | 71
92 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Антетела к нДНК, экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой , в сыворотке крови человека | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка, тестов | не менее 20
| 9 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,5
| 10 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0
| 11 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2
| 14 | Количество, уп. | 34
93 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1
| 11 | Чувствительность, мг/л | не менее 6
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2
| 14 | Количество, уп. | 79
94 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент желтого цвета, тестов | не менее 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолином-О, % | не более 1
| 11 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 200
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2
| 14 | Количество, уп. | 49
95 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета, тестов | не менее 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека, % | не более 1
| 11 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 12
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2
| 14 | Количество, уп. | 51
96 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 11 | Количество калибраторов | не менее 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор,мМЕ/л | 0
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 200
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 2000
| 18 | Диапазон определения концентраций, мМЕ/л | от 100 до 2000
| 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 10
| 20 | Количество, шт. | 2
97 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ЛГ- набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 11 | Количество калибраторов | не более 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0
| 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 5
| 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 25
| 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 50
| 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 100
| 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | от 5 до 100
| 19 | Чувствительность , МЕ/л | не более 0,3
| 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 21 | Количество, шт. | 2
98 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ФСГ- набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 11 | Количество калибраторов | не более 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0
| 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 5
| 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 25
| 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 50
| 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 100
| 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | от 5 до 100
| 19 | Чувствительность , МЕ/л | не более 0,3
| 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 21 | Количество, шт. | 2
99 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ХГЧ, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Количество определений в дублях | не менее 41
| 7 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | 6 х 0,8
| 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 11
| 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 22
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 11
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11
| 15 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием ХГ, фл. х мл | 1 х 0,8
| 16 | Концентрация калибраторов:
| 17 | -первый калибратор, МЕ/л | 0
| 18 | -второй калибратор, МЕ/л | 15
| 19 | -третий калибратор, МЕ/л | 60
| 20 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125
| 21 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250
| 22 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500
| 23 | Чувствительность , МЕ/л | не более 2,5
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 28 | Количество, шт. | 24
100 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | АФП, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Количество определений в дублях | не менее 42
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП , лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 5 х 0,8
| 11 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 11
| 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 22
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 11
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11
| 15 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием АФП, фл. х мл | 1 х 0,8
| 16 | Концентрация калибраторов:
| 17 | -первый калибратор, Ед/мл | 0
| 18 | -второй калибратор, Ед/мл | 10
| 19 | -третий калибратор, Ед/мл | 20
| 20 | -четвертый калибратор, Ед/мл | 100
| 21 | -пятый калибратор, Ед/мл | 200
| 22 | Чувствительность, Ед/мл | не более 2
| 23 | Исследуемый образец:
| 24 | -сыворотка | Наличие
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 27 | Количество, шт. | 24
101 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Т3 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не менее 50
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не менее 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 11 | Количество калибраторов | не менее 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 2.5
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 5
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 10
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 20
| 18 | Диапазон определения концентраций , пмоль/л | от 2,5 до 40
| 19 | Чувствительность, пмоль/л | не более 1
| 20 | Количество, шт. | 20
102 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Т3 - набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 10 | Количество калибраторов | не более 5
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, нмоль/л | 0
| 13 | -второй калибратор, нмоль/л | 0.75
| 14 | -третий калибратор, нмоль/л | 1.5
| 15 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7.5
| 16 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15
| 17 | Чувствительность, нмоль/л | не более 0,4
| 18 | Количество, шт. | 4
103 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 11 | Количество калибраторов | не более 6
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 5
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 10
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 25
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 50
| 18 | -шестой калибратор, пмоль/л | 100
| 19 | Диапазон определения концентраций, пмоль/л | от 5 до 100
| 20 | Чувствительность, пмоль/л | не более 2,5
| 21 | Количество, шт. | 30
104 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Т4 - набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25
| 7 | Количество определений в дублях | не мене 42
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 5
| 11 | Количество калибраторов | не более 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 32
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 64
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 160
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 320
| 18 | Диапазон определения концентраций , нмоль/л | от 2 до 320
| 19 | Чувствительность, нмоль/л | не более 13
| 20 | Количество, шт. | 3
105 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41
| 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
| 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08
| 20 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20
| 21 | Количество, шт. | 44
106 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | анти-ТПО - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца , мкл | не менее 100
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42
| 8 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 8
| 11 | Количество калибраторов | не менее 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0
| 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 30
| 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 100
| 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 300
| 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 1000
| 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | от 30 до 1000
| 19 | Чувствительность , МЕ/мл | не более 5
| 20 | Количество, шт. | 24
107 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | СА-125, тест-система иммуноферментная для количественного определения антигена СА-125 | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с сорбированными моноклональными антителами к СА125 , лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 7 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 5 х 0,8
| 9 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0
| 10 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0
| 11 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к СА125 с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11
| 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 15 | Концентрация калибраторов:
| 16 | -первый калибратор, Ед/мл | 0
| 17 | -второй калибратор, Ед/мл | 25
| 18 | -третий калибратор, Ед/мл | 50
| 19 | -четвертый калибратор, Ед/мл | 100
| 20 | -пятый калибратор, Ед/мл | 200
| 21 | -шестой калибратор, Ед/мл | 400
| 22 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 23 | Исследуемый образец:
| 24 | -сыворотка | Наличие
| 25 | -плазма | Наличие
| 26 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 29 | Чувствительность , Ед/мл | не более 0,5
| 30 | Количество, набор | 7
108 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 7 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8
| 9 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0
| 10 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0
| 11 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0
| 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2
| 15 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1
| 16 | Состав контрольного образца:
| 17 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30
| 18 | Концентрация калибраторов:
| 19 | -первый калибратор, нг/мл | 0
| 20 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5
| 21 | -третий калибратор, нг/мл | 5
| 22 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10
| 23 | -пятый калибратор, нг/мл | 30
| 24 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | -плазма | Наличие
| 28 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50
| 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 31 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1
| 32 | Количество, набор | 18
109 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ПСА свободный- набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простат-специфического антигена | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Количество определений | не менее 96
| 8 | Метод - двустадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 8
| 11 | Количество калибраторов | не менее 5
| 12 | Чувствительность , нг/мл | не более 0,07
| 13 | Количество, наб. | 2
110 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | ИФА- общий IgE, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 7 | Количество калибраторов | не менее 5
| 8 | Концентрация калибраторов:
| 9 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0
| 10 | -второй калибратор, МЕ/мл | 50
| 11 | -третий калибратор, МЕ/мл | 200
| 12 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 500
| 13 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 1000
| 14 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11
| 15 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22
| 16 | ИФА-буфер | 1 х 11
| 17 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11
| 18 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11
| 19 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл. х мл | 1 х 0,8
| 20 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 6
| 21 | Линейность, МЕ/мл | от 50 до 1000
| 22 | Количество, шт. | 5