Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок № 109

от «12»  декабря 2011 года

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

|  | Перечень оборудования: | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Р/графический аппарат СДРА ТМО | 1 |
| 2 | Р/диагностический аппарат Сириус 50/5 | 1 |
| 3 | Флюорограф 12Ф9 110мм | 1 |
| 4 | Флюорограф12Ф9 ЗОМС 100мм | 1 |
| 5 | Маммограф МДРА | 1 |
| 6 | Флюрограф цифровой Гелпик «Барс-Ренекс» | 1 |
| 7 | Проявочная машина «Агфа» | 1 |
| 8 | Маммограф Маммо -4МТ | 1 |
| 9 | Р/диагностический аппарат РДК «Вымпел» | 1 |
| № п/п | Виды работ и условия | Требование |
|  | Вид работ: |  |
| 1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | При каждом посещении |
| 2 | Вскрытие пульта управления и его очистка | ежемесячно |
| 3 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки, предупредительный фонарь), проверка срабатывания концевых выключателей первого и второго рабочих мест, наличия средств индивидуальной защиты | ежемесячно |
| 4 | Затяжка ослабленных крепежных соединений элементов, соединителей | ежемесячно |
| 5 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей | ежемесячно |
| 6 | Чистка электрических контактов реле | ежемесячно |
| 7 | Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки, сигнальных ламп, тросов, резисторов и других элементов | при необходимости |
| 8 | Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки, тросов | при необходимости |
| 9 | Проверка и регулировка ЭСУ, РЭОП, ССЯ, ВКУ | ежеквартально |
| 10 | Проверка работы электрических и механических диафрагм | ежемесячно |
| 11 | Проверка совместимости рентгеновского луча и светового центратора | ежеквартально |
| 12 | Проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным | ежеквартально |
| 13 | Проверка наличия защитных фильтров рентгеновских излучателей | при каждом посещении |
| 14 | Проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и потолочных механизмов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности редукторов и рентгеновских излучателей, надежности стенового крепления (для дентальных РА) | ежегодно |
| 15 | Смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств | ежеквартально |
| 16 | Проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов | ежегодно |
| 17 | Проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки | ежеквартально |
| 18 | Проверка состояния привода дверей | ежемесячно |
| 19 | Комплексная наладка и регулировка аппарата с проверкой эксплуатационных параметров и обеспечением контроля качества согласно ГОСТ Р 51746-2001 | ежегодно |
|  | Условия: |  |
| 1 | Федеральная лицензия, дающая право на проведение технического обслуживания рентгеновской аппаратуры. | Наличие |
| 2 | Лицензия РОСПОТРЕБНАДЗОРА на право работы с источниками ионизирующего излучения | Наличие |
| 3 | Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля, дающий право производить радиологические измерения. | Наличие |
| 4 | Техническое обслуживание по графику не реже 1 раза в месяц | Наличие |
| 5 | ТО в соответствии МР "Техническое обслуживание медицинской техники" (утв. МЗ РФ 27.10.03 №293-22-233). | Наличие |
| 6 | Стоимость работ на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования, рублей | 139 041,00 |