Техническое задание

Начальная цена контракта: 245 000 руб. (Двести сорок пять тысяч рублей)

Предмет контракта: поставка окулярных адаптеров с TV-камерой к кольпоскопу КМ-2

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для получения изображения, наблюдаемого на мониторе компьютера, в режиме реального времени при процессе обследования слизистой | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Совместимость с кольпоскопом КМ-2 | Наличие |  |
|  | Увеличение адаптера | Не менее 0,6 |  |
|  | Размер матрицы | Не менее 0,5 дюйма |  |
|  | Максимальное разрешение | Не менее 1 280 × 1 024 |  |
|  | Стандарт Raw RGB Data | Наличие |  |
|  | Прогрессивная развёртка | Наличие |  |
|  | Количество режимов работы | Не менее 2 |  |
|  | Характеристики первого режима: - разрешение - частота кадров | Не менее 1 280 × 1 024 Не менее 15 кадр./с |  |
|  | Характеристики второго режима: - разрешение - частота кадров | Не менее 640 × 480 Не менее 30 кадр./с |  |
|  | Автоматическая регулировка усиления | Наличие |  |
|  | Автоматическая регулировка времени накопления (скроллинг затвор) | Наличие |  |
|  | Автоматический баланс белого | Наличие |  |
|  | Питание от порта USB | Наличие |  |
|  | Управление параметрами камеры от компьютера | Наличие |  |
|  | Автоматическая регулировка экспозиции и усиления баланса белого | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры адаптера (диаметр × длина) | 50 × 155 мм |  |
|  | Переходная втулка с посадочным местом М31 × 0,5 | Наличие |  |
|  | Масса адаптера | Не более 0,6 кг |  |
|  | Кабель USB для подключения к ПК | Наличие |  |
|  | Компакт-диск с драйвером | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 7 |  |

Главный энергетик                                                                                           С.М. Мишин