Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара, размер | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G | шт. | 6 000 |
| 2 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G | шт. | 12 000 |
| 3 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G | шт. | 600 |
| 4 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G | шт. | 24 |
| 5 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G | шт. | 600 |
| 6 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G | шт. | 180 |
| 7 | катетер мочевой, СН/FR 14 | шт. | 360 |
| 8 | катетер мочевой, СН/FR 16 | шт. | 102 |
| 9 | катетер мочевой, СН/FR 18 | шт. | 102 |
| 10 | катетер мочевой двухходовой, СН/FR 14 | шт. | 54 |
| 11 | катетер мочевой двухходовой, СН/FR 18 | шт. | 54 |
| 12 | катетер аспирационный, CH 14 | шт. | 150 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Политетрафторэтилен |
| 5 | Калибр | 20G |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не более 1,2 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 32 |
| 8 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | не менее 60 |
| 9 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 10 | Инъекционный порт | Наличие |
| 11 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 12 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 13 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 14 | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера | Соответствие |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Политетрафторэтилен |
| 5 | Калибр | 18G |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,3 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 8 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | не менее 90 |
| 9 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 10 | Инъекционный порт | Наличие |
| 11 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 12 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 13 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 14 | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера | Соответствие |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Политетрафторэтилен |
| 5 | Калибр | 16G |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,7 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 8 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | не менее 200 |
| 9 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 10 | Инъекционный порт | Наличие |
| 11 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 12 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 13 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 14 | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера | Соответствие |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Политетрафторэтилен |
| 5 | Калибр | 14G |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 2,1 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 8 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | не менее 300 |
| 9 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 10 | Инъекционный порт | Наличие |
| 11 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 12 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 13 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 14 | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера | Соответствие |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Политетрафторэтилен |
| 5 | Калибр | 22G |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 0,9 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 25 |
| 8 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | не менее 36 |
| 9 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 10 | Инъекционный порт | Наличие |
| 11 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 12 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 13 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 14 | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера | Соответствие |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Политетрафторэтилен |
| 5 | Калибр | 24G |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не более 0,7 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 19 |
| 8 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | не менее 15 |
| 9 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 10 | Инъекционный порт | Наличие |
| 11 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 12 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 13 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 14 | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера | Соответствие |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

8. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Катетер  мочевой, СН/FR 14).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид |
| 5 | Размер по шкале Шарьера | 14 |
| 6 | Длина, мм. | не менее 380 |
| 7 | Внешний диаметр, мм | не более 4,7 |
| 8 | Внутренний диаметр, мм | не менее 3,3 |
| 9 | Закрытый атравматичный дистальный конец | Наличие |
| 10 | В составе материала катетера отсутствуют фталаты | Соответствие |
| 11 | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Соответствие |
| 12 | Термопластичный материал смягчается при температуре тела | Соответствие |
| 13 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 14 | Срок годности | Не менее 5 лет |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

9. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Катетер  мочевой, СН/FR 16).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид |
| 5 | Размер по шкале Шарьера | 16 |
| 6 | Длина, мм. | Не менее 380 |
| 7 | Внешний диаметр, мм. | Не более 5,3 |
| 8 | Внутренний диаметр, мм. | Не менее 3,8 |
| 9 | Закрытый атравматичный дистальный конец | Наличие |
| 10 | В составе материала катетера отсутствуют фталаты | Соответствие |
| 11 | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Соответствие |
| 12 | Термопластичный материал смягчается при температуре тела | Соответствие |
| 13 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 14 | Срок годности | Не менее 5 лет |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

10. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Катетер  мочевой, СН/FR 18).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал катетера | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид |
| 5 | Размер по шкале Шарьера | 18 |
| 6 | Длина, мм. | Не менее 380 |
| 7 | Внешний диаметр, мм. | Не более 6,0 |
| 8 | Внутренний диаметр, мм. | Не менее 4,5 |
| 9 | Закрытый атравматичный дистальный конец | Наличие |
| 10 | В составе материала катетера отсутствуют фталаты | Соответствие |
| 11 | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Соответствие |
| 12 | Термопластичный материал смягчается при температуре тела | Соответствие |
| 13 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 14 | Срок годности | Не менее 5 лет |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

11. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Катетер мочевой двухходовой, СН/FR 14).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Размер по шкале Шарьера | 14 |
| 5 | Длина, мм. | Не менее 400 |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | Не более 4,7 |
| 7 | Внутренний диаметр, мм. | Не менее 3,3 |
| 8 | Объем баллона мл/куб.см. | Не менее 30 |
| 9 | Материал катетера | Изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом |
| 10 | Имеет закрытый конец | Соответствие |
| 11 | 2 боковых отверстия | Соответствие |
| 12 | 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | Соответствие |
| 13 | Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание | Соответствие |
| 14 | Двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря | Соответствие |
| 15 | Вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера | Соответствие |
| 16 | Размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера | Соответствие |
| 17 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 18 | Катетер упакован в развернутом виде | Соответствие |
| 19 | Срок годности | Не менее 5 лет |
| 20 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

12. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Катетер мочевой двухходовой, СН/FR 18).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Размер по шкале Шарьера | 18 |
| 5 | Длина, мм. | Не менее 400 |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | Не более 6,0 |
| 7 | Внутренний диаметр, мм. | Не менее 4,5 |
| 8 | Объем баллона мл/куб.см. | Не менее 30 |
| 9 | Материал катетера | Изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом |
| 10 | Имеет закрытый конец | Соответствие |
| 11 | 2 боковых отверстия | Соответствие |
| 12 | 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | Соответствие |
| 13 | Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание | Соответствие |
| 14 | Двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря | Соответствие |
| 15 | Вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера | Соответствие |
| 16 | Размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера | Соответствие |
| 17 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 18 | Катетер упакован в развернутом виде | Соответствие |
| 19 | Срок годности | Не менее 5 лет |
| 20 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

13. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер аспирационный, CH 14).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Предназначение | Трахеобронхиальное отсасывание из легких |
| 5 | Материал катетера | Поливинилхлорид |
| 6 | Размер по шкале Шарьера | CH 14 |
| 7 | Не содержит фталатов | Соответствие |
| 8 | Наружный диаметр, мм. | Не менее 4,5, Не более 5,0 |
| 9 | Длина, мм. | Не менее 480 |
| 10 | Боковое отверстие для предотвращения закупорки катетера | Наличие |
| 11 | Коннектор с вакуум контролем | Наличие |
| 12 | Открытый атравматичный конец | Наличие |
| 13 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 14 | Упаковка | Индивидуальная, состоящая из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой |
| 15 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |