Техническое задание

Начальная цена контракта: 250 000 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей)

Предмет контракта: поставка двенадцатиканального электрокардиографа

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Количество отведений | Не менее 12 |  |
|  | Количество чувствительностей | Не менее 4 (¼, ½, 1, 2 см/мВ) |  |
|  | Автоматическая чувствительность | Наличие |  |
|  | Напряжение поляризации | Не менее 550 мВ |  |
|  | Частотная характеристика, в диапазоне | Не менее 0,05 – 150 Гц |  |
|  | Постоянная времени | Не менее 3,2 сек |  |
|  | Ослабление синфазного сигнала | Не менее 103дБ |  |
|  | Входной импеданс | Не менее 50 МОм |  |
|  | Внутренние шумы | Не более 20 мкВ |  |
|  | Калиброванное напряжение | Не более 1 мВ |  |
|  | Частота дискретизации | Не менее 8000/сек/канал |  |
|  | Фильтры: сетевой, мышечный, дрейфа базовой линии | Наличие |  |
|  | Определение пейсмекера | Наличие |  |
|  | Защита от дефибрилляции в кабеле пациента | Наличие |  |
|  | Система записи — термопринтер | Наличие |  |
|  | Количество скоростей записи | Не менее 5 (5, 10, 12,5, 25, 50 мм/сек) |  |
|  | Разрешающая способность записи | Не менее 8 точек/мм |  |
|  | Каналы записи: 3, 3 + 1, 6, 6 + 1, 12 | Наличие |  |
|  | Печать на рулонной и Z-образной бумаге | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический сенсорный дисплей с подсветкой, разрешением | Не менее 320 × 240 точек |  |
|  | Встроенная память | Наличие |  |
|  | Объём встроенной памяти | Не менее 300 измерений |  |
|  | Возможность расширения памяти за счёт использования карты памяти | Наличие |  |
|  | Данные о пациенте: идентификационный номер, возраст, пол, рост, вес | Наличие |  |
|  | Основные величины измерения: сердечный ритм, время R-R, время P-R, время QRS, время QT, QTc, электрическая ось, SV1, RV5(6) | Наличие |  |
|  | Дополнительные возможности: анализ, интерпретация, подключение к стресс системе, работа от аккумулятора | Наличие |  |
|  | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Размеры | Не более 335 × 346 × 100 мм |  |
|  | Масса | Не более 6 кг |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Двенадцатиканальный электрокардиограф | Наличие |  |
|  | Аккумулятор | Наличие |  |
|  | Программный картридж | Наличие |  |
|  | Кабель пациента | Наличие |  |
|  | Набор электродов | Наличие |  |
|  | Гель, термобумага | Наличие |  |
|  | Сетевой кабель | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Главный энергетик                                                                          С.М.Мишин