Приложение №2

Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шприц трёхкомпонентный объемом 2,0мл с иглой 0,6х32мм 23G | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения; предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. Шток-поршень самоломающийся после проведения иньекции, препятствующий повторному использованию шприца. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет не менее трех колец контакта с внутренней поверхности цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцов изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцов-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка БЛИСТЕР. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Средний срок годности не менее 5 лет. | шт. | 16350 |
|  | Шприц трёхкомпонентный объемом 5,0мл с иглой 0,7х38мм 22G |  | шт. | 24950 |
|  | Шприц трёхкомпонентный объемом 10,0мл с иглой 0,8х38мм 21G |  | шт. | 15480 |
|  | Шприц трёхкомпонентный объемом 20,0мл с иглой 0,8х38мм 20G |  | шт. | 4590 |
|  | Cистема светозащитная для переливания растворов с иглой 21G 0,8х38мм, с иглой-бабочкой 23G 0,6х19мм, двумя дополнительными упорами на фильтре | Система инфузионная с 2-мя дополнительными упорами на фильтре, двумя портами и двумя иглами, однократного применения. Предназначена для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров и может быть использована для растворов, проявляющих химическую нестабильность под воздействием света. Система упакована в индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной стороне пакета находится входная щель, заклеенная диалитической бумагой. Щель обеспечивает свободное проникновение оксида этилена внутрь пакета при стерилизации. Диалитическая бумага исключает проникновение вирусов и бактерий внутрь пакета, одновременно не препятствует диффузии оксида этилена в обе стороны. Устройство системы: 1.Заборная игла из АБС-пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Заборная игла закрыта защитным колпачком из полиэтилена. В основании колпачка находятся 8 мини-выступов, которые позволяют оставить зазор между заборной иглой и колпачком, что обеспечивает максимальное проникновение оксида этилена внутрь системы и гарантирует качество стерилизации. 2. Полужесткая капельница из "светозащитного" ПВХ коричневого цвета. Оснащена жидкостным фильтром с диаметром ячеек 15мкм и дополнительными упорами для удобного прокалывания контейнера (пробки флакона). 3. Роликовый регулятор скорости потока позволяет установить необходимую скорость вливания и возможность работы в режиме 6 капель в минуту. Длина роликового регулятора скорости - не менее 48 мм. 4. Магистральная трубка из "светозащитного" ПВХ коричневого цвета, обеспечивает контроль вливания и химическую стабильность растворов. Длина трубки не менее 170 см. 5. Два инъекционных порта: Порт№1 расположен у основания внутривенной иглы, внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 6мм, длина - 45 мм, предназначен для экстренного струйного введения лекартственных препаратов. Порт №2 - Y-образный, расположен на 15 см выше, диаметр 4 мм, длина 35 мм, предназначен для подключения дополнительных линий, систем, инъекций. Материал: полиизопренкаучук, не содержит латекса, исключает протекание жидкости из прокола и обеспечивает самозатягиваемость при шестикратном прокалывании иглой диаметом 0,8 мм в разных местах. 6. Две инъекционные иглы: игла-бабочка 23G 0,6х19мм для "сложных" вен в соединении с коннектором системы и дополнительная игла 21G 0,8х38мм для инъекций. Иглы с трехгранной заточкой, обработаны силиконом, закрыты колпачками из полиэтилена. 7. Разъем для инъекционной иглы типа "Луэр Слип". Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа. Изделие стерилизовано оксидом этилена, предназначено для однократного применения. Инъекционная игла 21G 0,8х38мм с трехгранной заточкой изготовлена из медицинской нержавеющей стали, обработана силиконом. Изделие стерилизовано оксидом этилена, предназначено для однократного применения. Срок годности не менее 3 лет с даты производства. | шт. | 2739 |