УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  М.А.Мальцев

«____» _________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку приборов офтальмологических

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-64-77 |
| Контактное лицо |  | Фандорова Юлия Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка приборов офтальмологических для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Количество поставляемого товара |  | Согласно спецификации |
| Начальная (максимальная) цена |  | 3 056 000,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к Товару представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки Товара - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами. Срок ввода Товара в эксплуатацию – в течение 5-и календарных дней с момента поставки Товара и подписания сторонами товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки Товара. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору. Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода Товара в эксплуатацию и устанавливается на срок не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента ввода товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, договор заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 12.03.2012 г. № 120. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| Сведения о возможности заказчика улучшить качество поставляемого товара при заключении Договора |  | - При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и Товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки Товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать - -торговое наименование (модель), - -производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара, - -сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации, - -свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средства измерения (если требуется) - -конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» мая 2012 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «24» мая 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «28» мая 2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных договором); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. При этом срок действия договора поручительства должен заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору в части: нарушение сроков поставки товара, отказ от поставки товара полностью или его части, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара ненадлежащего качества. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 5,0 % начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения Договора № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора (нарушение сроков поставки товара, отказ от поставки товара полностью или его части, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара ненадлежащего качества) Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 15 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение гарантии поставщика на товар по договору № _от 20 г.). |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | ### Набор пробных очковых линз и призм с универсальной оправой |
|  | 2 | Свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средства измерения (СИ) |
|  | 3 | Основные требования: |
|  | 4 | Линзы стигматические от +/- 0,25 до +/- 20 диоптрий |
|  | 5 | Линзы астигматические от +/- 0,25 до +/- 6,0 диоптрий |
|  | 6 | Призмы очковые от 0,5 до 10 СРАД |
|  | 7 | Комплект поставки: |
|  | 8 | Линзы стигматические с положительной рефракцией не менее 34 пар |
|  | 9 | Линзы стигматические с отрицательной рефракцией не менее 34 пар |
|  | 10 | Линзы астигматические с положительной рефракцией не менее 20 пар |
|  | 11 | Линзы астигматические с отрицательной рефракцией не менее 20 пар |
|  | 12 | Призмы очковые не менее 9 шт. |
|  | 13 | Светофильтры не менее 6 шт. |
|  | 14 | #### Пластины плоскопараллельные не менее 2 шт. |
|  | 15 | Цилиндр Меддокса |
|  | 16 | Стекло листовое |
|  | 17 | Диафрагмы не менее 6 шт. |
|  | 18 | Экран-цилиндр не менее 2 шт. |
|  | 19 | Оправа пробная универсальная |
|  | 20 | Футляр |
|  | 21 | Требуемое количество: 1 комплект |
| 2 | 1 | Проектор знаков автоматический |
|  | 2 | Оптотипы: |
|  | 3 | Русские буквы |
|  | 4 | Цифры |
|  | 5 | Кольца Ландольта |
|  | 6 | Ш-типа |
|  | 7 | Таблицы Орловой |
|  | 8 | Бинокулярный тест |
|  | 9 | Дуохромный тест |
|  | 10 | Астигматический тест группы точек |
|  | 11 | Лучистая фигура |
|  | 12 | Фория |
|  | 13 | Фория с фиксацией |
|  | 14 | Совпадение вертикалей |
|  | 15 | Тест стерео зрения |
|  | 16 | Красный/зеленый фильтр |
|  | 17 | Четырехточечный тест |
|  | 18 | Фиксация |
|  | 19 | Тест Шобера |
|  | 20 | Основные параметры: |
|  | 21 | Разрешающая способность не менее 50 линий на мм. |
|  | 22 | Кол-во слайдов масок и оптотипов не менее: - 41 таблица -34 маски - 5 вариантов комплектов оптотипов |
|  | 23 | Фильтр: красный/зеленый и поляризационный |
|  | 24 | Проекционное расстояние в диапазоне не менее 2,5 - 8 м. |
|  | 25 | Увеличение проекции (на расстоянии 5 м) не менее 21.5х |
|  | 26 | Проекционный размер (при 5 м.) – диаметр не менее 252мм |
|  | 27 | Возможность самостоятельно программировать не менее 2 программ не менее чем 30 элементов каждая или пользоваться одной встроенной. |
|  | 28 | Источник питания 220 – 240 Вольт 50/60 Гц. |
|  | 29 | Комплект поставки: |
|  | 30 | Проектор знаков |
|  | 31 | Пульт дистанционного управления |
|  | 32 | Кабель сетевой |
|  | 33 | Подставка для установки проектора на стол |
|  | 34 | Подставка для установки проектора на штанге |
|  | 35 | Чехол пылезащитный |
|  | 36 | Экран поляризационный металлический, размер не менее 400мм х 350мм |
|  | 37 | Фильтр поляризационный –не менее 1 пары |
|  | 38 | Предохранитель запасной не менее 2 шт. |
|  | 39 | Лампа запасная |
|  | 40 | Батарейка (ААА-размера) не менее 2 шт. |
|  | 41 | Требуемое количество: 1шт. |
| 3 | 1 | Авторефрактокератометр |
|  | 2 | Свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средства измерения (СИ) |
|  | 3 | Основные функции: |
|  | 4 | Непрерывная кератометрия и рефрактометрия (режим K/R) |
|  | 5 | Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER) |
|  | 6 | Периферическая кератометрия (режим KER-P) не менее чем по пяти точкам: - центральная - назальная - темпоральная - на 12 часов - на 6 часов |
|  | 7 | Базовая кривая контактных линз (режим CLBS) |
|  | 8 | Ретроиллюминационное обследование (Ret.ILLUM) |
|  | 9 | Режим отображения на экране карт аберраций для каждого глаза в отдельности (режим Z-MAP) |
|  | 10 | Возможность получения распечатки карт аберраций на встроенном принтере |
|  | 11 | Алгоритм работы прибора построен по методу анализа по волновому фронту |
|  | 12 | Прибор должен быть оснащен датчиком, работающим по принципу микролинзового массива, который генерирует и анализирует матрицу точек, в каждой из которых измеряется смещение выходного луча относительно входного, что необходимо для вычисления рефракции по методу волнового фронта. |
|  | 13 | Применение диода технологии SLD (или эквивалент) в приборе |
|  | 14 | Режим измерения остроты зрения пациентов с имплантированной IOL, или пациентов с катарактой |
|  | 15 | Возможность дооснащения функцией измерения диаметра зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп кадра. |
|  | 16 | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния |
|  | 17 | Функция автостарта |
|  | 18 | Способность работать в составе оптометрической системы |
|  | 19 | Foggy-метод фиксации взгляда на мишени |
|  | 20 | Автоматический индикатор наведения и фокусировки |
|  | 21 | Функция сохранения энергии |
|  | 22 | Система блокировки при транспортировке |
|  | 23 | Упор для подбородка пациента с ручной регулировкой |
|  | 24 | Наличие блокировочного выключателя в непосредственной близости (не далее 5 см.) от джойстика для блокирования нежелательного перемещения измерительной части прибора |
|  | 25 | Рефрактометрия: |
|  | 26 | Межвершинное (вертексное) расстояние (VD) не менее 0.0, 12, 13.5, 15.0 |
|  | 27 | Сферические аберрации (SPH) (в случае, когда VD=12 мм) не менее -25.00 ~ +22.00 D |
|  | 28 | Цилиндрические аберрации (CYL) (в единицах 0.12/0.25 D) не менее 0.00 ~ ±10.00 D |
|  | 29 | Ось цилиндра (AX) (в единицах 1°) не менее 1 ~ 180° |
|  | 30 | Форма цилиндра: “-“ , “+”, MIX |
|  | 31 | Расстояние между зрачками (PD) в диапазоне не менее 10 ~ 85 мм |
|  | 32 | Минимальный диаметр зрачка не более Æ2.0 мм |
|  | 33 | Кератометрия: |
|  | 34 | Радиус кривизны (в единицах 0.01 мм) не менее 5.0 ~ 10.2 мм |
|  | 35 | Преломляющая способность роговицы (в случае, если эквивалентный показатель преломления роговицы составляет 1.3375, 0.05/0.12/0.25 D) не менее 33.00 ~ 67.50 |
|  | 36 | Роговичный астигматизм (шаги увеличения: 0.05/0.12/0.25 D) не менее 0.0 ~ -15.00 D |
|  | 37 | Ось (в единицах 1°) не менее 1 ~ 180° |
|  | 38 | Диаметр роговицы (в единицах 0.1 мм) не менее 2.0 ~ 14.0 мм |
|  | 39 | Дополнительные требования: |
|  | 40 | Корнеальный диаметр (шаг 0.01мм) не менее 2.0~14.0мм |
|  | 41 | Данных в памяти измерений каждого глаза не менее 10 |
|  | 42 | Встроенный термопринтер |
|  | 43 | Дисплей: TFT LCD цветной, диагональ не менее 6.5” |
|  | 44 | Выходной порт RS 232 |
|  | 45 | Выходной порт VGA для подключения внешнего монитора |
|  | 46 | Питающее напряжение AC100-240В, 50/60Hz |
|  | 47 | Режим экономии энергии (при отсутствии измерений в течение 5 минут питание отключается автоматически, включается обратно при нажатии любой клавиши) |
|  | 48 | Размеры не более 30смх50смх43см |
|  | 49 | Вес не более 21кг. |
|  | 50 | Комплект поставки: |
|  | 51 | Авторефрактокератометр |
|  | 52 | Силовой кабель |
|  | 53 | Модель глаза |
|  | 54 | Салфетки для подставки не менее 100 листов |
|  | 55 | Бумага для печати не менее 2 рулонов |
|  | 56 | Вентилятор (груша) |
|  | 57 | Пылезащитный чехол |
|  | 58 | Столик приборный, регулируемый по высоте |
|  | 59 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 4 | 1 | ### Офтальмоскоп прямой |
|  | 2 | Асферическая оптческая система освещения глазного дна |
|  | 3 | Выделение корнеального рефлекса и рефлекса радужки принцип Гольстранда |
|  | 4 | Гарантия полного обзора даже при узком зрачке |
|  | 5 | Ксенон-галогеновая лампа |
|  | 6 | Тип крепления лампы – в основании головки инструмента |
|  | 7 | Яркий, белый свет |
|  | 8 | Многослойное покрытие обзорного окна для избежания попадания случайных лучей |
|  | 9 | Оптика вмонтирована в металлическую раму |
|  | 10 | Пыленепроницаемый корпус |
|  | 11 | Эргономичная форма, комфортная при использовании в любой позиции |
|  | 12 | Мягкий орбитальный упор |
|  | 13 | Не менее 6 апертур (щель, полусфера, маленький зрачок, большой зрачок, фиксирующая звездочка, голубой кобальтовый фильтр) |
|  | 14 | Комбинация всех апертур со свободным от красного фильтром (зеленым) |
|  | 15 | Диоптрии в диапазоне не менее – 35D до + 40D с помощью не менее 28 линз |
|  | 16 | Способ крепления головки инструмента к рукоятке – тип «байонет» |
|  | 17 | Питание от перезаряжаемой аккумуляторной 3,5 В рукоятки с регулировкой яркости |
|  | 18 | Металлический хромированный корпус рукоятки |
|  | 19 | Матовая поверхность рукоятки |
|  | 20 | Насечки на рукоятке (защита от скольжения) |
|  | 21 | Универсальный зажим для всех инструментов |
|  | 22 | Кольцо регулировки яркости (контроль яркости) |
|  | 23 | Перезаряжаемый аккумулятор NiMH |
|  | 24 | Зарядка напрямую от сетевой розетки 220В |
|  | 25 | Нижний модуль со штекерным разъемом (сменный) |
|  | 26 | Размеры не более 145x30 мм |
|  | 27 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 5 | 1 | # Тонометр автоматический бесконтактный для измерения внутриглазного давления |
|  | 2 | Основные требования: |
|  | 3 | Мягкий поток воздуха - комфорт для пациента |
|  | 4 | Новый алгоритм обработки данных - быстрота и точность |
|  | 5 | Бесконтактное измерение внутриглазного давления в сидячем положении пациента. |
|  | 6 | Границы нормы и патологии для положения пациента СИДЯ. |
|  | 7 | Диапазон измерений не менее 0-60 мм рт. ст. (0.0 - 8.0 кПа) |
|  | 8 | Шаг измерений не более 1 мм рт. ст. (01 кПа) |
|  | 9 | Рабочее расстояние не менее 11.4 мм |
|  | 10 | Диапазон перемещения: |
|  | 11 | - вперед/назад не менее ±22 мм |
|  | 12 | - влево/вправо не менее ±43 мм |
|  | 13 | - вверх/вниз не менее ±43 мм |
|  | 14 | Монитор цветной LCD, диагональ не менее 5.6" |
|  | 15 | Встроенный термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги |
|  | 16 | Габаритные размеры не более 240 х 418 х 438 мм |
|  | 17 | Вес не более 15 кг |
|  | 18 | Внешний интерфейс RC-232C, видео выход |
|  | 19 | Электропитание100-240 В |
|  | 20 | Столик приборный: 1 шт. |
|  | 21 | Электропривод |
|  | 22 | Подъем – опускание с помощью клавиш, расположенных под столешницей |
|  | 23 | Минимальная высота стола не более 630 мм. |
|  | 24 | Максимальная высота стола не менее 800 мм |
|  | 25 | Размер столешницы не менее 450 х 550 мм. |
|  | 26 | Напряжение питания 110В или 220В 50/60Гц |
|  | 27 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 6 | 1 | # Анализатор гидро- и гемодинамики глаза |
|  | 2 | Диагностические показатели: |
|  | 3 | - в режиме ТОНОГРАФИЯ: |
|  | 4 | Ро – истинное внутриглазное давление; |
|  | 5 | Pt – тонометрическое внутриглазное давление; |
|  | 6 | С – коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости; |
|  | 7 | F – минутная скорость оттока внутриглазной жидкости; |
|  | 8 | V – объем вытесненной внутриглазной жидкости; |
|  | 9 | КБ – коэффициент Беккера; |
|  | 10 | R(t) – массив 5-секундных отсчетов тонографа в ед.Шиотца. |
|  | 11 | - в режиме ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОНОМЕТРИЯ |
|  | 12 | Ро – истинное внутриглазное давление; |
|  | 13 | Е – коэффициент ригидности глаза; |
|  | 14 | Ро(Е) – глазное давление, корригированное на к-т ригидности. |
|  | 15 | - в режиме СФИГМОМЕТРИЯ |
|  | 16 | Аv – систолический прирост пульсового объема глаза; |
|  | 17 | Ap – амплитуда глазного пульса давления; |
|  | 18 | АНА – время анакроты пульсовой волны; |
|  | 19 | КАТ – время катакроты пульсовой волны; |
|  | 20 | ПОК – пульсовой объем крови; |
|  | 21 | МОК – минутный объем крови, поступающей в глаз; |
|  | 22 | F – частота пульса. |
|  | 23 | Технические характеристики: |
|  | 24 | Пределы измерения ВГД в диапазоне не менее 4-60 мм рт.ст |
|  | 25 | Масса датчика не более 16,5 г. |
|  | 26 | Масса плунжера датчика не более 5.5 г. |
|  | 27 | Время тонографии не более 240 с. |
|  | 28 | Время тонометрии не более 5 с. |
|  | 29 | Потребляемая мощность не более 10 ВА |
|  | 30 | Масса прибора не более 2 кг |
|  | 31 | Габариты не более 110х110х60 мм |
|  | 32 | - Комплект поставки: |
|  | 33 | ###### Электронный блок |
|  | 34 | Блок питания |
|  | 35 | Датчик импрессионного типа |
|  | 36 | Штатив со струбциной |
|  | 37 | Устройство фиксации взгляда |
|  | 38 | Дополнительный грузик (2 г) |
|  | 39 | Векорасширитель не менее 3 шт. |
|  | 40 | Калибровочное устройство |
|  | 41 | Программное обеспечение (CD-диск) |
|  | 42 | Кабель соединения с компьютером |
|  | 43 | Компьютер персональный |
|  | 44 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 7 | 1 | Компьютерный электроретинограф |
|  | 2 | Свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средства измерения (СИ) |
|  | 3 | Назначение электроретинографа: электроретинографические исследования, исследование зрительных вызванных потенциалов |
|  | 4 | Реализованные методики: |
|  | 5 | Палочковая электроретинография (ЭРГ) |
|  | 6 | Максимальная электроретинограмма |
|  | 7 | Колбочковая электроретинография |
|  | 8 | Паттерн-электроретинография |
|  | 9 | Локальная электроретинография |
|  | 10 | Ритмическая электроретинография |
|  | 11 | On/Off электроретинограмма |
|  | 12 | Осцилляторные потенциалы |
|  | 13 | Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) мозга на вспышку света и обращаемый паттерн |
|  | 14 | Ритмические зрительные вызванные потенциалы мозга |
|  | 15 | Электроокулография |
|  | 16 | Технические требования: |
|  | 17 | Усилитель: |
|  | 18 | - количество каналов ЭРГ, ВП не менее 4 |
|  | 19 | - подключение к компьютеру через USB-порт |
|  | 20 | - безопасность: тип BF |
|  | 21 | - частота квантования сигнала по одному каналу в диапазоне не менее 200 Гц—40 кГц |
|  | 22 | - разрядность АЦП не менее 16 |
|  | 23 | - входное сопротивление не более 100 МОм |
|  | 24 | - уровень внутренних шумов от пика до пика (в полосе частот 2 Гц ÷ 10 кГц) не более 3 мкВ |
|  | 25 | - нижняя граница полосы пропускания в диапазоне не менее 0.02—3000 Гц |
|  | 26 | - верхняя граница полосы пропускания в диапазоне не менее 10—10000 Гц |
|  | 27 | - отключаемый режекторный фильтр 50 или 60 Гц не менее 40 дБ |
|  | 28 | - ослабление синфазного сигнала не менее 100 дБ |
|  | 29 | - межканальное затухание не менее 60 дБ |
|  | 30 | - синхровход для подключения стимуляторов сторонних фирм |
|  | 31 | Видеостимулятор: |
|  | 32 | - диапазон регулировки яркости стимула в диапазоне не менее -3…0 лог.ед. |
|  | 33 | - длительность стимула в диапазоне не менее 100—50000 мкс |
|  | 34 | - частота стимуляции в диапазоне не менее 0.05—100 Гц |
|  | 35 | - левая / правая / двухсторонняя стимуляция при использовании светодиодных очков |
|  | 36 | Паттерн-стимулятор: |
|  | 37 | - частота стимуляции в диапазоне не менее 0.1 ÷ 5 Гц |
|  | 38 | - разрешение не менее 320х240 точек, 15 цветов |
|  | 39 | - поля предъявления: весь экран, одна из половин, одна из четвертей, центральная часть |
|  | 40 | - вид рисунка: шахматный, горизонтальные (вертикальные) полосы, нарисованный пользователем |
|  | 41 | Зрительный стимулятор (светодиодные очки) |
|  | 42 | - максимальная яркость не менее (1100 ± 110) Кд/м² |
|  | 43 | Мини-ганцфельд-стимулятор |
|  | 44 | - максимальная яркость не менее (1500 ± 150) Кд/м² |
|  | 45 | - световые карандаши: цвет красный, синий, зеленый, белый |
|  | 46 | - диаметр светового пятна на расстоянии 35 мм не менее 10 мм |
|  | 47 | Комплект поставки: |
|  | 48 | блок усилителя |
|  | 49 | настольный штатив для медицинских приборов |
|  | 50 | блок аудиовидеостимулятора |
|  | 51 | внешний разветвитель USB-порта |
|  | 52 | чашечковый электрод с кабелем отведения не менее 5 шт. |
|  | 53 | объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП |
|  | 54 | набор электродов для регистрации ЭРГ: |
|  | 55 | роговичный электрод типа «петелька» не менее 25 шт. |
|  | 56 | роговичный электрод типа «крючок» не менее 5 шт. |
|  | 57 | адаптер для подключения роговичного электрода не менее 2 шт. |
|  | 58 | ушной электрод не менее 2 шт. |
|  | 59 | кабель отведения для мостикового и ушного электрода не менее 2 шт. |
|  | 60 | лобно-подбородная опора |
|  | 61 | набор стимуляторов: |
|  | 62 | зрительный паттерн-стимулятор (монитор не менее 17") |
|  | 63 | зрительный стимулятор (светодиодные очки) |
|  | 64 | удлинитель SVGA |
|  | 65 | зрительный стимулятор «световые карандаши» с концентраторами (красный, синий, зеленый, белый) - 1 комплект (4 шт.) |
|  | 66 | мини-ганцфельд-стимулятор |
|  | 67 | штатив для световых стимуляторов («световых карандашей» и мини-ганцфельд-стимулятора) |
|  | 68 | электродная клеящая паста не менее 100 г |
|  | 69 | абразивная паста для подготовки кожи не менее 160 г |
|  | 70 | офтальмологический контактный гель не менее 7 г |
|  | 71 | программное обеспечение для реализации всех указанных методик |
|  | 72 | руководство по эксплуатации |
|  | 73 | руководство пользователя |
|  | 74 | методические указания |
|  | 75 | методика поверки |
|  | 76 | Паспорт |
|  | 77 | сумка для переноски |
|  | 78 | Компьютер |
|  | 79 | лазерный принтер |
|  | 80 | компьютерный столик |
|  | 81 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 8 | 1 | Аппарат для ультразвукового А/В сканирования |
|  | 2 | Назначение: диагностика патологии оптических сред и оболочек глаза, измерение аксиальной длины глаза и расчета силы преломления интраокулярных линз (ИОЛ) |
|  | 3 | Основной блок: |
|  | 4 | Рабочая панель управления по типу «Touch screen» |
|  | 5 | Наклоняемый LCD цветной экран. |
|  | 6 | Размеры сенсорного экрана (ШхВ) не менее 21 х 16 см |
|  | 7 | Вес рабочей панели управления не более 4,2 кг |
|  | 8 | Общие размеры рабочего блока (ГхШхВ) не более 10 х 37,5 х 27 см |
|  | 9 | Порты: 2 USB, 1ethernet, 2 PS2 |
|  | 10 | Напряжение в электросети100 – 240 В |
|  | 11 | Частота47/63 Гц |
|  | 12 | Максимальная потребляемая мощность не более 70 ВА |
|  | 13 | Характеристики В-сканирования: |
|  | 14 | Сохранение кадров последовательных снимков (функция записи видео). |
|  | 15 | Обработка уже отснятых кадров (увеличение усиления и контрастности) |
|  | 16 | Хранение в памяти и воспроизводимость отснятых изображений |
|  | 17 | Неограниченное число измерений (маркеры, углы, площади, примечания, комментарии) |
|  | 18 | Метод измерения - контактный |
|  | 19 | Встроенный компьютер для передачи и хранения данных |
|  | 20 | Диапазон общего усиления не менее 20-110 дБ |
|  | 21 | Диапазон усиления TGC не менее 0 -30 дБ |
|  | 22 | Диапазон Динамики не менее 20 - 90 дБ |
|  | 23 | Биометрия: |
|  | 24 | Зонд для биометрии стандартный с внутренней LED фиксацией |
|  | 25 | Частота датчика11 МГц |
|  | 26 | Диаметр наконечника не более 5 мм |
|  | 27 | Глубина сканирования не менее 60 мм |
|  | 28 | Количество точек на оси X не менее 1536 |
|  | 29 | Количество точек на оси Y не менее 256 |
|  | 30 | Электронная разрешающая способность не менее 0,03 мм |
|  | 31 | Методы измерения: контактный и иммерсионный |
|  | 32 | Измерения: |
|  | 33 | - глубина передней камеры |
|  | 34 | - хрусталик |
|  | 35 | - стекловидное тело |
|  | 36 | - общая длина глаза |
|  | 37 | - автоматическое определение стандартной девиации и среднего значения |
|  | 38 | Число измерений не менее 10 |
|  | 39 | Скорость ультразвука подстраивается для каждого сегмента глаза |
|  | 40 | Режимы получения изображения: авто, авто+сохранение, ручной |
|  | 41 | Не менее 6 формул для расчета ИОЛ: SRK-II, SRK-T, HOLLADAY, HOFFER-Q, BINKHORST-II, HAIGIS |
|  | 42 | Расчет ИОЛ после рефракционных операций: предоперационная кератометрия и рефракция не менее 6 формул |
|  | 43 | Предоперационная и послеоперационная кератометрия |
|  | 44 | Возможность вывода на экран различных расчетов ИОЛ не менее 4 |
|  | 45 | На каждый расчет дается значений измерений не менее 9 |
|  | 46 | Автоматическое определение склеральных спайков |
|  | 47 | Общее усиление не менее 110 дБ |
|  | 48 | Усиление TGC в диапазоне не менее от 0 до -30 дБ |
|  | 49 | В-сканирование: |
|  | 50 | В-зонд для сканирования структур глазного яблока и орбиты |
|  | 51 | Частота датчика10 МГц |
|  | 52 | Угол сканирования не менее 50º |
|  | 53 | Фокус в диапазоне не менее 24 - 26 мм |
|  | 54 | Глубина проникновения волны не менее 60мм |
|  | 55 | Осевая разрешающая способность не менее 200 мкм |
|  | 56 | Боковая разрешающая способность не менее 600 мкм |
|  | 57 | Активный диаметр зонда не более 7.5 мм |
|  | 58 | Функция вспомогательной биометрии в режиме В-сканирования |
|  | 59 | Комплект поставки: |
|  | 60 | Основной блок – рабочая панель управления |
|  | 61 | Зонд А-сканирования биометрический 11 МГц (стандартный) |
|  | 62 | Зонд В-сканирования 10 МГц |
|  | 63 | Держатель зондов |
|  | 64 | Встроенный тестовый объект |
|  | 65 | Устройство связи с компьютером |
|  | 66 | Педаль |
|  | 67 | Компьютерная мышь |
|  | 68 | Кейс для хранения и переноски прибора |
|  | 69 | Противопыльный чехол |
|  | 70 | УЗ гель |
|  | 71 | Кабель питания |
|  | 72 | Руководство по эксплуатации |
|  | 73 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 9 | 1 | Периграф автоматический компьютерный |
|  | 2 | Общие требования: |
|  | 3 | Радиус полусферы не менее 300 мм |
|  | 4 | Исследуемое поле не менее 180 град. |
|  | 5 | Время исследования в диапазоне не более 2 - 10 мин. |
|  | 6 | Шаг дискретности изменения яркости объектов в диапазоне (0 – 50) дБ не более 2 дБ |
|  | 7 | Предел допускаемого отклонения яркости объектов не более 2 дБ |
|  | 8 | Уровень яркости точек фиксации (регулируется) не менее 50 кд/м2 |
|  | 9 | Диапазон изменения яркости подсветки в пределах 5 град. относительно центра сферы (регулируется) не менее 0,1 – 1,0 кд/м2 |
|  | 10 | Общее количество предъявляемых световых объектов: не менее 206 шт. |
|  | 11 | - при исследовании центрального поля зрения не менее 152 шт. |
|  | 12 | - при исследовании периферического поля зрения не менее 74 шт. |
|  | 13 | Методика исследования надпороговая (быстрая) |
|  | 14 | Используемые программы: |
|  | 15 | - тотальная периметрия |
|  | 16 | - центральное поле зрения |
|  | 17 | - периферическое поле зрения |
|  | 18 | - макула |
|  | 19 | - глаукома |
|  | 20 | - меридианы |
|  | 21 | - гемианопсия |
|  | 22 | - специальный скрининг |
|  | 23 | Программа «Специальный скрининг» должна включать не менее 5 подпрограмм: |
|  | 24 | - темпоральный дефект |
|  | 25 | - парацентральные скотомы |
|  | 26 | - назальная ступенька |
|  | 27 | - слепое пятно |
|  | 28 | - носовая граница |
|  | 29 | Возможность исследования поля зрения в режимах быстрого (30%), сокращенного (70%) или полного (100%) объема |
|  | 30 | Количество групп точек фиксации, не менее: |
|  | 31 | - центральная группа из одной точки не менее 1 |
|  | 32 | - группа из 4-х точек на уровне 20 не менее 1 |
|  | 33 | - группа из 4-х точек на уровне 80 не менее 1 |
|  | 34 | Время установления рабочего режима после включения прибора не более 2…5 мин |
|  | 35 | Время непрерывной работы прибора не менее 6 час |
|  | 36 | Прибор должен работать от сети переменного тока 50Гц /220В при отклонении напряжения сети ± 10% от номинального значения |
|  | 37 | По электробезопасности прибор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполняется по классу защиты 1 тип В |
|  | 38 | Мощность, потребляемая прибором не более 50 ВА |
|  | 39 | Вес прибора без запасных частей и принадлежностей не более 25 кг |
|  | 40 | Габаритные размеры не более 650 х 500 х 760 мм |
|  | 41 | Персональный компьютер в комплекте: |
|  | 42 | Системный блок-/Windows |
|  | 43 | Монитор LCD не менее 18.5" |
|  | 44 | Принтер лазерный |
|  | 45 | Источник бесперебойного питания |
|  | 46 | Клавиатура |
|  | 47 | Манипулятор «мышь» оптический |
|  | 48 | Коврик для оптической мыши |
|  | 49 | Картридж black |
|  | 50 | Картридж цветной |
|  | 51 | Колонки |
|  | 52 | Кабель USB |
|  | 53 | Руководство по эксплуатации |
|  | 54 | Требуемое количество: 1 компл. |
| 10 | 1 | Линза диагностическая трехзеркальная |
|  | 2 | Общие требования: |
|  | 3 | Классическая линза Гольдмана для отображения фундуса и передней камеры глаза |
|  | 4 | Три зеркала 59, 67, 73 градуса |
|  | 5 | Увеличение не менее 0,93х |
|  | 6 | Увеличение лазерного луча не менее 1,08х |
|  | 7 | Контактный диаметр не более 17 мм |
|  | 8 | Высота линзы не более 26 мм |
|  | 9 | Статическое поле зрения не менее 140 град |
|  | 10 | Требуемое количество: 1 шт. |
| 11 | 1 | Набор линз для непрямой офтальмоскопии: |
|  | 2 | I. Линза с высоким разрешением (1 шт.): |
|  | 3 | - увеличение не менее 2.97х |
|  | 4 | - увеличение лазерного луча не менее 34х |
|  | 5 | - рабочая дистанция не менее 47 мм |
|  | 6 | - вес линзы не более 56 г |
|  | 7 | - статическое поле зрения не менее 50 град |
|  | 8 | - световой диаметр не менее 48 мм |
|  | 9 | II. Линза с высоким разрешением (1 шт.): |
|  | 10 | - увеличение не менее 2.11х |
|  | 11 | - увеличение лазерного луча не менее.47х |
|  | 12 | - рабочая дистанция не менее 27 мм |
|  | 13 | - вес линзы не более 39 г. |
|  | 14 | - статическое поле зрения не менее 58 град |
|  | 15 | - световой диаметр не менее 38.2 мм |
|  | 16 | III. Линза с высоким разрешением (1 шт.): |
|  | 17 | - увеличение не менее 4.29х |
|  | 18 | - увеличение лазерного луча не менее.23х |
|  | 19 | - рабочая дистанция не менее 72 мм |
|  | 20 | - вес линзы не более 34 г. |
|  | 21 | - статическое поле зрения не менее 37 град |
|  | 22 | - световой диаметр не менее 52 мм |
|  | 23 | Требуемое количество (комплект из 3-х линз) - 1 комплект |
| 12 | 1 | Аппарат лазерный офтальмологический |
|  | 2 | Предназначен для терапии в области офтальмологии путем использования пространственно-структурированного лазерного излучения (спекл-структуры) низкоэнергетического гелий-неонового лазерного излучения |
|  | 3 | Общие требования: |
|  | 4 | Количество источников излучения не менее 3 |
|  | 5 | Длина волны излучения, мкм: |
|  | 6 | - зеленый 0,53 |
|  | 7 | - красный 0,65 |
|  | 8 | - синий 0,46 |
|  | 9 | Диаметр диффузного экрана не менее 30 мм |
|  | 10 | Установка времени процедуры с шагом не более 1 мин в диапазоне не менее 1…9 мин |
|  | 11 | Режимы облучения: |
|  | 12 | - непрерывный в диапазоне не менее 60…540 с |
|  | 13 | - импульсивный, частота в диапазоне не менее 8…60 Гц |
|  | 14 | Штатив для установки адаптера |
|  | 15 | Питание 220 В,50 Гц |
|  | 16 | Потребляемая мощность не более 29 ВА |
|  | 17 | Габаритные размеры лазерного блока не более 260х300х90 мм |
|  | 18 | Габаритные размеры адаптера- рассеивателя со световодным кабелем не более 1200 мм |
|  | 19 | Масса лазерного блока не более 3 кг |
|  | 20 | Масса адаптера- рассеивателя со световодным кабелем не более 1 кг |
|  | 21 | Требуемое количество: 1 шт. |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку приборов офтальмологических

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2012  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мальцева Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2012 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставить приборы офтальмологические  Заказчику (далее – Товар) в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, модель, срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, срок оказания вспомогательных услуг, объем гарантий, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. Оплата за Товар производится за счет средств ОМС.

3. Качество и комплектность товара

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.3. Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода Товара  в эксплуатацию и устанавливается на срок не менее  12 месяцев.

Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Сроки,  порядок поставки и ввод в эксплуатацию Товара

4.1. Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А в соответствии с условиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1) и Функциональным и качественным характеристикам Товара (Приложение № 2).

4.2. Срок поставки Товара - в течение 60  календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами. Срок ввода Товара в эксплуатацию – в течение 5-и календарных дней с момента поставки Товара и подписания сторонами товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки Товара.

4.3. Заказчик, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

4.4.  Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- сертификат соответствия;

- регистрационное удостоверение;

- гарантийный талон;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке не менее чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемой поставки.

4.6. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.7. Приемка поставленного Товара и его ввод в эксплуатацию осуществляется в два этапа.

4.7.1. На первом этапе  Заказчик осуществляет приемку Товара от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству в соответствии с требованиями, установленным в Договоре. Проверяет Товар на наличие дефектов непроизвольного характера (дефектов транспортировки и др.). При поставке определенного набора Товаров в комплекте (комплект Товаров), Заказчик проверяет Товар по комплектности. При осуществлении приемки Товара уполномоченный представитель Заказчика обязан осмотреть Товар и проверить его на наличие явных дефектов. Доказательством передачи Товара является акт приема-передачи Товара, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

Приемка Товаров по количеству, ассортименту и комплектности проводится в день приемки Товаров по адресу поставки Товаров, указанному в  пункте 4.1 настоящего Договора.

4.7.2.  Во второй этап включены следующие вспомогательные услуги:

4.7.2.1. Поставка Товара по адресу Заказчика.

4.7.2.2. Хранение Товаров на складе Поставщика до даты, согласованной с Заказчиком.

4.7.2.3. Осуществление установки, монтажа оборудования и пусконаладочных работ.

4.7.2.4. Непосредственно после приемки оборудования в эксплуатацию проведение инструктажа персонала Заказчика.

4.7.3. После выполнения условий, указанных в п. 4.8.2. настоящего Договора, Заказчиком проводится второй этап приемки выполнения обязательств Поставщиком, который фиксируется актом ввода в эксплуатацию Товара. Товар считается поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания акта  ввода в эксплуатацию Товара.

4.7.4. При приемке поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4.7.5. При  обнаружении в Товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствий условиям Договора и приложениям к Договору при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик обязан явится в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения уведомления для составления акта выявленных недостатков. В  случае отсутствия Поставщика акт составляется только представителями Заказчика. Поставщик должен в течение срока, согласованного с Заказчиком, исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7.6. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия Товара условиям Договора, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки Товара полностью или его части,  уплачивает неустойку в размере 0,3 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

6.2.3. За нарушение сроков оказания вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора  (нарушения сроков поставки Товара; отказа от поставки Товара, недопоставка Товара; нарушения сроков оказания вспомогательных услуг; поставка Товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 «Спецификация».

Приложение № 2 - Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристикам Товара.

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А Р\с БИК ИНН КПП ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, модель | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Срок оказания вспомогательных услуг | Объем гарантий | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Функциональные характеристики, потребительские свойства

и качественные характеристики товара

| №/№ | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Перечень производукции | кол-во | Поставщик № 1 Вх. № 01-16-182 от 22.03.2012 | Поставщик № 2 Вх. № 01-16-174 от 21.03.2012 | Поставщик № 3 Вх. № 01-16-187 от 23.03.2012 | Поставщик № 4 Вх. № 01-16-191 от 23.03.2012 | минимальная цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор пробных очковых линз и призм с универсальной оправой | 1 | 60000,00 | 59000,00 | 61000,00 | 63000,00 | 59000,00 | 59000,00 |
| 2 | Проектор знаков автоматический | 1 | 87700,00 | 87000,00 | 92500,00 | 89500,00 | 87000,00 | 87000,00 |
| 3 | Авторефрактокератометр | 1 | 395000,00 | 340000,00 | 419000,00 | 353000,00 | 340000,00 | 340000,00 |
| 4 | Офтальмоскоп прямой | 1 | 39000,00 | 36000,00 | 36700,00 | 40000,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| 5 | Тонометр автоматический бесконтактный для измерения внутриглазного давления | 1 | 521000,00 | 495000,00 | 510000,00 | 500000,00 | 495000,00 | 495000,00 |
| 6 | Анализатор гидро- и гемодинамики глаза | 1 | 78000,00 | 77000,00 | 81500,00 | 77000,00 | 77000,00 | 77000,00 |
| 7 | Набор линз для непрямой офтальмоскопии | 1 | 98400,00 | 96000,00 | 99000,00 | 99000,00 | 96000,00 | 96000,00 |
| 8 | Линза диагностическая трехзеркальная | 1 | 36000,00 | 32000,00 | 32300,00 | 30000,00 | 32000,00 | 32000,00 |
| 9 | Периграф автоматический компьютерный | 1 | 341500,00 | 310000,00 | 314000,00 | 321000,00 | 310000,00 | 310000,00 |
| 10 | Аппарат для УЗ А/В сканирования | 1 | 992400,00 | 980000,00 | 990000,00 | 986000,00 | 980000,00 | 980000,00 |
| 11 | Компьютерный электроретинограф | 1 | 467300,00 | 455000,00 | 465000,00 | 463000,00 | 455000,00 | 455000,00 |
| 12 | Аппарат лазерный офтальмологический | 1 | 91100,00 | 89000,00 | 93000,00 | 94500,00 | 89000,00 | 89000,00 |
| итого |  |  |  |  |  |  | 3056000,00 | 3056000,00 |