УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  М. А. Мальцев

«03» мая 2012 г.

разъяснения

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 1

| - 1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Способ размещения заказа | - Открытый аукцион в электронной форме |
| - Номер (код) закупки | - 0356300120012000016 (№ 122ЭА) |
| - Название закупки | Право заключить договор на поставку лазерного фотокоагулятора с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой (система модульная офтальмологическая лазерная) для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| - Предмет муниципального контракта (лота) | Поставка лазерного фотокоагулятора с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой (система модульная офтальмологическая лазерная) для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| - Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме | - Запрос № 1 о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| - 2. Сведения об организаторе торгов |  |
| - Наименование | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| - Место нахождения | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| - Адрес электронной почты | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| - 3. Вопрос-ответ: |  |
| Просим уточнить требование п.1.27. Технического задания (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку лазерного фотокоагулятора с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой (система модульная офтальмологическая лазерная) для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15»: Размер пятна (плавная регулировка) в диапазоне не уже: от 50 до 5000 микрон. Согласно техническим характеристикам данного вида оборудования, размер пятна (плавная регулировка) возможна в диапазоне, верхняя граница которого не превышает 500 микрон | Согласно Технического задания являющегося приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку лазерного фотокоагулятора с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой (система модульная офтальмологическая лазерная) для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» размер пятна (плавная регулировка) должен быть в диапазоне не уже: от 50 до 5000 микрон, что позволяет проводить высокоточные воздействия или одномоментные воздействия на большой площади, сокращающие время процедур. |