Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300120012000029 от 05.06.2012

Обоснование средней цены на шприцы.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Поставщик № 1, вх № 01-16-383 от 25.05.2012 | Поставщик № 2, вх № 01-16-385от 25.05.2012 | Поставщик № 3, вх № 01-16-3845 от 25.05.2012 | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл. с ЗЕЛЕНЫМ ПОРШНЕМ U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 | Трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Дополнительно нанесена градуировка 0.5 мл для более точного дозирования лекарства. Игла надета на шприц и имеет трёхгранную лазерная заточку. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо- менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний; испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХ КОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | шт | 2,62 | 2,75 | 2,89 | 2,75 | 2000 | 5500,00 |
| 2 | Шприц 2 мл импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт | 2,00 | 2,10 | 2,21 | 2,10 | 20000 | 42000,00 |
| 3 | Шприц 5 мл импортного производства c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,45 | 20000 | 49000,00 |
| 4 | Шприц 10 мл импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 3,24 | 3,40 | 3,57 | 3,40 | 7000 | 23800,00 |
| 5 | Шприц 2 мл импортного производства , внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,8х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,5х25 и 0,8х40. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета — несмываемая ( нанесена специальным типографским способом). Без дополнительной шкалы. Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы на русском языке, телефон производителя . Срок годности 5 лет. | шт | 4,33 | 4,55 | 4,78 | 4,55 | 200 | 910,00 |
| 6 | Шприц 5 мл импортного производства , внутри упаковки две иглы 0,7х30 и 0,8х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,7х30 и 0,8х40.. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Без дополнительной шкалы. Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы на русскрм языке, телефон производителя . Срок годности 5 лет. | шт | 5,05 | 5,30 | 5,57 | 5,31 | 200 | 1062,00 |
| 7 | Шприц саморазрушающийся 3,0 мл с иглой 0.63х32мм - 23G | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода . Игла несъемная, встроена в шприц покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы препарата. Толкатель поршня с защитой от повторного использования. На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца. Это помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Без дополнительной шкалы. Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы на русском языке телефон производителя . Срок годности 5 лет. | шт | 10,05 | 10,55 | 11,08 | 10,56 | 200 | 2112,00 |
| 8 | Шприц 50 мл импортного производства c иглой 1,2 х 38 - 18G | Трехкомпонентный с трехконтактным уплотнителем на поршне для плавности хода поршня и строгости дозирования. Наличие коннектора «Луер-Лок» для подключения к инфузионным магистралям. Градуировка на шприце - синего цвета — несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Упаковка "блистер" Срок годности 5 лет. | шт | 26,29 | 27,60 | 28,98 | 27,62 | 1800 | 49716,00 |
| 9 | Система инфузионная для переливания растворов, игла 0,80 х 40 - 21G | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находиться полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. Игла в вену - 0,8ммх40мм. Пластиковый шип в пробку. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки – 155+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | шт | 6,35 | 6,67 | 7,00 | 6,67 | 3000 | 20010,00 |
| 10 | СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку, с иглой 21G(0,8х40) , с иглой-бабочкой - 24G(0,55х19) в комплекте | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должны находиться две съемные иглы для внутривенных инъекций. Размеры игл: 1 игла –бабочка 24G ( 0,55х19мм), 2 игла - 21G (0,8х40мм). Пластиковый шип в пробку. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки – 150+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | шт | 9,57 | 10,05 | 10,55 | 10,06 | 100 | 1006,00 |
| 11 | Система Инфузионная для переливания растворов (пластик. шип), с Y-образным портом Luer LOCK, без латекса, игла 0,80 х 40 - 21G | Должно быть два дополнительных инъекционных порта: первый расположен у основания внутривенной иглы, длиной 40-50мм; второй, Y-образный, расположен выше на 15см. Используются для дополнительного ввода лекарств (обеспечивают возможность подключения дополнительных линий, систем, инъекций и самозатягиваемость без подтекания при шестикратном прокалывании в разных местах иглой диаметром 0,8мм). Y-образный порт должен быть изготовлен на основе термоэластопласта без содержания природного латекса – LATEX FREE. Игла в вену диаметром 0,8мм должна вкручиваться по резьбе в канюлю системы (предупреждает соскакивание иглы с канюли). Длина трубки -155 +/- 5см. вену . На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | шт | 9,57 | 10,05 | 10,55 | 10,06 | 100 | 1006,00 |
| 12 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки ПК21-01 или эквивалент | Устройство предназначено для переливания реципиенту крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки. Устройство имеет полужесткую прозрачную капельницу с фильтром, предназначенным для фильтрования крови и растворов в процессе переливания. Капельница обеспечивает образование 20 капель из (1,0±0,1) г воды. Фильтр позволяет задерживать микросгустки размером более 175 мкм. Природа материала фильтра исключает травмирование элементов крови и не вызывает гемолиз крови в процессе трансфузии. Прозрачный материал трубок дает возможность обнаружения воздушных пузырей. Устройство снабжено инъекционным узлом, позволяющим проводить дополнительные инъекции лекарственных средств. Роликовый зажим обеспечивает плавное переливание трансфузионной жидкости в любом режиме от струйного до капельного. Воздуховод предназначен для поступления воздуха в бутылку в процессе переливания. Изделие нетоксично, апирогенно, стерильно. Стерилизация радиационным методом. Срок годности с даты стерилизации – 3 года. Изделие сертифицировано. Рабочая длина основной части устройства – 1400 мм. Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа. Устройство укомплектовано силиконированной инъекционной иглой 1,2 х 38 мм. Диаметр иглы к бутылке – 2,6 мм. Диаметр иглы воздуховода – 2,0 мм. | шт | 13,24 | 13,90 | 14,60 | 13,91 | 360 | 5007,60 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 201 129,60 |